南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称： | 南方医科大学南方医院肾脏病医学中心激光共聚焦显微镜采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品1： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品2： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品3： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 质保年限 |  |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备1使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备2使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备3使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品1： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品2： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品3： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

产品1：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品2：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品3：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

- （一）产品1：双光子激光共聚焦显微镜

| 序号 | 双光子激光共聚焦显微镜参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 激光器部分 | 单光子激光器全部采用固态激光器： 固态激光器405nm：额定功率≥30mW，出光纤口功率≥14mW； 固态激光器488nm：额定功率≥30mW，出光纤口功率≥10mW； 固态激光器543nm：额定功率≥25mW，出光纤口功率≥10mW； 固态激光器639nm：额定功率≥25mW，出光纤口功率≥7.5mW； |  |  |  |
| 1.2 | 激光器部分 | 单光子激光器绝对值受监测并校准，激光器使用寿命内激光器输出功率恒定。 |  |  |  |
| 1.3 | 激光器部分 | 单光子激光器远程维护可读取能量、寿命、温度、电流等参数。 |  |  |  |
| 1.4 | 激光器部分 | 双光子用可调红外飞秒脉冲激光器：波长范围 680-1080 nm，平均功率>2 W (800 nm)，脉冲频率≤120 fs ；通过AOM控制，可快速自定义区域激发。 |  |  |  |
| 1.5 | 扫描模块 | 扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 扫描模块 | 扫描头，检测器，扫描模块中的电子部件，均采用液态制冷方式，动态反馈系统保证温度稳定，减少信号干扰。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.7 | 扫描模块 | 扫描振镜数量≤2个，采用超快线扫及帧飞回技术。 |  |  |  |
| 1.8 | 扫描模块 | 扫描头进行绝对的线性运动，保证激光在每个点驻留时间相同，适用于任何定量实验，扫描头回转时间短，≥85%的帧时间有效地用于图像采样。 |  |  |  |
| 1.9 | 扫描模块 | 扫描方式：在所有成像模式下均可以实现xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，xl，xyl，xyzl，xytl，xyztl，xzl，xtl，xztl，直线扫描，曲线扫描，面扫描。 |  |  |  |
| 1.10 | 扫描模块 | 扫描分辨率：可以在32 x 1至8000 x 8000之间自由选择。同样适用于多通道，并连续可调。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 扫描模块 | 在任何扫描模式下，扫描视野都可以实时进行≥360度任意旋转，在0-360度之间的调节精度为0.1度。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 扫描模块 | 扫描光学变倍：最低变倍扫描系数≤0.6x，且变倍连续可调，调节精度0.1x。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.13 | 扫描模块 | 主分光镜，≤15°的小角度入射或AOBS，杂散背景激光压制效率≥99.99999%（OD7）。 |  |  |  |
| 1.14 | 扫描模块 | 扫描视场数≥17 mm。 |  |  |  |
| 1.15 | 扫描模块 | 单光子共聚焦及双光子模式扫描均可同时满足以下速度：≥13幅/秒（512x512像素，16位）；≥420幅/秒（512x16像素，16位）；≥25幅/秒（256x256像素，16位）；线扫描速度≥6800线/秒（512x1像素，16位）。 |  |  |  |
| 1.16 | 扫描模块 | 信号检测器：可见光荧光检测单元≥3个，双光子检测器≥2个，透射光检测单元1个。 |  |  |  |
| 1.17 | 扫描模块 | 荧光光谱分光系统，采用高效全息光栅实现线性分光，光谱检测范围380nm~750nm。其中光谱循环系统，实现对分光中散射或折射的光谱信息再次回收进行分光，最大程度提升系统光效率。 |  |  |  |
| 1.18 | 扫描模块 | 荧光光谱分辨率及检测器调节精度：在全荧光检测范围内光谱分辨率≤3nm，全部荧光检测器调节精度≤1nm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.19 | 扫描模块 | 共聚焦针孔采用复消色差校正，适合短波长（如 405 nm）激光成像，调节范围0.0-8 Airy units。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.20 | 扫描模块 | 实时电子组件监控，控制显微镜、激光器、扫描模块和其它附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理；过量采样读取逻辑电路；在采集图像的同时可进行。 |  |  |  |
| 1.21 | 扫描模块 | 超高分辨模块：扫描分辨率≥ 1024×3072 pixels；扫描速度≥0.9 FPS @512x512。视野数≥ 80μm x 80μm @100x 物镜下。超高分辨成像分辨率≤60nm。 |  |  |  |
| 1.22 | 单双光子超高分辨率成像模块 | 使用超分辨率模块的达到XY方向分辨率≤ 160nm，Z方向分辨率≤500nm。 |  |  |  |
| 1.23 | 单双光子超高分辨率成像模块 | 超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，最小光谱成像范围≤1nm。 |  |  |  |
| 1.24 | 单双光子超高分辨率成像模块 | 超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm， 488nm， 561nm 和640nm。 |  |  |  |
| 1.25 | 单双光子超高分辨率成像模块 | 荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。 |  |  |  |
| 1.26 | 单双光子超高分辨率成像模块 | 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 |  |  |  |
| 1.27 | 显微镜主机 | 研究型正置电生理显微镜，高效率红外光路设计。 |  |  |  |
| 1.28 | 显微镜主机 | 含四位物镜转盘1个，可同时安装至少4枚物镜。 |  |  |  |
| 1.29 | 显微镜主机 | 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤25 nm。 |  |  |  |
| 1.30 | 显微镜主机 | 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯，根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度。 |  |  |  |
| 1.31 | 显微镜主机 | 荧光附件：长寿命金属卤素等荧光光源，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件。 |  |  |  |
| 1.32 | 显微镜主机 | 复消色差荧光光路。 |  |  |  |
| 1.33 | 显微镜主机 | 目镜一对：10X，视场数≥23。 |  |  |  |
| 1.34 | 显微镜主机 | 物镜： 10x物镜，数值孔径≥0.45； 20x物镜，数值孔径≥0.8； 20x水镜，数值孔径≥1.0； 40x水镜，数值孔径≥1.0； 63x物镜，数值孔径≥1.4，油镜，同时满足工作距离≥0.19mm； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.35 | 显微镜主机 | 双光子专用大型主动式防震台，尺寸≥1800 x 1500 mm。 |  |  |  |
| 1.36 | 图像获取及分析系统 | 原装进口图像工作站一套：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性。 |  |  |  |
| 1.37 | 图像获取及分析系统 | 硬件配置不低于以下要求： ≥ 4核处理器，≥512 G SSD高速硬盘以及≥2个6TB SATA 7200 rpm硬盘，≧128 GB内存，DVD刻录机，≥31.5英寸液晶显示器，分辨率≥3840 × 2160，Windows 10 Ultimate x64操作系统或以上。 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。 |  |  |  |
| 1.38 | 图像获取及分析系统 | 自动聚焦模块：自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。 |  |  |  |
| 1.39 | 图像获取及分析系统 | 三维采集模块：用于设置及自动获取Z轴三维图像。 |  |  |  |
| 1.40 | 图像获取及分析系统 | 时间序列模块：用于设置及自动随时间获取动态图像。 |  |  |  |
| 1.41 | 图像获取及分析系统 | 景深扩展模块：用于全景深图像叠加运算和展示。 |  |  |  |
| 1.42 | 图像获取及分析系统 | 共定位分析模块：对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数，曼德尔系数，皮尔森系数等。 |  |  |  |
| 1.43 | 图像获取及分析系统 | REUSE功能。再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。 |  |  |  |
| 1.44 | 图像获取及分析系统 | 多维图像处理：3D和4D图像渲染，有四种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。 |  |  |  |
| 1.45 | 图像获取及分析系统 | 交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。 |  |  |  |
| 1.46 | 图像获取及分析系统 | Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 |  |  |  |
| 1.47 | 图像获取及分析系统 | 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。 |  |  |  |
| 1.48 | 图像获取及分析系统 | 裁剪功能，灵活地选择扫描区域。 |  |  |  |
| 1.49 | 图像获取及分析系统 | 光谱扫描及拆分功能，可以去除自发荧光，及荧光串扰。 |  |  |  |
| 1.50 | 图像获取及分析系统 | 图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。 |  |  |  |
| 1.51 | 图像获取及分析系统 | 图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。 |  |  |  |
| 1.52 | 图像获取及分析系统 | 图像反卷积处理功能：提供≥3种图像反卷积方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。 |  |  |  |
| 1.53 | 图像获取及分析系统 | 荧光共振能量转移（FRET）分析：获取和分析使用Youvan方法、Gordon方法和Xia方法的敏化发射以及受体光漂白FRET。 |  |  |  |
| 1.54 | 图像获取及分析系统 | 荧光漂白后恢复（FRAP）效率分析：获取和分析原始的FRAP曲线和根据原始曲线提供的参数得到拟合曲线。 |  |  |  |
| 1.55 | 图像获取及分析系统 | 多位点及大视野拼图模块：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 |  |  |  |
| 1.56 | 图像获取及分析系统 | 生理学分析模块：可在图像拍摄的同时实时传输数据并做图像处理，支持多种模式的图像处理。获取离子指示剂的信息，显示并分析离子浓度，包括比例染料的在线和离线比例，单波长染料的在线和离线F/F0和DF/F。 |  |  |  |
| 1.57 | 图像获取及分析系统 | 原厂免费的离线图像处理软件：用于查看该设备拍摄的显微图像，调节对比度，对图像添加标尺及标注；可进行常见的文件格式的数据导入/导出（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）；具有二维图像去模糊功能，可利用二维去模糊算法进行图像质量优化；可对3D数据进行3D渲染并导出3D渲染视频；可实现2D数据关联；可展示正交图像，展示XY/YZ/XZ的任一切面层，并创建任一切面层图像；具有交互测量工具，可自定义测量参数，形成测量工作流，可对轮廓、曲线、面积、灰度等值进行测量。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 全电动研究级正置电生理显微镜主机 1套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 单光子激光器：405nm, 488nm, 543nm, 639nm 1套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 双光子飞秒激光器：680~1080nm 1套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 荧光检测器 5个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 透射光检测器 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 全复消色差物镜：10x/0.45, 20x/0.8, 20x/1.0, 40x/1.0, 63x/1.4 1套 |  |  |  |  |
| 2.7 | 超分辨模块 1个 |  |  |  |  |
| 2.8 | 荧光光源及配套的荧光滤块 1套 |  |  |  |  |
| 2.9 | 工作站 1台 |  |  |  |  |
| 2.10 | 控制和分析软件 1套 |  |  |  |  |
| 2.11 | 防震台 1张 |  |  |  |  |
| 2.12 | 样品制备工具包 1套 |  |  |  |  |
| 2.13 | 不间断电源,功率≥5000W 1套 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：5年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期： 60天 |  |  |  |  |

- （二）产品2：激光片层扫描显微镜（光片显微镜）

| 序号 | 激光片层扫描显微镜（光片显微镜）参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 检测光学部件 | 采用激光片层扫描技术，只激发成像物镜焦平面的荧光信号，产生一个内源性的光学切面，同时照明光路和成像光路相互垂直。 |  |  |  |
| 1.2 | 照明光学部件 | 双侧照明，样本两侧均可有激光层面照射。 |  |  |  |
| 1.3 | 照明光学部件 | 具有连续光学变倍：变倍范围≥0.36x ~ 2.5x，连续可调精度0.01x。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.4 | 照明光学部件 | 具有照明物镜 5x/0.1 foc，10x/0.2 foc 各两颗，可以通过矫正环调整，适用于不同的介质折射率（1.33 ~ 1.58）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.5 | 物镜 | 具有成像物镜： 针对水介质样品室，物镜如下： 10x/0.5, 工作距离≥3.7 mm水镜。 |  |  |  |
| 1.6 | 物镜 | 针对透明化样品室，实现多种不同折射率透明化样品的观察，可配物镜如下： 20x/1.0 Corr nd=1.38（工作距离≥5.6 mm, 可通过物镜矫正环调整，匹配样品折射率1.35 ~ 1.41） 20x/1.0 Corr nd=1.45（工作距离≥5.6 mm, 可通过物镜矫正环调整，匹配样品折射率1.42 ~ 1.48） 20x/1.0 Corr nd=1.53（工作距离≥6.4 mm, 可通过物镜矫正环调整，匹配样品折射率1.48 ~ 1.58） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.7 | 物镜 | 针对大尺寸透明化样品室，实现多种不同折射率透明化样品的观察，可配物镜如下 EC Plan-Neofluar 5x / 0.16,（工作距离≥10.5mm, 可通过物镜矫正环调整，匹配样品折射率1.33~1.58）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.8 | 观察视野 | 观察视野123μm- 3.5 mm（对角线）。 |  |  |  |
| 1.9 | 激光片层照明厚度 | 激光片层照明厚度：使用5x/0.1 foc 照明物镜时，3 ~ 14 μm可调（488 nm激光）；使用10x/0.2 foc照明 物镜时，1.7 ~ 8 μm可调（488 nm 激光）。 |  |  |  |
| 1.10 | 照明方式 | 白色LED照明，实时观察样品上样情况，精确定位。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 照明方式 | 红外LED透射光照明，用于样品预览，定位和明场成像，且明场图像可与荧光图像叠加。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 系统校正 | 系统色差校正范围：≥ 400-740nm。 |  |  |  |
| 1.13 | 系统校正 | 阴影矫正技术：通过改变照明角度，使阴影投射到不同方向，使激光到达不透明结构后方的区域，实现均匀无伪影的光照明。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.14 | 样品室 | 具有多种样品室适用于不同种类和类型的样品： 水介质样品室：最大样品尺寸（样品可局部成像）≥20 mm x 30 mm x 20 mm，最大成像尺寸 ≥10 x 22 x 10 mm（5x物镜），或 ≥10 x 22 x 4.8 mm（20x物镜）。 |  |  |  |
| 1.15 | 样品室 | 透明化介质样品室：最大样品尺寸（样品可局部成像）≥20 mm x 30 mm x 20 mm， 最大成像尺寸 ≥10 mm x 30 mm x 10 mm。 |  |  |  |
| 1.16 | 样品室 | 大尺寸透明化样品室：最大样品尺寸（样品可局部成像）≥20 mm x 30 mm x 20 mm， 最大成像尺寸 ≥14 mm x 30 mm x 14 mm。 |  |  |  |
| 1.17 | 样品室 | 标本移动系统：可进行 x / y / z /α 4轴移动，可进行360° 任意角度样品旋转，观察不同角度，提高成像深度以及Z轴分辨率。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.18 | 样品室 | 样本移动行程：X≥10 mm，Y≥50 mm，Z≥10 mm，α≥360°，最小步进精度：X≤50 nm，Y≤1μm，Z≤50 nm，α≤0.05°，最大Z轴移动速度：≥2 mm/sec，最大旋转速度 ≥90°/sec。 |  |  |  |
| 1.19 | 激光器 | 固体激光器，AOTF控制，光纤导入。 |  |  |  |
| 1.20 | 激光器 | 固体激光器 405 nm,出光纤口功率≥20 mW；固体激光器488 nm, 出光纤口功率≥30 mW；固体激光器561 nm, 出光纤口功率≥20 mW；固体激光器638 nm, 出光纤口功率≥75 mW。 |  |  |  |
| 1.21 | 检测单元 | sCMOS相机，芯片尺寸 ≥1.1 英寸，1.6x相机接口； |  |  |  |
| 1.22 | 检测单元 | 像素尺寸≥ 6.5 µm x 6.5 µm； |  |  |  |
| 1.23 | 检测单元 | 最大采集分辨率≥ 1920 x 1920 (3.68 M pixel)； |  |  |  |
| 1.24 | 检测单元 | 最快拍摄速度 ≥57 fps (1024 x 1024，单相机)，≥44 fps (1024 x 1024，双相机同时成像)； |  |  |  |
| 1.25 | 检测单元 | 量子效率≥ 82% (@ 580 nm)；具有独立水冷循环系统，最低可制冷到-63℃； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.26 | 工作站 | 系统控制工作站不低于如下配置：CPU：主频3.2 GHz, 12 cores; GPU：16 GB显存;内存：128 GB;硬盘：2TB SSD +2 x 12 TB SATA 7200rpm显示器： 31.5"； |  |  |  |
| 1.27 | 工作站 | 图像处理工作站不低于如下配置：CPU：主频3.2 GHz, 12 cores; GPU：16 GB显存;内存：128 GB;硬盘：2TB SSD +2 x 12 TB SATA 7200rpm显示器： 31.5"； |  |  |  |
| 1.28 | 系统控制和数据处理软件 | 图象采集软件一套，可采集，创建和播放序列图像；可以操控显微镜硬件；可以在电脑上进行动态预览，具有（x，y，z，t，α等）多维控制和图像采集功能。 |  |  |  |
| 1.29 | 系统控制和数据处理软件 | 独特的双侧照明控制，具有“平均”和“最大强度”两种实时在线融合功能。 |  |  |  |
| 1.30 | 系统控制和数据处理软件 | Reuse一键恢复采集参数功能，包括时间序列，拼图，多点，Z-stack，Multi-view等。 |  |  |  |
| 1.31 | 系统控制和数据处理软件 | 具有多种拼图功能设置：1）自定义“行”“列”数字，2）通过确定的样品边界软件自动设置“行”“列” 数字； |  |  |  |
| 1.32 | 系统控制和数据处理软件 | 自动拼接功能：可以对拼图成像后任意形状区域进行“一键式”拼接，无需到格式到第三方软件； |  |  |  |
| 1.33 | 系统控制和数据处理软件 | 图像放大功能：可以在处理宏观图像时观察微观处理结果。 |  |  |  |
| 1.34 | 系统控制和数据处理软件 | 图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量； |  |  |  |
| 1.35 | 系统控制和数据处理软件 | 多角度图像融合：将多角度采集的 3D 图像数据进行融合处理功能，重构成为一个 3D数据集，还可以进行4D的时间空间的合成等。 |  |  |  |
| 1.36 | 系统控制和数据处理软件 | 自动光片校准：软件向导自动优化光片照明，并且可以实时观察光片校准状态，比如光片厚度、均匀度、位置等。 |  |  |  |
| 1.37 | 系统控制和数据处理软件 | 三维图像处理：3D和4D图像渲染，有四种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的 3D和 4D视频制作与导出。 |  |  |  |
| 1.38 | 系统控制和数据处理软件 | 系统具有图像归档、输入、输出功能。 |  |  |  |
| 1.39 | 系统控制和数据处理软件 | Deconvolution：提供3种方式基于图像的 Deconvolution 处理方法，以及基于计算点扩散函数的三维图像还原，包括nearest neighbor、maximum likelihood和constrained iterative模式。 |  |  |  |
| 1.40 | 系统控制和数据处理软件 | 自主研发的多功能控制软件，能实现高速拍摄与图像采集； |  |  |  |
| 1.41 | 系统控制和数据处理软件 | 灵活控制界面，多种拍摄模式任意组合，拍摄通道自由配置，满足多种拍摄需求； |  |  |  |
| 1.42 | 系统控制和数据处理软件 | 自带预存设置染料库，可根据标本使用染料轻松设置采集条件，自动切换光路。 |  |  |  |
| 1.43 | 系统控制和数据处理软件 | 预存储各种采集条件，轻松调入 |  |  |  |
| 1.44 | 系统控制和数据处理软件 | 支持一般图像分析处理/输出 |  |  |  |
| 1.45 | 系统控制和数据处理软件 | 专业超高分辨分析处理软件包，具备单通道和多通道荧光图像全自动反卷积功。 |  |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 双侧照明主机 1套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 照明物镜5x 2个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 照明物镜10x 2个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 成像物镜：5x，10x, 20x（匹配折射率1.33~1.58） 1套 |  |  |  |  |
| 2.5 | 激光器：405nm, 488nm, 561nm, 638nm 1套 |  |  |  |  |
| 2.6 | 相机 1个 |  |  |  |  |
| 2.7 | 系统控制工作站 1台 |  |  |  |  |
| 2.8 | 数据分析工作站 1套 |  |  |  |  |
| 2.9 | 控制和分析软件 1套 |  |  |  |  |
| 2.10 | 防震台 1张 |  |  |  |  |
| 2.11 | 不间断电源,功率≥5000W 1套 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：5年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：60天 |  |  |  |  |

- （三）产品3：普通激光共聚焦显微镜（含高分辨模块）

| 序号 | 普通激光共聚焦显微镜（含高分辨模块）参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 激光器部分 | 固态激光器405nm：额定功率≥15mW，出光纤口功率≥5mW； 固态激光器488nm：额定功率≥25mW，出光纤口功率≥10mW；固态激光器561nm：额定功率≥25mW，出光纤口功率≥10mW； 固态激光器640nm：额定功率≥15mW，出光纤口功率≥5mW； |  |  |  |
| 1.2 | 激光器部分 | 紫外光激光器：405nm，功率≥10mW；蓝光激光器，波长488nm；功率≥300mW; 绿光激光器，波长561nm；功率≥200mW; 红光激光器，波长640nm；功率≥500mW; |  |  |  |
| 1.3 | 激光器部分 | 软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态功能； |  |  |  |
| 1.4 | 扫描头 | 扫描器与显微镜一体化设计。所有检测器与扫描头直接耦合，无光纤连接。 共聚焦针孔采用复消色差校正，适合短波长（如 405 nm）激光成像，自动对齐；调节范围0.0到>10AU。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.5 | 扫描头 | 检测器数量：光谱型荧光检测器≥3个，透射光检测器1个 |  |  |  |
| 1.6 | 扫描头 | 光检测器类型： 荧光检测器全部为光谱型检测器，检测范围调节精度≤1nm；高灵敏度GaAsp检测器≥1个，QE≥45%。 |  |  |  |
| 1.7 | 扫描头 | 主分光镜：采用≤12°小角度入射技术，背景激光压制效率≥99.999%（即OD值≥5）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.8 | 扫描头 | 可灵活地向所选通道内进行光谱分光，最小光谱检测范围（光谱分辨率）≤1.5 nm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.9 | 扫描头 | X、Y方向扫描振镜数量≤2个，减少激发荧光信号的折射损失，具有超快线扫及帧飞回技术。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.10 | 扫描头 | 扫描头绝对线性扫描运动，保证激光在每个点驻留时间相同，保证定量实验结果的准确性，且回转时间短，≥85%的帧时间有效地用于图像采样。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 扫描头 | 在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行≥360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 扫描头 | 扫描光学变倍：最小变倍扫描系数≤ 0.5x，且变倍连续可调。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.13 | 扫描头 | 最大扫描分辨率≥6000 x 6000像素。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.14 | 扫描头 | 在非共振扫描模式下，逐行扫描可同时满足以下扫描速度指标：≥8幅/秒（512x512像素）、≥60幅/秒（512x64像素）、≥220幅/秒（512x16像素）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.15 | 扫描头 | 光谱扫描：两个检测器平行扫描完成光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；最小光谱检测范围（光谱分辨率）≤1.5 nm；可根据结果做线性光谱拆分，去除自发荧光及荧光串扰。 扫描成像视场数≥20mm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.16 | 扫描头 | 一个可用于明场和DIC的透射光检测通道。 |  |  |  |
| 1.17 | 扫描头 | 具有实时电子组件：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理：过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.18 | 扫描头 | 超高分辨率检测器采用由≥25个GaAsP（磷酸砷化镓）组成的高灵敏度面阵列检测器，相比常规的单个GaAsP或HyD系列检测器。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.19 | 扫描头 | 在确保荧光收集效率的情况下（针孔≥1AU），超高分辨成像可同时实现如下效果：分辨率XY方向上≤120nm，Z方向≤350nm；同时相较传统共聚焦提升≥4-8x灵敏度或信噪比。 |  |  |  |
| 1.20 | 扫描头 | 超高分辨率多通道成像：光谱分光，可以灵活选择荧光收集波段，最小光谱成像范围≤1nm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.21 | 扫描头 | 超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm， 488nm， 561nm 和640nm。 |  |  |  |
| 1.22 | 扫描头 | 荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。 |  |  |  |
| 1.23 | 扫描头 | 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 |  |  |  |
| 1.24 | 扫描头 | 硬件超高软件分析模块：基于32个探测器阵列优化的反卷积算法功能，提升图片分辨率至XY方向≤90nm，Z方向≤270nm，方便易用，可轻松获取分辨率、信噪比提升的图像结果。 |  |  |  |
| 1.25 | 扫描头 | 在确保荧光收集效率的情况下（针孔≥2.5AU），超高分辨率成像速度：≥4幅/秒（512x512像素，16位）。 |  |  |  |
| 1.26 | 扫描头 | 在确保荧光收集效率的情况下（针孔≥2.5AU），超高分辨率快速模式成像速度：≥18幅/秒（512x512像素，16位）。 |  |  |  |
| 1.27 | 显微镜主机 | 研究型全自动倒置显微镜，高效率的V型光路设计。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.28 | 显微镜主机 | 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进≤10nm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.29 | 显微镜主机 | 全电动扫描台，行程≥130 mm x 100 mm。 |  |  |  |
| 1.30 | 显微镜主机 | 荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命LED荧光光源。 |  |  |  |
| 1.31 | 显微镜主机 | 全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。 |  |  |  |
| 1.32 | 显微镜主机 | 多功能长工作距离电动聚光镜，NA≥0.55。 |  |  |  |
| 1.33 | 显微镜主机 | 目镜一对：10X，视场数≥23。 |  |  |  |
| 1.34 | 显微镜主机 | 6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。 |  |  |  |
| 1.35 | 显微镜主机 | 物镜： 10x干镜，数值孔径≥0.45； 20x干镜，数值孔径≥0.8； 40x干镜，数值孔径≥0.95，同时满足工作距离≥250微米； 63x油镜，数值孔径≥1.4，同时满足工作距离≥190微米； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.36 | 显微镜主机 | 通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态。 |  |  |  |
| 1.37 | 显微镜主机 | 配有专业共聚焦显微镜系统气垫式主动防震装置。 |  |  |  |
| 1.38 | 软件部分 | 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.39 | 软件部分 | 自动聚焦模块：自动寻找样品中的最佳聚焦位置，适用于透射光、反射光和荧光。 |  |  |  |
| 1.40 | 软件部分 | 三维采集模块：用于设置及自动获取Z轴三维图像。 |  |  |  |
| 1.41 | 软件部分 | 时间序列模块：用于设置及自动随时间获取动态图像。 |  |  |  |
| 1.42 | 软件部分 | 共定位分析模块：对多通道荧光图像中两个通道之间的共定位进行定量分析。包括共定位系数，曼德尔系数，皮尔森系数等。 |  |  |  |
| 1.43 | 软件部分 | REUSE功能：再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验及进行精确对比。 |  |  |  |
| 1.44 | 软件部分 | 三维图像处理：3D和4D图像渲染，有四种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的3D和4D视频制作与导出。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.45 | 软件部分 | 交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.46 | 软件部分 | Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 |  |  |  |
| 1.47 | 软件部分 | 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。 |  |  |  |
| 1.48 | 软件部分 | 裁剪功能，灵活地选择扫描区域。 |  |  |  |
| 1.49 | 软件部分 | 光谱扫描及拆分功能，可以去除自发荧光，及荧光串扰。 |  |  |  |
| 1.50 | 软件部分 | 图像分析功能：具备直方图分析和任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；定量的共定位分析；可根据要求编辑测量程序，对自定义的类和子类进行图像分割、计数和面积、强度等的测量，并将结果以表格、列表和散点图/直方图形式显示；可进行批量图像分析。 |  |  |  |
| 1.51 | 软件部分 | 图像与视频导入/导出：适用于所有常见的文件格式（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）。 |  |  |  |
| 1.52 | 软件部分 | 多位点及大视野拼图模块：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 |  |  |  |
| 1.53 | 软件部分 | 图像反卷积处理功能：提供≥3种图像反卷积方式用于图像处理，提高图像的信噪比、对比度和分辨率。 |  |  |  |
| 1.54 | 软件部分 | 生理学分析模块：用于离子浓度分析，可在图像拍摄的同时实时传输数据并做图像处理，支持多种模式的图像处理。具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。 |  |  |  |
| 1.55 | 软件部分 | 荧光共振能量转移（FRET）分析：获取和分析使用Youvan方法、Gordon方法和Xia方法的敏化发射以及受体光漂白FRET。 |  |  |  |
| 1.56 | 软件部分 | 荧光漂白后恢复（FRAP）效率分析：获取和分析原始的FRAP曲线和根据原始曲线提供的参数得到拟合曲线。 |  |  |  |
| 1.57 | 软件部分 | 自动光操作模块：用于多个位置的自动光活化和漂白，允许在每个位置自动采集图像，通过图像分析识别 ROI，然后进行光操作实验。 |  |  |  |
| 1.58 | 软件部分 | 原厂免费的离线图像处理软件：用于查看该设备拍摄的显微图像，调节对比度，对图像添加标尺及标注；可进行常见的文件格式的数据导入/导出（如：JPEG, BMP, TIFF, BigTIFF, PNG, WDP, SUR, AVI, WMF, MOV, OME-TIF, ZVI）；具有二维图像去模糊功能，可利用二维去模糊算法进行图像质量优化；可对3D数据进行3D渲染并导出3D渲染视频；可实现2D数据关联；可展示正交图像，展示XY/YZ/XZ的任一切面层，并创建任一切面层图像；具有交互测量工具，可自定义测量参数，形成测量工作流，可对轮廓、曲线、面积、灰度等值进行测量。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.59 | 图像工作站 | 原装进口图像工作站一套：经共聚焦厂家验证其稳定性和匹配性。硬件配置不低于以下要求： Intel® Xeon Gold ≥4核处理器，≥512 G SSD高速硬盘以及≥2个6TB SATA 7200 rpm硬盘，≧64GB内存，DVD刻录机，≥31.5英寸液晶显示器，分辨率≥3840 × 2160｡ |  |  |  |
| 二 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 全电动研究级倒置荧光显微镜主机 1套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 激光器：405nm, 488nm, 561nm, 640nm 1套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 超分辨激光器：405nm, 488nm, 561nm, 640nm 1套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 荧光检测 3个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 透射光检测器 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 全复消色差物镜：10x/0.45, 20x/0.8, 40x/0.95, 63x/1.4 及配套的DIC模块 1套 |  |  |  |  |
| 2.7 | 超高分辨率模块 1个 |  |  |  |  |
| 2.8 | 荧光光源及配套的荧光滤块 1套 |  |  |  |  |
| 2.9 | 工作站 1台 |  |  |  |  |
| 2.10 | 控制和分析软件 1套 |  |  |  |  |
| 2.11 | 防震台 1张 |  |  |  |  |
| 2.12 | 不间断电源,功率约≥5000W 1套 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：5年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：60天 |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品1：         主要参数及配置

- （二）产品1：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品1：         彩页

- （四）产品1：         检测报告等相关证书

- （五）产品2：         主要参数及配置

- （六）产品2：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （七）产品2：         彩页

- （八）产品2：         检测报告等相关证书

- （九）产品3：         主要参数及配置

- （十）产品3：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （十一）产品3：         彩页

- （十二）产品3：         检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

产品1：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品1：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品2：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品2：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品3：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品3：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件