南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称： | 南方医科大学南方医院肾脏病医学中心血液透析机及 CRRT 机采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品1： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品2： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品3： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品4： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品5： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品6： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品7： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 产品8： 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 质保年限 |  |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备1使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备2使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备3使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备4使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备5使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备6使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备7使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备8使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品1： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品2： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品3： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品4： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品5： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品6： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品7： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品8： 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

产品1：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品2：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品3：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品4：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品5：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品6：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品7：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

产品8：         可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

- （一）产品1：血液透析设备

| 序号 | 血液透析设备参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| （一） | 一般规格和要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要功能 | 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。 |  |  |  |
| 1.2 | 显示界面 | 10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。 |  |  |  |
| 1.3 | 可调钠曲线治疗 | 可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。 |  |  |  |
| 1.4 | 可调超滤曲线模式治疗 | 可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。 |  |  |  |
| 1.5 | 超滤控制模式 | 密闭式双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，透析液连续提供，能达到零超滤，腔体容量≤30ml。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 透析液温度控制 | 透析液温度控制在34℃～39℃，并可随时调整。 |  |  |  |
| 1.7 | 电导度控制 | 电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能 |  |  |  |
| 1.8 | 自动水路密闭性测试 | 具备自动水路密闭性测试，12-15分钟测试一次,透析治疗过程更安全、精确。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.9 | 透析液配制方式 | 透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.10 | B液供应方式 | 标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 清洗消毒程序 | 清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过30分钟。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 全功能数字化自检 | 全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。 |  |  |  |
| 1.13 | 可使用通用型血路管和透析器等耗材。 |  |  |  |  |
| 1.14 | 有内置维修和故障诊断程序。 |  |  |  |  |
| 1.15 | 肝素泵 | 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。 |  |  |  |
| 1.16 | 全自动预冲功能 | 具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能 |  |  |  |
| 1.17 | 血路压力监测 | 具有动、静脉压、跨膜压监测功能。 |  |  |  |
| 1.18 | 空气检测和漏血检测装置 | 具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。 |  |  |  |
| 1.19 | 在线血压监测装置 | 标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.20 | 在线透析尿素氮清除率监测装置 | 标配实时在线透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.21 | 计算机信息网络接口 | 有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。 |  |  |  |
| （二） | 主要技术和性能规格要求 |  |  |  |  |
| 1.22 | 血泵流速 | 血泵流速：15～600ml/min，精度±10%。 |  |  |  |
| 1.23 | 血泵管路可调 | 血泵管路可调：根据需要采用2mm～10mm不同直径透析管路。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.24 | 肝素泵流量 | 肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次，可选用20ml各种品牌注射器。 |  |  |  |
| 1.25 | 静脉压力监测范围 | 静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg |  |  |  |
| 1.26 | 动脉压力监测范围 | 动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg精确度±10mmHg |  |  |  |
| 1.27 | 在线血压监测范围 | 在线血压监测范围 收缩压30mmHg～280mmHg 舒张压10mmHg～240mmHg 平均动脉压 20mmHg～255mmHg。自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.28 | 超滤率 | 超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。 |  |  |  |
| 1.29 | 联机透析清除率K精确度 | 联机透析清除率K精确度 ±5% |  |  |  |
| 1.30 | 跨膜压监测范围 | 跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能 |  |  |  |
| 1.31 | 空气检测 和漏血探测器 | 空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1μL气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为红绿光学双重检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。 |  |  |  |
| 1.32 | 透析液流量范围 | 透析液流量范围0，300-800ml/min，可以与血流速联动，每100ml可调节，透析液平衡误差≤0.1%； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.33 | 电导度范围 | 电导度范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm |  |  |  |
| 1.34 | 电源和停电保护 | 电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击和高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。 |  |  |  |
| 1.35 | 内置不间断电源 | 内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。 |  |  |  |
| 1.36 | 水路密闭性测试 | 水路密闭性测试间隔每12.5分钟一次。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.37 | 热化学消毒液使用量 | 热化学消毒液使用量每次低于100ml |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 高分辨率彩屏 1个 |  |  |  |  |
| 2.2 | 血泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 肝素泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 静脉壶支架及阻流夹 1个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 透析器夹 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 进水/出水管 1根 |  |  |  |  |
| 2.7 | 消毒液吸管 1根 |  |  |  |  |
| 2.8 | 输液支架杆 1个 |  |  |  |  |
| 2.9 | 消毒液支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.10 | 干粉支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.11 | 警示灯 1个 |  |  |  |  |
| 2.12 | 尿素清除率模組 1个 |  |  |  |  |
| 2.13 | 在线血压计监测模组及袖套 1个 |  |  |  |  |
| 2.14 | 超净滤器支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.15 | 透析液细菌过滤器 1个 |  |  |  |  |
| 2.16 | 备用电池 1块 |  |  |  |  |
| 2.17 | 简易操作流程卡 1张 |  |  |  |  |
| 2.18 | 使用说明书 1册 |  |  |  |  |
| 2.19 | 中央供液端口 1套 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 透析液过滤器; 3个月; 24个月. |  |  |  |

- （二）产品2：血液透析机

| 序号 | 血液透析机参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中文操作系统，可作常规透析 | 中文操作系统，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析； |  |  |  |
| 1.2 | 数字化显示各种参数 | 可显示：透析液流量、血流量、超滤量、动脉压、静脉压、温度等主要参数； |  |  |  |
| 1.3 | 不小于15英寸的触摸屏，屏幕可旋转，方便护士观察 | 不小于15英寸液晶触摸屏，屏幕可旋转不小于180度，报警灯位于屏幕上，方便不同角度观察透析数据和发现报警； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.4 | 超滤方式科学，超滤范围满足临床使用 | 超滤方式: 容量式平衡腔控制；超滤率范围: 0.1～4L/h ； |  |  |  |
| 1.5 | 设备有透析液滤过功能 | 配有同品牌透析液过滤器及支架，可过滤透析液。透析液过滤器可使用不小于150人次或900小时； |  |  |  |
| 1.6 | 透析液流速和血泵流速需要满足临床需求 | 透析液流量范围: 300～800ml/min,连续可调；血泵流量范围：50～600ml/min可调 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.7 | 透析过程中可快速补液，并方便临床计算补液量 | 透析过程中可快速补液，能够自动累计计算总补液量，并可在补液界面显示单次补液量和总补液量 |  |  |  |
| 1.8 | 具有血路管密闭自检功能 | 具有血路管密闭自检功能，可在患者上机前检测通路密闭性和安全性； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.9 | 肝素泵注射范围满足临床使用 | 肝素注射范围: 0.1～10ml/h，读数可累积肝素容量；有自动注入和追加功能；也可编写停止时间； |  |  |  |
| 1.10 | 设备可传输透析数据 | 设备可与透析数据管理软件相连，透析数据可直接输出或通过数据接口输出 |  |  |  |
| 1.11 | 有实时监测的透析充分性监测功能 | 具有透析充分性监测装置:可实时测定并显示URR、spKt/V或eKt/V值，可显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示），预测达标情况，精确监测透析剂量；允许随时修改治疗参数，优化治疗方案； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 设备配有备用电池，保证停电状态下机器正常运转 | 有内置后备电池,可保证机器停电后最少使用不小于20分钟, 期间压力监测、漏血和气泡检测等功能可正常工作，可保存治疗数据。 |  |  |  |
| 1.13 | 具有闹钟功能，方便提醒护士操作 | 具有闹钟提醒功能，可输入提醒信息，定时或循环提醒，方便护士操作； |  |  |  |
| 1.14 | 多种治疗曲线满足临床需要 | 有丰富的治疗曲线功能，如：超滤曲线、钠浓度曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线和透析液温度曲线等，可单独也可联合使用，满足患者个性化透析需求； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.15 | 有最小超滤功能，便于临床应急时使用 | 有一键最小超滤功能，可在发生低血压时一键启动，降低超滤至50ml/h及以下； |  |  |  |
| 1.16 | 温度及电导率范围满足临床使用 | 温度控制范围大于: 35℃～39℃；导电率监测范围大于: 13～15mS/cm； |  |  |  |
| 1.17 | 设备预期使用时间不少于10年 | 设备使用寿命不少于10年或者不少于30000小时 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.18 | 设备具备完备的自检功能 | 具有完备的自检功能，具有维修菜单，故障自我诊断功能 |  |  |  |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 彩色触摸屏 1个 |  |  |  |  |
| 2.2 | 血泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 肝素泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 透析充分性监测装置 1个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 透析液过滤器支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 自动血压监测装置 1个 |  |  |  |  |
| 2.7 | 碳酸氢盐干粉筒支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.8 | 中央浓缩液供应装置 1个 |  |  |  |  |
| 2.9 | 输液支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.10 | 备用电池 1个 |  |  |  |  |
| 2.11 | 操作手册 1本 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 透析液过滤器; 150人次/900小时. 2; 柠檬酸消毒液6L; 50次. |  |  |  |

- （三）产品3：血液透析机

| 序号 | 血液透析机参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 显示器 | ≧12英寸液晶触控彩屏，中文操作界面。 |  |  |  |
| 1.2 | 报警系统 | 360°声光分级报警系统。 |  |  |  |
| 1.3 | 显示功能 | 可视化图表实时观察治疗中的动静脉压力、血流速、超滤率等参数变化曲线；历史记录中的图表功能，可以查看血压、心率等数值变化。 |  |  |  |
| 1.4 | 电导度监测 | 二重以上电导，具备反馈式透析液配制系统，确保离子浓度准确。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.5 | 曲线治疗功能 | 可调钠、碳酸氢根、超滤曲线治疗功能，具有多种可选择性的线性梯度、递增、递减调整程序。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 浓缩液处方 | 支持3种以上浓缩液配方，满足临床个性化处方需求。 |  |  |  |
| 1.7 | B干粉支架 | 标配碳酸氢盐干粉支架。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.8 | 透析充分性监测 | 标配在线 Kt/V透析质量监测系统，可通过电导模块测得 K 值。可预设Kt/V 目标，并显示达到目标值所需时间 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.9 | 联机血压监测 | 标配在线自动血压监测仪,可设置血压自动测量时间，报警提示范围。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.10 | 透析液过滤功能 | 标配透析液过滤器支架。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 超滤方式 | 电磁感应容量超滤或平衡腔式超滤系统。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 预冲程序 | 具备辅助预冲程序，管路再循环程序，自动回血程序。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.13 | 报警功能 | 多点压力实时监测，具有反超报警功能。 |  |  |  |
| 1.14 | 透析液省液模式 | 零流量待机模式，降低透析液消耗。 |  |  |  |
| 1.15 | 消毒模式 | 可提供多种化学消毒和热消毒方式，热消毒温度可达90℃以上。可设定自动开、关机时间及设定自动冲洗、自动热消毒和热冲洗模式，消毒、脱钙、排空可一次完成。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.16 | 后备电源 | 后备电池保证在断电状态下超过20分钟，支持除加热以外的其他功能，包括体外循环监测(动、静脉等压力监测，气泡监测等),不丢失治疗数据。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.17 | 维修界面 | 内置维修和故障诊断软件，显示报警及故障历史记录。 |  |  |  |
| 1.18 | 血泵流速 | 20～600ml/min; 精度：±10ml/min或实际血液流速的±10%；血泵管径可调，可适用成人和儿童。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.19 | 透析液流速 | 300～800ml/min, 连续可调；精度：±10%或50ml/min。 |  |  |  |
| 1.20 | 透析液温度 | 33～40°C; 精度：±0.5℃;实时监测及可调，设有超温保护装置。 |  |  |  |
| 1.21 | 透析液电导度范围 | 9～16mS/cm; 精度：±0.2mS/cm。 |  |  |  |
| 1.22 | 超滤总量 | 0～10.00L, 范围可调。 |  |  |  |
| 1.23 | 超滤速率 | 0.0～4.0L/h。 |  |  |  |
| 1.24 | 肝素注射器适配范围 | 适用注射器尺寸：5ml、10ml、20ml、30ml。并可设定停止时间，显示累积输注量。 |  |  |  |
| 1.25 | 动脉压力监测范围 | -700～750mmHg; 精度：±5mmHg 或±3%。 |  |  |  |
| 1.26 | 静脉压力监测范围 | -700～750mmHg; 精度：±5mmHg 或±3%。 |  |  |  |
| 1.27 | 跨膜压力监测范围 | -200～500mmHg; 精度：±10mmHg 或±6%。 |  |  |  |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 血液透析设备主机 1台 |  |  |  |  |
| 2.2 | B干粉支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 在线血压计袖带 1套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 细菌过滤器支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 输液支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 浓缩液吸液管 1套 |  |  |  |  |
| 2.7 | 操作手册 1册 |  |  |  |  |
| 2.8 | 维修手册 1册 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 超滤器; 150次/三个月. |  |  |  |

- （四）产品4：CRRT机

| 序号 | CRRT机参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 显示系统 | ≧12英寸彩色液晶触摸式显示屏，全中文引导自助式操作系统。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.2 | 液体泵配置 | ≧6泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.3 | 电子秤配置 | ≧4个手柄推拉式电子秤，分别监测透析量、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.4 | 静电保护功能 | 防静电装置：避免ECG心电图干扰；CF型设备。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.5 | 治疗模式 | 连续静脉静脉血液滤过（CVVH），连续静脉静脉血液透析（CVVHD），连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） ，缓慢持续超滤（SCUF），开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流、血浆分离、置换、吸附、ECMO。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 处方方案 | 在不更换、不手动分离管路下实行：前稀释CVVH/CVVHDF，后稀释CVVH/CVVHDF，前加后稀释CVVH/CVVHDF。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.7 | 抗凝模式 | 抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙。无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.8 | 置换液流速范围 | 0-8000ml/h ；增幅:20-50ml/h。 |  |  |  |
| 1.9 | 血流速范围 | 10-450ml/min；增幅:2-10ml/min。 |  |  |  |
| 1.10 | 透析液流速范围 | 0-8000ml/h；增幅:50ml/h。 |  |  |  |
| 1.11 | 废液流速范围 | 0-10000ml/h 。 |  |  |  |
| 1.12 | 压力监测范围 | 输入压：-250- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg；回输压：-50- +350 mmHg，精准度：+/- 5 mmHg；滤器压：-50- +450 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg；废液压：-350- +400 mmHg，精准度：+/- 15 mmHg。 |  |  |  |
| 1.13 | 报警及安全系统 | 按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，全血路包括排气壶无气-血界面处理技术，降低凝血风险；连续对比监测、自动判断、分级提示和报警滤器的血凝状况，并提供解决建议，优化设计减少误报警。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.14 | 配套耗材 | 一体化预连接管路，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检，体外低血容量管路设计（60-189 ml），具有条形码识别器自动识别安装耗材。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.15 | 加温方式 | 直接静脉血液加温，控制温度：33℃- 43℃，连续可调：0.5℃/档。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.16 | 拓展功能 | 可通过存储卡转移资料、存储不低于90个小时的治疗信息，自动存档＞5000个报警及治疗参数变更信息。 |  |  |  |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 连续性血液净化设备主机1台 |  |  |  |  |
| 2.2 | 操作手册 1册 |  |  |  |  |
| 2.3 | 维修手册 1册 |  |  |  |  |
| 2.4 | 血液加温仪 1台 |  |  |  |  |
| 2.5 | 加温仪支架 1套 |  |  |  |  |
| 2.6 | 血液加温仪操作手册 1册 |  |  |  |  |
| 2.7 | 血液加温仪维修手册 1册 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |

- （五）产品5：连续血液净化设备

| 序号 | 连续血液净化设备参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 体外二氧化碳清除技术 | 具备体外二氧化碳清除治疗功能并配有该模块 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.2 | 氧气流速范围 | 设置气体流速范围：100～7500ml/min，最大气/血流量比10:1 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.3 | 多种血液净化治疗模式 | CVVH/CVVHD/CVVHDF/SCUF/血浆治疗，具备流量三通夹，CVVH/CVVHD/CVVHDF模式切换无需调整管路可一键切换 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.4 | CVVH模式下前后稀释功能 | 前稀释、后稀释、前后同时稀释可选 |  |  |  |
| 1.5 | 血液流量 | 10～500ml/min |  |  |  |
| 1.6 | 置换液流量 | 50～8000ml/h，精度1%或10ml/h |  |  |  |
| 1.7 | 透析液流速 | 50～8000ml/h，精度1%或10ml/h |  |  |  |
| 1.8 | 血浆置换率 | 50～3000ml/h，精度1%或10ml/h |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.9 | 废液泵流量 | 50～11000ml/h，精度1%或10ml/h |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.10 | 抗凝系统 | 具备肝素抗凝组件和枸橼酸抗凝组件 |  |  |  |
| 1.11 | 枸橼酸抗凝组件 | 枸橼酸泵流量15～500ml/h，枸橼酸称重范围0～3000g;钙流量0.5～100ml/h |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.12 | 肝素抗凝组件 | 肝素泵流量0.5～20ml/h |  |  |  |
| 1.13 | 压力监测系统 | 压力监测：动脉压、静脉压、滤器前压、滤出液压、补液压、枸橼酸钠输注压、肝素输注压、跨膜压 1.动脉压力监测显示范围：-450～+550mmHg,精度±10mmHg 2.静脉压力监测显示范围：-450～+550mmHg,精度±10mmHg 3.滤器前压力监测显示范围：-450～+550mmHg,精度±10mmHg 4.滤出液压力监测显示范围：-450～+550mmHg,精度±10mmHg 5.补液液压力监测显示范围：-450～+550mmHg,精度±10mmHg 6.枸橼酸钠输注压监测显示范围：-200～+100mmHg 7.肝素输注压监测显示范围：0～+500mmHg |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.14 | 液体加温系统 | 采用一体化平板加热系统，加热置换液、透析液及血浆，减少溶血风险，加温范围：33～40摄氏度 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.15 | 平衡系统 | 置换液称重单元、透析液称重单元、废液称重单元、枸橼酸称重单元 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.16 | 称重系统 | 单称最大负荷15kg，精确度1g，减少临床工作量以及换袋引起的治疗中断 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.17 | 安全系统 | 1.空气检测器：超声波检测静脉、钙、置换液/透析液，敏感性：气泡大于0.1ml； 2.具备动脉壶、静脉壶、置换液壶液面自动除气功能，实时自动监测调整液面高度，无需人为手动调整； 3.漏血检测器； 4.超滤量/血流量比监测，防止过度超滤； 5.具备自动置换液补偿功能，实时显示目标治疗剂量、实际治疗剂量，如监测到剂量达成偏差，自动启动置换液补偿，无需人为调整； 6.自动判断和提示滤器的血凝情况； 7.可设置、预告换袋时间； 8.预防滤器堵塞功能：在治疗过程中自动监测滤过压力变化趋势，如滤器堵塞导致压力升高时，机器触发报警提示，自动降低置换液流速，避免滤器堵塞； 9.具备一键患者护理模式，血泵流量自动降至50ml/min，动脉压力静脉压力报警范围限制增大，避免因患者护理期间压力报警停机； 10.管路滤器一体化设计，简化操作，避免安装错误； |  |  |  |
| 1.18 | 耗材溯源技术 | 耗材安装条码扫描系统，可严格追溯耗材管理 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 持续性血液净化系统 1台 |  |  |  |  |
| 2.2 | 12吋彩色触摸屏 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 二氧化碳清除膜肺夹子 1个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 加热系统 1套 |  |  |  |  |
| 2.5 | 输液支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 称重单元 1套 |  |  |  |  |
| 2.7 | 输注泵（肝素泵/钙泵） 1套 |  |  |  |  |
| 2.8 | 枸橼酸泵 1套 |  |  |  |  |
| 2.9 | 接口电缆 1根 |  |  |  |  |
| 2.10 | 中文说明书 1本 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：5年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 血液净化治疗套包（肝素抗凝）; 一次/72小时. 2; 血液净化治疗套包（枸橼酸抗凝）; 一次/72小时. 3; 血浆治疗套包; 一次/72小时. 4; 二氧化碳清除氧合器; 一次/72小时. |  |  |  |

- （六）产品6：血液透析滤过装置

| 序号 | 血液透析滤过装置参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| （一） | 功能及配置 |  |  |  |  |
| 1.1 | 显示界面 | 15英寸以上，270度旋转的彩色液晶显示屏，中文操作系统，带报警，警告，提示三色信号灯 |  |  |  |
| 1.2 | 具有多种治疗功能 | 具有多种治疗功能：血液透析（HD），血液滤过（HF），血液透析滤过 （on-line HDF ），可进行全天24小时的缓慢持续的治疗，可应用于急性肾脏替代治疗 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.3 | 紧急按钮功能 | 机器有紧急按钮功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量至50ml/min（参数可调） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.4 | 机器辅助自动管路安装和拆除 | 机器辅助自动管路安装和拆除 |  |  |  |
| 1.5 | 静脉脱针报警功能 | 具备静脉脱针报警功能，检测到静脉脱针时，应触发声光报警，停止血泵、置换液泵，关闭静脉管路钳夹及动脉管路钳夹。最大失血量小于200ml |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 配置透析液滤过器 | 配置透析液滤过器，能进行至少11次次氯酸钠消毒，有效去除水路中的脂质和蛋白沉积。 |  |  |  |
| 1.7 | 配置B干粉装置 | 配置B干粉装置 |  |  |  |
| 1.8 | 配置血压监测仪 | 配置血压监测仪，可显示血压图表趋势，自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量，可测量收缩压，舒张压，平均动脉压和脉搏。 |  |  |  |
| 1.9 | 配置联机清除率监测装置 | 配置联机清除率监测装置：可实时持续监测体内尿素清除率（K），透析剂量（Kt/V）,血浆钠浓度 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| （二） | 透析液控制 |  |  |  |  |
| 1.10 | 采用密闭式平衡腔超滤控制系统 | 采用密闭式平衡腔超滤控制系统，双容量平衡腔控制, 治疗过程中每10-15分钟进行一次水路密闭性测试，保证超滤精准和治疗安全。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 超滤率 | 超滤率0～4000mL/h可调, 超滤误差≤±1% |  |  |  |
| 1.12 | 透析液自动加热 | 透析液自动加热，温度可调34.0ºC~39.0ºC。 |  |  |  |
| 1.13 | 透析液流量 | 透析液流量：0mL/min,100~1000mL/min(每100ml/min可调)，透析液流量随血流量自动调节 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.14 | 待机情况下透析液流量 | 待机情况下透析液流量100ml/min |  |  |  |
| 1.15 | 定容式透析液配比程序电导率精度±0.1ms/cm | 定容式透析液配比程序，保证透析液成分的精确性，从而确保患者安全。电导率精度：±0.1mS/cm |  |  |  |
| 1.16 | 透析液配置 | 水与各浓缩液的比例可在面板调节，兼容多种透析液配方。 |  |  |  |
| 1.17 | 满足三种透析液供给方式 | 满足三种透析液供给方式：小桶浓缩液供给；中央浓缩液供给；联机浓缩干粉自动配液系统。 |  |  |  |
| （三） | 置换液控制 |  |  |  |  |
| 1.18 | 置换液流量 | 置换液流量：25-600ml/min, 精确度 ±10%。采用自动置换液追加（自动置换程序）时根据连续采集的透析器负荷率自动控制置换速率置换液与有效血流量自动匹配 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| （四） | 清洗/消毒 |  |  |  |  |
| 1.19 | 程式化设置多种消毒和清洗模式 | 程式化设置多种消毒和清洗模式，具有化学消毒及加热消毒功能；热消毒温度85度 |  |  |  |
| 1.20 | 消毒＋脱钙 | 消毒＋脱钙一键完成，完成时间小于40分钟。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.21 | 透析液AB液吸管自动消毒。 | 透析液AB液吸管自动消毒。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| （五） | 后备电源配置 |  |  |  |  |
| 1.22 | 内置的后备电池 | 内置的后备电池可支持血泵连续工作不小于15min,并且血路系统应继续保持工作状态 |  |  |  |
| 1.23 | 电池供电情况下监测功能正常运作，治疗数据不丢失 | 电池供电情况下监测功能正常运作，治疗数据不丢失 |  |  |  |
| （六） | 体外循环通路及安全监测 |  |  |  |  |
| 1.24 | 漏血监测 | 漏血监测：红细胞比容0.32时，响应阈值是每分钟≤0.35ml的失血流入透析液，流速100ml/min-1000ml/min |  |  |  |
| 1.25 | 动脉压监测 | 动脉压监测 显示范围 -300mmHg～+300mmHg；精确度7mmHg；分辨率：5mmHg |  |  |  |
| 1.26 | 静脉压监测 | 静脉压监测 显示范围 -100mmHg～+500mmHg；精确度7mmHg；分辨率：5mmHg |  |  |  |
| 1.27 | 跨膜压监测： | 跨膜压监测： 显示范围 -100mmHg～+400mmHg；分辨率：5mmHg |  |  |  |
| 1.28 | 血流量 | 血流量 血流量范围 30～600ml/min；分辨率10ml/min |  |  |  |
| 1.29 | 空气监测器： | 空气监测器： 液平面探测器、光学探测器、气泡探测器 |  |  |  |
| 1.30 | 肝素泵： | 肝素泵：可编定停止时间，读取累计肝素容量。 流速 0～10ml/h；单次追加剂量0.1～5ml，注射器尺寸 20ml，30ml |  |  |  |
| 二 | 每套配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 触摸彩屏 1个 |  |  |  |  |
| 2.2 | 血泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 置换液泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 肝素泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 输液支架杆 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 消毒液吸管 1根 |  |  |  |  |
| 2.7 | 警示灯 1个 |  |  |  |  |
| 2.8 | 透析器夹 1个 |  |  |  |  |
| 2.9 | 供排水管 1根 |  |  |  |  |
| 2.10 | 尿素清除率模组（ocm） 1个 |  |  |  |  |
| 2.11 | 在线血压计监测模组及袖套 1个 |  |  |  |  |
| 2.12 | 超净滤器支架 2个 |  |  |  |  |
| 2.13 | 透析液细菌过滤器 2个 |  |  |  |  |
| 2.14 | 备用电池 1块 |  |  |  |  |
| 2.15 | 简易操作流程卡 1张 |  |  |  |  |
| 2.16 | 说明书 1册 |  |  |  |  |
| 2.17 | 中央供液端口 1套 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 透析液过滤器; 3个月; 24个月. |  |  |  |

- （七）产品7：血液透析滤过装置

| 序号 | 血液透析滤过装置参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 中文操作系统，可作常规透析 | 中文操作系统，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析； |  |  |  |
| 1.2 | 不小于15英寸的触摸屏，屏幕可旋转，方便护士观察 | 不小于15英寸液晶触摸屏，屏幕可旋转不小于180度，报警灯位于屏幕上，方便不同角度观察透析数据和发现报警； |  |  |  |
| 1.3 | 透析液流速和血泵流速需要满足临床需求 | 透析液流量范围: 300～800ml/min，连续可调；血泵流量范围：30～600ml/min可调 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.4 | 自检结束后有待机模式，节省透析液 | 有待机模式时，可以手动激活，也可设置自动激活；待机模式时，可将透析液一侧关闭，不吸取透析液，节省成本； |  |  |  |
| 1.5 | 有单针交叉功能，为患者提供新的治疗模式 | 有单针交叉功能,通过单个血泵实现血液连续不断流经透析器，保证治疗效果。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 肝素泵注射范围满足临床使用 | 肝素注射范围: 0.1～10ml/h，读数可累积肝素容量；有自动注入和追加功能；也可编写停止时间； |  |  |  |
| 1.7 | 设备有透析液滤过功能 | 有同品牌透析液过滤器及支架，可过滤透析液。透析液过滤器可使用不小于150人次或900小时； |  |  |  |
| 1.8 | 多种治疗曲线满足临床需要 | 有丰富的治疗曲线功能，如：超滤曲线、钠浓度曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线和透析液温度曲线等，可单独也可联合使用，满足患者个性化透析需求； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.9 | 可提供多种超滤曲线，方便临床选择使用 | 可提供多种超滤曲线，如：条形,线性,锯齿形和可自由编辑曲线等； |  |  |  |
| 1.10 | 有实时监测的透析充分性监测功能 | 具有透析充分性监测装置:可实时测定并显示URR、spKt/V或eKt/V值，可显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示），预测达标情况，精确监测透析剂量；允许随时修改治疗参数，优化治疗方案； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 温度及电导率范围满足临床使用 | 温度控制范围大于: 33℃～40℃；导电率监测范围大于: 13～16mS/cm； |  |  |  |
| 1.12 | 可监测血容量，血氧饱和度等指标 | 可监测和显示HCT值、血液中的血氧饱和值、和相对血容量值等 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.13 | 超滤方式科学，超滤范围满足临床使用 | 超滤方式: 容量式平衡腔控制；超滤率范围: 0.05～4L/h； |  |  |  |
| 1.14 | 设备可传输透析数据 | 设备可与透析数据管理软件相连，透析数据可直接输出或通过数据接口输出； |  |  |  |
| 1.15 | 有血压稳定装置，预防透析中低血压 | 有血压稳定装置,通过自动调整超滤率，可实时监测血压与相对血容量，预防透析中低血压； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.16 | 设备配有备用电池，保证停电状态下机器正常运转 | 标配内置后备电池,可保证机器停电后最少使用不少于20分钟, 期间压力监测、漏血和气泡检测等功能可正常工作，可保存数据。 |  |  |  |
| 1.17 | 设备预期使用时间不少于10年 | 设备使用寿命不小于10年或者30000小时； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.18 | 设备具备完备的自检功能 | 具有完备的自检功能，具有维修菜单，故障自我诊断功能，可显示自检进度 |  |  |  |
| 1.19 | 具有闹钟功能，方便提醒护士操作 | 具有闹钟提醒功能，可输入提醒信息，定时或循环提醒，方便护士操作； |  |  |  |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 彩色触摸屏 1个 |  |  |  |  |
| 2.2 | 血泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | 置换液泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 肝素泵 1个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 透析充分性监测装置 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 透析液过滤器支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.7 | 自动血压监测装置 1个 |  |  |  |  |
| 2.8 | 碳酸氢盐干粉筒支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.9 | 中央浓缩液供应装置 1个 |  |  |  |  |
| 2.10 | 输液支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.11 | 备用电池 1个 |  |  |  |  |
| 2.12 | 操作手册1本 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 透析液过滤器; 150人次/900小时. 2; 柠檬酸消毒液6L; 46次. |  |  |  |

- （八）产品8：血液透析滤过装置

| 序号 | 血液透析滤过装置参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 显示器 | ≧15英寸高分辨率触控显示屏，全中文显示。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.2 | 治疗模式 | 可执行间歇性血液透析，血液滤过和血液透析滤过治疗，并可在治疗中进行模式切换。 |  |  |  |
| 1.3 | 监测功能 | 监测动脉压、静脉压、TMP，超声波空气探测器，红外漏血探测报警功能，以及动脉血液管路夹，动脉压监测。 |  |  |  |
| 1.4 | 曲线透析功能 | 可同时或分别设定连续变化的可调钠、可调碳酸根的曲线治疗图，具有多种可选择性的线性梯度、递增、递减自动调整程序，可实现个体化透析并保证病人安全。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.5 | 透析液配置系统 | 具有独立的电导度控制和保护系统，实现反馈式透析液配制系统，具有A干粉支架及B干粉支架，提供在线碳酸氢盐干粉透析/在线氯化钠干粉透析。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.6 | 透析液流速范围 | 300-800ml/min，梯度为50ml/min，实时可调。 |  |  |  |
| 1.7 | 透析液温度范围 | 34~39.5℃。 |  |  |  |
| 1.8 | 置换液流速范围 | 置换液流速1.2~27 L/h，HDF/HF治疗模式下，在线液体容量最大150L。 |  |  |  |
| 1.9 | 超滤方式 | 具有压力和容量双重超滤功能，后稀释血液透析滤过模式下，自动监测并反馈将跨膜压从初始值增加到使总超滤率达到最大的值。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.10 | 血容量监测功能 | 具有非侵入式血容量监测系统，对透析治疗期间患者的相对血容量变化进行非侵入式的连续测量。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.11 | 血容量监测范围 | -40% ~ +9.9%，精度±0.1%。 |  |  |  |
| 1.12 | 监测功能 | 具有红外线漏血探测器，具有超声空气探测。 |  |  |  |
| 1.13 | 自动预冲功能 | 具有自动回血功能，全自动辅助预冲程序，卡匣式管路，全自动安装并预冲。具有自动回收预冲废液功能，无需额外耗材。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.14 | 消毒功能 | 自动清洗/热消毒/化学消毒/水机整合消毒方案：可结合清洗棒，消毒，脱钙可一次完成，热消毒温度可达90℃以上。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置 |
| 1.15 | 后备电源 | 可维持机器体外循环系统（包括血泵、动、静脉压力和气泡监测等）持续运转大于15分钟。具备必要的安全监测和显示功能，断电后治疗数据不丢失。 |  |  |  |
| 二 | 每台配置要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 血液透析滤过设备主机 1台 |  |  |  |  |
| 2.2 | A干粉支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.3 | B干粉支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.4 | 细菌过滤器支架 2个 |  |  |  |  |
| 2.5 | 输液支架 1个 |  |  |  |  |
| 2.6 | 操作手册 1册 |  |  |  |  |
| 2.7 | 维修手册 1册 |  |  |  |  |
| 三 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 3.1 | 保修期：3年 |  |  |  |  |
| 3.2 | 交货期：30天 |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 付费损耗件清单（供应商请填写标黄列） 序号; 损耗件名称; 使用次数/期限; 保修期; 单价. 1; 超滤器; 150次/三个月. |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品1：         主要参数及配置

- （二）产品1：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品1：         彩页

- （四）产品1：         检测报告等相关证书

- （五）产品2：         主要参数及配置

- （六）产品2：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （七）产品2：         彩页

- （八）产品2：         检测报告等相关证书

- （九）产品3：         主要参数及配置

- （十）产品3：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （十一）产品3：         彩页

- （十二）产品3：         检测报告等相关证书

- （十三）产品4：         主要参数及配置

- （十四）产品4：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （十五）产品4：         彩页

- （十六）产品4：         检测报告等相关证书

- （十七）产品5：         主要参数及配置

- （十八）产品5：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （十九）产品5：         彩页

- （二十）产品5：         检测报告等相关证书

- （二十一）产品6：         主要参数及配置

- （二十二）产品6：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （二十三）产品6：         彩页

- （二十四）产品6：         检测报告等相关证书

- （二十五）产品7：         主要参数及配置

- （二十六）产品7：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （二十七）产品7：         彩页

- （二十八）产品7：         检测报告等相关证书

- （二十九）产品8：         主要参数及配置

- （三十）产品8：         与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三十一）产品8：         彩页

- （三十二）产品8：         检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少3年原厂免费保修期（产品5“连续血液净化设备”提供至少5年原厂免费保修期），保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

产品1：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品1：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品2：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品2：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品3：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品3：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品4：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品4：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品5：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品5：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品6：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品6：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品7：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品7：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

产品8：         零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

产品8：         保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件