## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-配置清单
【骨科手术机器人（配置透视骨科手术床）】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-后续采购情况
【骨科手术机器人（配置透视骨科手术床）】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-参数要求响应情况
【骨科手术机器人（配置透视骨科手术床）】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 定位精度 | 空间绝对定位误差≤1.5 mm (ISO 13485要求)，决定置钉/截骨准确性 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 配准精度 | 点配准误差 (FRE) ≤ 0.5 mm 目标配准误差 (TRE) ≤ 1.0 mm (关键区域) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 追踪性能 | 刷新频率 (Refresh Rate) ≥ 30 Hz (光学)，≥ 100 Hz (电磁) 视场角 (FOV) ≥ 2m³ (光学)，直径≥ 50cm (电磁) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 探测位置重复性 | 误差≤ 0.5mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 纵向范围 | 不窄于950mm-3000mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 横向范围 | ≥450mm×400mm、1500mm×1300mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 同时跟踪参考原件的数量 | ≥7个
8 | 跟踪帧率 | ≥20Hz
9 | 有效工作空间 | ≥300mm×300mm×300mm
10 | 应急供电持续工作时间 | ≥5分钟 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 机械臂性能 | 重复定位精度 ± 0.1 mm 负载能力 ≥ 5kg 自由度 (DOF) 6-7 DOF (仿人臂灵活性) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 安全性 | 力反馈灵敏度 < 5N (触发停机) 紧急停止响应时间 < 0.1秒 辐射剂量控制 较传统手术降低 30-50%
13 | 导航定位系统 | 追踪方式 光学 (红外) / 电磁 / 机械臂集成
14 | 机械臂系统 | 工作半径 ≥ 800mm 末端工具接口 快换式 (QBH/ISO) 最大运动速度 ≥ 1m/s
15 | 影像处理与规划软件 | 影像兼容性 DICOM 3.0标准，支持CT/MRI/CBCT/2D X光 自动分割算法 AI驱动骨组织/血管/神经识别 (精度 >95%) 虚拟规划功能 假体型号/尺寸/角度优化、截骨量模拟、力学稳定性分析 实时导航显示 多视图联动 (轴向/矢状/冠状/3D)、器械轨迹预测、安全边界预警
16 | 配准技术 | 点配准 高 (需暴露骨点) 面配准 中高 (激光扫描) 自动图像配准 中 (AI匹配)
17 | 骨折碎片追踪 | 动态目标定位延迟 ＜200 ms
18 | 微创置钉角度 | 万向节自由度 ＞±15°（冠状/矢状面）
19 | 医学影像系统 | DICOM 3.0导入 支持CT/MRI三维重建
20 | 创伤应用 | 具备创伤导航定位工具包，应至少包含跟踪器、引导器、2D标定器、套筒等 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
21 | 碳素透视骨科手术床 | 模块化设计，真碳纤维。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
22 | 手术床 | 手术床采用全偏心床柱设计，床面无需平移，在标准配置不额外附加配件的情况下即可达到连续无阻挡透X光区域≥1600mm。
23 | 驱动和控制系统 | 液压驱动系统由独立两套电机、独立两套油压泵构成，一套作 为正常使用、一套作为备用，确保手术床 100%无停机率。
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主控台 | 1台
2 | 定位单元 | 1套
3 | 追踪工具包 | 1根
4 | 机械臂单元 | 1台
5 | 术式扩展包 | 1件
6 | 碳素透视骨科手术床 | 1套
7 | 身体绑带 | 1套
8 | 麻醉幕帘架 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2 年
2 | 交货期：15 天
序号 | 损耗件清单要求 |  | 供应商响应参数 （请填写价格及保修期） | 响应程度 | 备注
1 | 损耗件名称：一次性使用无菌保护罩 | 使用次数/期限：一次性 | 报价单价： 保修期：