救护车具体技术(参数)要求：

1.车辆基础参数

▲1.1发动机工作方式：直列 4 缸，高压共轨，增压中冷

1.2发动机：知名品牌

▲1.3排气量 L：≥2.0

1.4排放标准：国六

1.5整备质量(kg)：≥2900

1.6总质量(kg)：≥4800

1.7最大功率 kw(hp)/rpm：≥140/1500

1.8最大扭矩 Nm/rpm：≥440/1500

1.9轴距(mm)：≥3650

1.10制动系统（前/后）：盘式/盘式

1.11车辆轮胎数量：6

1.12轮胎规格：≥215/85R16C

1.13前悬架系统：麦弗逊独立悬架

1.14变速器：≥7档自动变速器

1.15最高车速(km/h)：≥140

1.16燃油种类：柴油

1.17油箱容积（L）：≥80

1.18外形尺寸(长×宽× 高) (mm)：≥5900×2150×2780≦5999×2200×2880

1.19抢救舱内部尺寸(长×宽× 高)(mm)：≥3450×2070×1970

1.20核载人数：≥7-9

★1.21驱动方式：全时四驱

2.车辆标准配置

2.1电子稳定系统（ESP）

2.2加速防滑控制系统（ASR）

2.3防抱死制动系统（ABS）

2.4制动辅助系统（BAS）

2.5电子制动力分配系统（EBD）

2.6主动保养提示系统（ASSYST）

2.7具备胎压检测

2.8中控门锁

2.9主副驾驶室安全气囊

2.10驾驶室左右侧电动车窗

2.11 180 度后双开门

2.12中控倒车后视系统

2.13二把遥控感应钥匙

2.14驾驶室 12V 插座一个

2.15医疗舱左侧、后门及右侧窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜

2.16驾驶室可控制医疗舱照明灯、氛围灯、对讲机和车辆外场照明灯独立控制屏，有备用机械开关

2.17后双轮胎

3.空调、照明及通风系统

3.1驾驶室安装配置独立原空调（驾驶室独立制冷压缩机）

▲3.2医疗舱安装独立空调（医疗舱独立制冷压缩机），与驾驶舱形成双压缩机模式，避免交叉感染。车辆静止，医疗舱内平均温度为40℃的情况下开启车辆后空调：3分钟内，医疗舱内降温不低于10℃；10分钟内，医疗舱降温不低于15℃；（需提供投标人送检的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）

3.3医疗舱安装通风系统，换气量：根据实际需要可调600m³/ 小时，功率 80W，工作时噪音级 70dB。

3.4医疗舱内安装嵌入式圆形可调亮度 LED 灯具照明，照明灯与车顶内饰紧密结合，同时便于拆卸维修不少于4个

3.5医疗舱顶部配置嵌入式可旋转射灯不少于2个12V 输液射灯，车辆熄 火后可自动延时关闭

3.6医疗舱顶部两侧配置不少于2条嵌入式LED长条氛围灯

3.7医疗舱右侧朝前座位底部配置不少于1条嵌入式LED长条氛围灯

3.8医疗舱顶部配置不少于2个隐藏式可折叠 12V 紫外线消毒灯

3.9方舱外左、右、后顶部分别配置不少于5个朝下 45 度角照明灯

3.10方舱外前部上方两侧配置不少于2个白色示宽灯

3.11方舱外尾部上方两侧配置不少于2个圆形制动/示廓/转向灯组

3.12方舱外尾部下方两侧配置不少于2个方形制动/示廓/转向灯组

4.电源电气系统

4.1发电机 V/A 12/200

4.2蓄电池 V/Ah 12/100

4.3车辆左侧驾驶门后方配置 220V/10A 带防护盖的外接电源插座

4.4驾驶室座椅后方配置车载（12V/220V）1000W 纯正弦波逆变充电系统，带过载保护、高温保护\载短路保护

▲4.5驾驶座底部配套80Ah的副电瓶

4.6驾驶室安装红色紧急启动按钮装置

4.7医疗舱左侧设备操作区域设有中心供氧终端，可供呼吸机和湿化器使用≥2个

4.8氧气湿化器

4.9医疗舱配置10L氧气瓶带减压阀≥4个

4.10中央电源分配系统

智能电源管理系统（专用集成电箱，专业定制双电池管理 系统，管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）；

1）所有线缆采用线束方式预埋，航空对接口，端子与电线 连接、耐振动性能、耐盐雾性能符合汽车电线束技术条件；

2）配备纯正弦波逆变器，可实时观测逆变器供电情况，输出功率不小于1000W；确保专用设备不间断供电；逆变、市电全自动切换，实现交流不间断供电，具备四段式充电功能；设有独立开关、具有接地、漏电、过载、过温、短路、欠压、过压等完善的保护装置；

3）车辆左侧驾驶门后方配置 220V/16A带防护盖的外接电源插座；

4）10m 长移动电缆，连接 220V/15A外接电源插座的插头 （1 套）；

5）医疗舱内安装7个220V插座、驾驶室安装1个12V插座、医疗舱安装4个12V 插座。

6）协助采购人安装车载移动通信设备、北斗卫星定位/GPS卫星定位、对讲机、视频传输等设备及其电源的支持系统。

4.11▲救护车使用的线缆禁用物质铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚应符合GB/T 30512-2014汽车禁用物质要求、符合V275甲醛测试；线缆的阻燃测试需符合标准UL94；（投标时需提供投标人或制造商送检的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）

4.12救护车所使用的线缆需通过ROHS检测，确保符合GB/T 26125 - 2011六种禁用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的标准，同时应通过 GB/T 25085 - 2020汽车电缆标准规定的高温压力检测；（投标时需提供投标人或制造商送检的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）

5.紧急警报系统

5.1驾驶室配置警报系统控制手柄

5.2 100W 车外扩音警报器内置

5.3提高车辆通过性，降低风阻车顶前部安装集成流线型贴合式LED一体化警灯

5.4车头格栅配置不少于2盏LED 爆闪警灯

5.5车顶尾部安装不少于2盏方形蓝色LED爆闪警灯

5.6车顶左右两侧安装各不少于2盏方形蓝色LED爆闪警灯

6.医疗舱内部布局与内装置

6.1驾驶室与医疗舱配置吸塑一体成型的中隔墙, 分开前后车厢，中部应设有玻璃窗

6.2医疗舱中隔墙配置吸塑一体式成形的器械储物柜，柜子顶面设有医护操作沉降台，防止台面物体滑落，便于医护人员摆置物品；

6.3医疗舱左侧、右侧、顶部采用一体成型无拼接工艺材料，最大程度减少由拼接工艺材料所导致的缝隙，材料具备高强度、抗污及耐刮蹭，符合GB8410-2006燃烧试验。

6.4医疗舱采用ABS成品内饰，其中ABS材料须符合汽车内饰甲醛散发测试的VDA 275标准要求，以及汽车内饰材料燃烧特性的GB 8410-2006燃烧试验要求。（投标时需提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

6.5医疗舱左侧应有一体成型医疗器械柜1套，配置设备固定区，可放置除颤监护仪、呼吸机、心电图机、输注液泵、吸引器及其他用品）；设备台安装隔震器装置（隔震器需通过符合GB/T 10125 - 2021标准的中性盐雾腐蚀检测以及含氯溶液腐蚀检测。（投标时需提供投标人或制造商送检的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章））

6.6医疗舱与驾驶室配置对讲系统

6.7医疗舱安装供暖系统

6.8医疗舱安装 12V 紫外线消毒灯，工作时下拉竖起保证最大范围消毒，消毒完成后可折叠收纳

6.9医疗舱右侧配置可旋转式朝前折叠座椅与符合人体工程学 一体成型防滑、防水、防血染、防腐蚀 2 人长排软包座椅， 座椅规格要求满足广州市车辆上牌查验要求

6.10医疗舱所有座椅、台面及设备固定处均有对应的结构加强

6.11医疗舱中门和后门安装上车踏板

6.12医疗舱后门为对开门，左右安装密封式玻璃窗

6.13医疗舱车厢右侧安装可推拉式玻璃窗

6.14医疗舱顶部设有贯通式安全扶手，并配置隐藏式输液挂件 （可供 4 瓶输液瓶使用）

▲6.15医疗舱地板革需满足汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15 - 1992 5.1中耐温度性（至少包括耐热、耐寒、耐冷热交变2个循环试验）要求；（投标时需提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

▲6.16医疗舱地板革需满足汽车塑料制品通用试验方法 QC/T 15-1992 5.2、QC/T 17-1992中耐候性试验要求；（投标时需提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

▲6.17医疗舱地板革需满足汽车内饰材料燃烧特性的 GB 8410 - 2006 燃烧试验要求；（投标时需提供投标人或制造商送检的具备CNAS标识的第三方检测机构出具的对应检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章）

6.18医疗舱车顶及左右内壁具备隔音隔热层

6.19配置 1kg 灭火器及支撑架（1个）

6.20供氧系统：

1）医疗舱前左侧安装 2 瓶 10 升氧气瓶（带减压阀）独立存储 柜，可从医疗舱内调节氧气流量，氧气瓶可从医疗舱左侧 外部取出，便于医护人员更换；

2）医疗舱左侧设备区安装氧气终端，可供呼吸机和湿化器使用

6.21医疗舱控制系统：

医疗舱中隔墙电气控制功能区配置 8.4 寸触摸屏（控制照 明灯、氛围灯、空调、换气、暖风、消毒灯、交流电源、 对讲机；实时显示氧气余量、主副电瓶电压、医疗舱温湿 度、时间；具备屏保功能）

6.22选装车载 UPS 系统用于车上急救设备不间断提供电源

6.23选装车载恒温冰箱

6.24选装车载柔性太阳能充电系统：

6.24.1柔性太阳能板能吸收太阳光并将其转化为电能，为救护车 提供清洁、可再生的能源，为救护车电池系统提供电力， 驱动车辆的电器设备和照明系统等。其具备柔性和可弯曲 的特点，由多个薄膜太阳能电池组成，每个电池都能将阳 光转换为电能。安装在救护车顶部位置，在不同角度下收 集光能提高能量转化效率。

6.24.2安装柔性太阳能板有以下优点：

- 环保节能：使用柔性太阳能板可以减少对传统燃料的依赖，降低环境污染和碳排放量，实现可持续发展。

- 可再生能源：柔性太阳能板利用的是可再生的太阳能资 源，不会像石油、天然气等化石燃料一样耗尽。

- 经济实用：虽然柔性太阳能板的初始投资较高，但由于 其使用寿命长、维护成本低、可靠性高等特点，长期来看 可以带来经济效益。

- 提高救援效率：在紧急情况下，柔性太阳能板可以为救 护车提供可靠的电力支持，保证车辆设备的正常运行，提 高救援效率。

- 6.24.3技术要求：

- 配备≥2 块单晶 158mm 柔性太阳能组件，表面采用透明 PET 柔性材料

- 单片太阳能柔性板≤100W ≤18V，两片或以上可串联使用 柔性板组件尺寸： ≥985*510*2.5mm

- 6.24.4单片太阳能柔性板电气要求：

- 功率（W）：≤100

- 组件效率（%）：≤20%

- 最大工作电压（Vmp)：≤17.5V

- 最大工作电流（Imp）：≤5.71A

- 开路电压（Voc）：≤21.5V

- 短路电流（Isc)：≤6.2A

- 功率容差（W）： ±3%

- 6.24.5机械要求：

- 太阳能电池（类型/尺寸）：单晶（158mm） 重量：≤2.5kg

- 电缆： ≥2.5mm²/900mm

- 连接器：原始 MC4/兼容 MC4

- 防水接线盒：IP65/IP67

- 6.25可根据实际需要，调整救护车的空调、照明及通风系统、中央电源分配系统、紧急警报系统、医疗舱内的装置等，无条件按采购人确认的最终需求进行设计和施工，我司充分考虑有关费用并包含在投标报价内，不增加任何费用。

- 6.26专业的平面设计人员对车内和车外文字图案等装饰方案进 行整体规划设计。签订合同后2个工作日内提供相关图纸，经采购人确认后方可进行施工

▲6.27医疗舱车内噪声声压级限值≤55 dB(A)具备符合GB/T 25982-2010 客车车内噪声限值及测量方法及委托方指定限值标准（需提供投标人或制造商送检的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章）

6.28车身外观

1）车身腰部及顶部贴美国3M 强效反光标识

2）车身外观可根据客户实际要求设计