## 椎间孔镜设备1套
椎间孔镜设备1套
序号 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 | 单位
1 | 椎间孔镜 | 视向角≥30º； 视场角≥80º； 工作通道直径≥3.7mm； 外径≤8mm； 工作长度≥180mm。 | 1 | 个
2 | 45°髓核钳 | 长度≥330mm，直径≥2.5mm | 1 | 把
3 | 髓核钳 | 长度≥330mm，直径≥2.5mm（如角度有多种规格可列明） | 1 | 把
4 | 髓核钳 | 长度≥330mm，直径≥3.5mm（如角度有多种规格可列明） | 1 | 把
5 | 咬切钳 | 直型，长度≥330mm，直径≥2.5mm | 1 | 把
6 | 咬切钳 | 长度≥330mm，直径≥2.5mm，钳口上翘≥30°（如上翘角度有多种规格可列明） | 1 | 把
7 | 抓钳 | 长度≥330mm，直径≥3.0mm，钳口张开角度≥60°（如角度有多种规格可列明） | 1 | 把
8 | 弯曲抓钳 | 长度≥330mm，直径≥2.5mm，钳口张开角度≥60°（如角度有多种规格可列明） | 1 | 把
9 | 咬骨钳 | 长度≥330mm，直径≥3.5mm，角度≥50° | 1 | 把
10 | 90°咬骨钳 | 长度≥330mm，直径≥3.5mm | 1 | 把
11 | 探针 | 工作长度：200mm～220mm，直径≥1.2mm | 1 | 支
12 | 探针 | 工作长度：200mm～220mm，直径≥1.5mm | 1 | 支
13 | 扩张管 | 长度≥230mm，直径≥2.5mm | 1 | 支
14 | 扩张管 | 长度≥220mm，直径≥5mm | 1 | 支
15 | 扩张管 | 长度≥190mm，直径≥6.5mm | 1 | 支
16 | 扩张管 | 长度≥190mm，直径≥7mm | 1 | 支
17 | 独立扩张管 | 长度≥210mm，直径≥6mm | 1 | 支
18 | 环锯（镜下可视） | 长度≥300mm，直径≥3mm | 1 | 个
19 | 环锯（镜下可视） | 长度≥200mm，直径≥5mm | 1 | 个
20 | 环锯（镜下可视） | 长度≥200mm，直径≥6mm | 1 | 个
21 | 环锯（镜下可视） | 长度≥200mm，直径≥7mm | 1 | 个
22 | 环锯手柄 | 可适配环锯 | 1 | 个
23 | 镜外环锯 | T型，长度≥170 mm，直径≥7.5mm | 1 | 个
24 | 镜外环锯限位器 | 直径≥7.5mm | 1 | 个
25 | 镜外环锯保护套管 | 直径≥8mm，长度≥140mm | 1 | 个
26 | 脊柱内窥镜保护套管 | 直径≥7mm，工作长度≥160mm | 1 | 个
27 | 脊柱内窥镜保护套管 | 直径≥8mm，工作长度≥150mm | 1 | 个
28 | 剥离器 | 镰状，直径≥3mm，长度≥300mm | 1 | 把
29 | 剥离器 | 钩状，直径≥3mm，长度≥300mm | 1 | 把
30 | 剥离器 | 铲状，直径≥3mm，长度≥300mm | 1 | 把
31 | 导丝 | 直径≤0.8mm，长度≥400mm | 1 | 根
32 | 导丝 | 直径≥1.0mm，长度≥400mm | 1 | 根
33 | 保护套管 | 直径≥6mm，长度≥160mm | 1 | 个
34 | 保护套管 | 直径≥7mm，长度≥160mm | 1 | 个
35 | 保护套管 | 直径≥8mm，长度≥160mm | 1 | 个
36 | 环锯推骨器（镜下可视） | 直径≥2mm，长度≥350mm | 1 | 个
37 | 环锯推骨器 | 直径≥3.5mm，长度≥250mm | 1 | 个
38 | 骨锤 | 长度≥220mm | 1 | 个
39 | 器械消毒盒 | 用于器械消毒 | 1 | 套
40 | 椎间孔镜消毒盒 | 用于椎间孔镜消毒 | 1 | 套
41 | 可满足脊柱手术的需求。
42 | 器械可进行高温高压消毒。
43 | ★免费保修期：全保≥一年（含易损件）
44 | ★配置至少包含：椎间孔镜设备1套、器械消毒盒1套、椎间孔镜消毒盒1套。