## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | 血液净化机 | [6 empty] | 0
2 | 血液透析机 | [6 empty] | 0
3 | 连续血液透析装置 | [6 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1 血液净化机配置清单
（血液净化机）产品配置清单
产品名称： | 血液净化机
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 血液透析机配置清单
（血液透析机）产品配置清单
产品名称： | 血液透析机
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-3 连续血液透析装置配置清单
（连续血液透析装置）产品配置清单
产品名称： | 连续血液透析装置
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1 血液净化机后续采购情况
（血液净化机）后续采购情况
产品名称： | 血液净化机 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2 血液透析机后续采购情况
（血液透析机）后续采购情况
产品名称： | 连续血液透析装置 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3 连续血液透析装置后续采购情况
（连续血液透析装置）后续采购情况
产品名称： | 连续血液透析装置 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1 血液净化机参数要求响应情况
（MR）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 血液净化机
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 技术参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 显示屏幕 | 彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
2 | 流量泵 | 具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。 （1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min （2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min （3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min （4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min
3 | 注射泵 | 独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。
4 | 振摇夹持器 | 具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。
5 | 压力监测 | 具备6个压力监测： （1）动脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （3）静脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg） （4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg) （6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
6 | 管路截止阀 | 具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。
7 | 加温器 | 两面热板加温方式，35～38℃
8 | 电子秤 | 3个，0～10KG
9 | 气泡监测 | 超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl
10 | 补液断流 | 补液断流，超声波检测方式
11 | 滤液断流 | 滤液断流，超声波检测方式
12 | 漏血监测 | 漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一
13 | 液面监测 | 液面监测：静电容量变化方式
14 | 网电源供电中断 | 电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机（含屏幕、血泵、流量泵、肝素泵、透析器夹子、输液支架、超净滤器支架、备用电池等） | 1套
2 | 电源线 | 1条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期1年
2 | 交货期60天

## 4-2 血液透析机参数要求响应情况
（CT）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 血液透析机
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 中文操作系统，可作常规透析 | 中文操作系统，可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析；
2 | 不小于15英寸的触摸屏，屏幕可旋转，方便护士观察 | 不小于15英寸液晶触摸屏，屏幕可旋转不小于180度，报警灯位于屏幕上，方便不同角度观察透析数据和发现报警，显示器有置物槽；
3 | 透析液流速和血泵流速需要满足临床需求 | 透析液流量范围: 300～800ml/min，连续可调；血泵流量范围：0,30～600ml/min可调
4 | 自检结束后有待机模式，节省透析液 | 有待机模式时，可以手动激活，也可设置自动激活；待机模式时，可将透析液一侧关闭，不吸取透析液，节省成本；
5 | 有单针交叉功能，为患者提供新的治疗模式 | 有单针交叉功能,通过单个血泵实现血液连续不断流经透析器，保证治疗效果。
6 | 肝素泵注射范围满足临床使用 | 肝素注射范围: 0.1～10ml/h，读数可累积肝素容量；有自动注入和追加功能；也可编写停止时间；
7 | 设备有透析液滤过功能 | 有同品牌透析液过滤器及支架，可过滤透析液。透析液过滤器可使用不小于150人次或900小时；
8 | 多种治疗曲线满足临床需要 | 有丰富的治疗曲线功能，如：超滤曲线、钠浓度曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线和透析液温度曲线等，可单独也可联合使用，满足患者个性化透析需求；
9 | 可提供多种超滤曲线，方便临床选择使用 | 可提供≥4类超滤曲线，如：条形,线性,锯齿形和可自由编辑曲线等；
10 | 有实时监测的透析充分性监测功能 | 具有透析充分性监测装置:可实时测定并显示URR、spKt/V或eKt/V值，可显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示），预测达标情况，精确监测透析剂量；允许随时修改治疗参数，优化治疗方案；
11 | 温度及电导率范围满足临床使用 | 温度控制范围: 34.5℃～39.5℃；导电率监测范围大于: 13～16mS/cm；
12 | 可监测血容量，血氧饱和度等指标 | 可监测和显示HCT值、血液中的血氧饱和值（spO2）、和相对血容量值（rbv）等
13 | HCT测量范围 | 20%-50%
14 | 血氧饱和度测量范围（spO2） | 40%-70%
15 | 超滤方式科学，超滤范围满足临床使用 | 超滤方式: 容量式平衡腔控制；超滤率范围: 0.05～4L/h；
16 | 设备可传输透析数据 | 设备可与透析数据管理软件相连，透析数据可直接输出或通过数据接口输出；
17 | 有血压稳定装置，预防透析中低血压 | 有血压稳定装置,通过自动调整超滤率，可实时监测血压与相对血容量，预防透析中低血压；
18 | 血压计测量间隔 | 1-60分钟可调。
19 | 设备配有备用电池，保证停电状态下机器正常运转 | 标配内置后备电池,可保证机器停电后最少使用不少于20分钟, 期间压力监测、漏血和气泡检测等功能可正常工作，可保存数据。
20 | 设备预期使用时间不少于10年 | 设备使用寿命不小于10年或者30000小时；
21 | 设备具备完备的自检功能 | 具有完备的自检功能，具有维修菜单，故障自我诊断功能，可显示自检进度
22 | 具有闹钟功能，方便提醒护士操作 | 具有闹钟提醒功能，可输入提醒信息，定时或循环提醒，方便护士操作；
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 彩色触摸屏 | 1个
2 | 血泵 | 1个
3 | 置换液泵 | 1个
4 | 肝素泵 | 1个
5 | 透析充分性监测装置 | 1个
6 | 透析液过滤器支架 | 1个
7 | 自动血压监测装置 | 1个
8 | 碳酸氢盐干粉筒支架 | 1个
9 | 中央浓缩液供应装置 | 1个
10 | 输液支架 | 1个
11 | 备用电池 | 1个
12 | 操作手册 | 1本
13 | 透析用专用床 | 1张
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期3年
2 | 交货期30天
| 损耗件清单要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数）
1 | 损耗件名称：透析液过滤器 | 使用次数/期限：150人次/900小时
2 | 损耗件名称：柠檬酸消毒液6L | 使用次数/期限：46次

## 4-3 连续血液透析装置参数要求响应情况
（CT）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 连续血液透析装置
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 显示屏幕 | 主机显示屏幕≥12寸，触摸屏，可配备功能性按键。
2 | 废液袋 | 配备大容量废液袋≥10L。
3 | 后备电源 | 电源断电后，自带电池可以使用≥15min。
4 | 精准度 | 流速范围及压力监测范围符合市面上大多数血透机要求，精准度±10%.
5 | 报警功能 | 中文引导自助式操作系统，不同级别问题声光报警提示，有报警原因分析及解决指引；流量泵、压力监测探头有中文标识。
6 | 开机自动检测 | 具备
7 | 管路自动安装 | 具备，有图示指引
8 | 全自动预充管路 | 具备
9 | 开放式血液滤器选择 | 具备，管路能兼容多品牌的透析器、血浆分离器、灌流器等
10 | 液体加温功能 | 具备，温度设定33-40℃
11 | 2台模式选择至少满足： | HP、SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF，可选择前、后稀释法。
12 | 2台模式选择至少满足： | HP、SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF，可选择前、后稀释法，PA（血浆吸附）、PE（单重血浆置换）、DFPP（双重血浆置换）、CPFA（连续性血浆滤过吸附）模式。
13 | 实时监测 | 配备漏血探测器，空气探测器；对动脉压、静脉压、滤器前压、一级膜外压、跨膜压、二次膜外压（具有DFPP模式的血透机）等进行实时监测。
14 | 流量泵 | ≥4个流量泵；
15 | 液体称 | ≥3个液体称，全自动平衡出入量，CVVHDF模式下，其中一个流量泵能实现枸橼酸钠溶液或碳酸氢钠溶液补液功能，并自动平衡出入量
16 | 肝素泵 | 独立肝素泵，适配医院20ml、30ml、50ml注射器；
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机（含屏幕、流量泵、液体称、压力监测探头、加热系统、漏血探测器、空气探测器、静脉管路夹、滤器夹等） | 1套
2 | 电源线 | 1条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期5年
2 | 交货期60天