## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-配置清单【脑氧饱和度监护仪】
【脑氧饱和度监护仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-配置清单【二氧化碳监测仪】
【二氧化碳监测仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-后续采购情况【脑氧饱和度监护仪】
【脑氧饱和度监护仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-后续采购情况【二氧化碳监测仪】
【二氧化碳监测仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-参数要求响应情况【脑氧饱和度监护仪】
【脑氧饱和度监护仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 测量参数
1.1 | 脑血氧饱和度（rS02）
1.2 | 总血红蛋白浓度指数（THI）
1.3 | 氧合血红蛋白浓度指数（CHb02）
1.4 | 还原血红蛋白浓度指数（CHb）
1.5 | 氧合血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（CHb02）
1.6 | 还原血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量(CHb)
1.7 | 总血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量(THI)
2 | 检测范围：rS02-0%~100%
3 | 仪器通道数：≥4个，每通道同时监测参数：≥7个
4 | 监测曲线
4.1 | 具有脑血氧饱和度监测曲线
4.2 | 具有氧合血红蛋白浓度指数监测曲线
4.3 | 具有还原血红蛋白浓度指数监测曲线
4.4 | 三种监测曲线可同屏显示
5 | 探头
5.1 | 具有大、中、小三种规格的探测头传感器
5.2 | 探测头(传感器)可重复使用。
6 | 其他功能
6.1 | 测量过程中可设置 Mark 点，Mark 点可用文字描述
6.2 | 用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。
6.3 | 脑氧饱和度丢失程度评估功能
6.4 | 具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据
6.5 | 历史数据导出功能，数据格式为 Excel
6.6 | 探头脱落报警功能
6.7 | 探头错误报警功能
6.8 | 探头未连接报警功能
6.9 | 具有联网功能
6.1 | 支持连接本地打印机或网络打印机
7 | 配置
7.1 | 操作方式：触摸屏
7.2 | 液晶显示屏≥10英寸
7.3 | 探测光源：2种波长的 LED
7.4 | 具备 USB 数据接口、RJ45 接口
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 1台
2 | 可重复使用探头 2个
3 | 探头适配器 1个
序号 | 商务要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥1年
2 | 交货期：≤60天

## 4-参数要求响应情况【二氧化碳监测仪】
【二氧化碳监测仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 工作方式：非色散红外吸收法，无附加的管路或电缆。
2 | 适用范围：适用于成人，儿童和新生儿。
3 | 测量速度：≥2秒出数据，≥15秒内达到全精度测量。
4 | 整机重量≤60g
5 | 工作温度范围：至少包含-5到50℃。
6 | CO2波形显示：≥14.4sec扫描速度。
7 | CO2测量范围：至少包含0-99mmHg(0-9.9kPa)。
8 | CO2测量精度：标准条件下，±2mmHg(±0.3kPa)（0-40mmHg）或±6%REL（41-99mmHg）。
9 | 气道适配器：表面采用防雾化处理，无需加热产生高温，避免冷凝水聚集。
10 | 可同屏显示CO2数值、二氧化碳分压图、呼吸频率，电池状态。
11 | 电池供电时间：≥6小时。
序号 | 配置清单 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 1台
2 | 电池 2个
3 | 气道适配器（成人/儿童） 1个
序号 | 商务要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥1年
2 | 交货期：≤60天