## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-配置清单
【激光片层扫描显微镜（光片显微镜）】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-后续采购情况
【激光片层扫描显微镜（光片显微镜）】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-参数要求响应情况
【激光片层扫描显微镜（光片显微镜）】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 检测光学部件 | 采用激光片层扫描技术，只激发成像物镜焦平面的荧光信号，产生一个内源性的光学切面，同时照明光路和成像光路相互垂直。
2 | 照明光学部件 | 双侧照明，样本两侧均可有激光层面照射。
3 | 照明光学部件 | 每一颗成像物镜均具可实现连续光学变倍：最小变倍范围≤0.5，连续可调精度≤0.1x。 (提供软件截图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 照明光学部件 | 具有照明物镜 5x（NA≥0.1），10x（NA≥0.2）各两颗，需要具备可以通过矫正环调整物镜适用的介质折射率功能，折射率可调范围≥（1.33 ~ 1.58）(提供彩页或实物图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 物镜 | 具有成像物镜： 针对水介质样品室，物镜如下：10x(NA≥0.5), 工作距离≥3.7 mm水镜。
6 | 物镜 | 针对透明化样品室，实现多种不同折射率透明化样品的观察，可配物镜如下： 20x成像物镜≥3个 ①成像物镜20x（NA≥1.0），nd=1.38（工作距离≥5.6 mm, 匹配样品折射率1.35-1.41）； ②成像物镜20x（NA≥1.0），nd=1.45（工作距离≥5.6 mm, 匹配样品折射率1.42-1.48）； ③成像物镜20x（NA≥1.0），nd=1.53（工作距离≥6.4 mm, 匹配样品折射率1.48-1.58）。 (提供彩页或实物图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 物镜 | 针对大尺寸透明化样品室，配物镜如下： 成像物镜5x（NA≥0.16）,（工作距离≥10.5mm,匹配样品折射率1.33~1.58）
8 | 观察视野 | 观察视野123 um- 3.5 mm（对角线）。
9 | 激光片层照明厚度 | 激光片层照明厚度：使用5x（NA≥0.1）照明物镜时，厚度至少包括3-14μm可调（488nm激光）；使用10x（NA≥0.2）照明物镜时，厚度至少包括1.7-8μm可调（488nm激光） (提供彩页或实物图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 照明方式 | 白色LED照明，实时观察样品上样情况，精确定位。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 照明方式 | 红外LED透射光照明，用于样品预览，定位和明场成像，且明场图像可与荧光图像叠加。 (提供彩页或实物图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 系统校正 | 系统色差校正范围：≥ 400-740nm。
13 | 系统校正 | 阴影矫正技术：通过改变照明角度，使阴影投射到不同方向，使激光到达不透明结构后方的区域，实现均匀无伪影的光照明。(提供彩页或实物图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 样品室 | 载物台预览过程中可进行360°任意角度样品旋转，观察不同角度，提高成像深度以及Z轴分辨率。 (提供实物图或软件截图证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
15 | 样品室 | 样本移动行程：X≥10 mm，Y≥50 mm，Z≥10 mm，α≥360°，最小步进精度：X≤50 nm，Y≤1μm，Z≤50 nm，α≤0.05°，最大Z轴移动速度：≥2 mm/sec，最大旋转速度 ≥90°/sec。
16 | 激光器 | 固体激光器，AOTF控制，光纤导入。
17 | 激光器 | 固体激光器 405nm,出光纤口功率≥20 mW；固体激光器488nm, 出光纤口功率≥30 mW；固体激光器561nm, 出光纤口功率≥20 mW；固体激光器638nm, 出光纤口功率≥75 mW。
18 | 检测单元 | sCMOS相机，芯片尺寸 ≥1.1 英寸，1.6x相机接口； 像素尺寸≥ 6.5 µm x 6.5 µm； 最大采集分辨率≥ 1920 x 1920 (3.68 M pixel)； 最快拍摄速度 ≥57 fps (1024 x 1024，单相机)
19 | 检测单元 | 量子效率≥ 82% (@580nm)；具有独立水冷循环系统，最低可制冷到-63℃； (提供彩页或实物图或说明书证明加盖厂家公章） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 工作站 | ①系统控制工作站不低于如下配置：CPU：≥28cores； GPU：≥24 GB显存；内存：≥256 GB；硬盘：≥2TB SSD+≥2x12 TB SATA 7200rpm；显示器：≥31.5" ②图像处理工作站不低于如下配置：CPU：≥28 cores；GPU：≥24 GB显存；内存：≥256 GB；硬盘：≥2TB SSD +≥2x12 TB SATA 7200rpm；显示器：≥31.5"
21 | 系统控制和数据处理软件 | 图象采集软件一套，可采集，创建和播放序列图像；可以操控显微镜硬件；可以在电脑上进行动态预览，具有（x，y，z，t，α等）多维控制和图像采集功能。
22 | 系统控制和数据处理软件 | 双侧照明控制，具有“平均”和“最大强度”两种实时在线融合功能。
23 | 系统控制和数据处理软件 | 一键恢复采集参数功能，包括时间序列，拼图，多点，Z-stack，Multi-view等。具有多种拼图功能设置：1）自定义“行”“列”数字，2）通过确定的样品边界软件自动设置“行”“列”数字。
24 | 系统控制和数据处理软件 | 自动拼接功能：可以对拼图成像后任意形状区域进行“一键式”拼接，无需到格式到第三方软件。 自动光片校准：软件向导自动优化光片照明，并且可以实时观察光片校准状态，比如光片厚度、均匀度、位置等。
25 | 系统控制和数据处理软件 | 图像放大功能：可以在处理宏观图像时观察微观处理结果。 图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、面积、强度等的测量；
26 | 系统控制和数据处理软件 | 多角度图像融合：将多角度采集的 3D 图像数据进行融合处理功能，重构成为一个3D数据集，还可以进行4D的时间空间的合成等。 三维图像处理：3D和4D图像渲染，至少包括四种渲染方式（阴影、表面、透明及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合；可实现三维空间的距离和角度测量；自定义式的 3D和 4D视频制作与导出。
27 | 系统控制和数据处理软件 | Deconvolution：提供3种方式基于图像的 Deconvolution 处理方法，以及基于计算点扩散函数的三维图像还原，包括nearest neighbor、maximum likelihood和constrained iterative模式。 系统具有图像归档、输入、输出功能。
28 | 系统控制和数据处理软件 | 具备多功能控制软件，能实现高速拍摄与图像采集；灵活控制界面，多种拍摄模式任意组合，拍摄通道自由配置，满足多种拍摄需求。 灵活控制界面，多种拍摄模式任意组合，拍摄通道自由配置，满足多种拍摄需求。 自带预存设置染料库，可根据标本使用染料轻松设置采集条件，自动切换光路。 预存储各种采集条件，轻松调入。 支持一般图像分析处理/输出。
29 | 系统控制和数据处理软件 | 专业超高分辨分析处理软件包，具备单通道和多通道荧光图像全自动反卷积功。
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 双侧照明主机 | 1套
2 | 照明物镜5x | 2个
3 | 照明物镜10x | 2个
4 | 活体成像物镜： 10x | 1个
5 | 透明化成像物镜：5x | 1个
6 | 透明化成像物镜：20x | 3个
7 | 激光器：405nm, 488nm, 561nm, 638nm | 1套
8 | 相机 | 1个
9 | 系统控制工作站 | 1台
10 | 数据分析工作站 | 1套
11 | 控制和分析软件 | 1套
12 | 防震台 | 1张
13 | UPS不间断电源,功率约≥5000W | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：五年
2 | 交货期：60天