## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1 数字化医用X射线摄影系统（DR）配置清单
【数字化医用X射线摄影系统（DR）】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 2-2 移动DR配置清单
【移动DR】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1 数字化医用X射线摄影系统（DR）后续采购情况
【数字化医用X射线摄影系统（DR）】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2 移动DR后续采购情况
【移动DR】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1 数字化医用X射线摄影系统（DR）参数要求响应情况
【数字化医用X射线摄影系统（DR）】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 技术参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 1.技术指标要求：
2 | 1.1用途要求：双板无线悬吊DR。具备动态平板探测器。具备数字透视、数字点片摄影和数字DR摄影功能。可以进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影；进行胸部和腹部透视、泌尿生殖系统造影、下肢静脉等多种造影。
3 | 1.2电源条件：电压380V±38V、频率50Hz±1Hz
4 | 1.3高频高压发生器
5 | 1.3.1 最大输出功率≥82kW
6 | 1.3.2 主逆变频率≥460kHz
7 | 1.3.3 最大管电压：≥150kV
8 | 1.3.4 最小摄影管电流≤10mA，最大摄影管电流≥1000mA
9 | 1.3.5 最小摄影mAs≤0.1mAs，最大摄影mAs≥1000mAs
10 | 1.3.6 最小透视管电压：≤40kV，最大透视管电压：≥125kV
11 | 1.3.7 连续透视最小管电流：≤0.5mA，连续透视最大管电流：≥20mA
12 | 1.3.8 脉冲透视最小管电流：≤5mA，脉冲透视最大管电流：≥40mA
13 | 1.4 X射线管组件
14 | 1.4.1球管焦点：大焦/小焦≤1.2mm/0.6mm
15 | 1.4.2输入功率：大焦点≥100kW 小焦点≤40kW
16 | 1.4.3阳极热容量：≥600kHU，组件热容量：≥2000 KHU
17 | 1.4.4阳极旋转速度：≥9700rpm
18 | 1.5 平板探测器
19 | 1.5.1有效面积 ：≥430mm(H)×430mm(V)
20 | 1.5.2相素矩阵：≥4302(H)×4302(V)
21 | 1.5.3相素间距：≤100μm
22 | 1.5.4极限分辨率：≥5.0lp/mm
23 | 1.5.5 A/D转换：≥16bit
24 | 1.5.6动态帧率≥30帧/秒
25 | 1.6 悬吊
26 | 1.6.1横向行程：≥1950mm，纵向行程：≥2250mm
27 | 1.6.2上下行程：≥1500mm
28 | 1.6.3 X射线源绕水平轴转动角度：≥±120°，X射线源绕垂直轴摆动角度：≥±135°
29 | 1.6.4球管上下垂直升降范围大，最低离地≤35cm，轻松满足膝关节、踝关节等低位摄影的要求。
30 | 1.6.5球管机头显示屏：显示屏尺寸：≥10.4英寸，具备3D智能引导摆位，选定拍摄部位即可自动生成摆位图像（需提供实物图片证明）
31 | 1.7摄影床
32 | 1.7.1床面移动纵向行程：≥1000mm，床面移动横向行程：≥260mm
33 | 1.7.2固定式滤线栅：栅密度 ≥103L/INCH；格比≥10:1；会聚距离 ≥100cm
34 | 1.7.3床面升降行程：≥320mm，片盒移动纵向行程 ：≥500mm
35 | 1.7.4床面离平板距离：≤60mm；床面离地最低高度：≤560mm
36 | 1.7.5床面四周采用无边框设计面板，具备摆位更加灵活方便的功能。（需提供实物图片证明）
37 | 1.8胸片架
38 | 1.8.1摄影片盒上下移动范围≥1500mm
39 | 1.8.2固定式滤线栅：栅密度 ≥230L/INCH；格比≥10：1；会聚距离 ≥180cm
40 | 1.8.3片盒中心最低离地高度≤350mm
41 | 1.9限束器
42 | 1.9.1限束器具备手自一体功能，具备隔室操控台，提供操控台图片证明
43 | 1.9.2限束器手动调节为按键式，非手动双旋钮控制视野大小，具备一健控制的功能（提供限束器按键彩页或者实物照片）
44 | 1.10图像采集工作站
45 | 1.10.1 登记：本地常规登记；本地急诊登记；RIS登记；急诊患者注册；删除患者注册。
46 | 1.10.2 工作列表：待检查病人列表信息；待检查病人搜索；待检查列表刷新；新增患者信息； 删除待检查；修改显示信息。
47 | 1.10.3 检查列表：已检查病人列表；已检查病人显示与搜索；删除已检查；浏览图像；重新检查；图像归档和刻录；图像打印；患者信息锁定；上传队列；打印队列。
48 | 1.10.4 具备DAP剂量监控系统，具备图像全自动拼接功能，配备自动拼接站台（自动图像采集过程中，相邻两次拍摄的射线野重叠区域应小于6cm；自动拼接后的图像上，拼接部位的重叠或拉升应不大于2mm）
49 | 1.10.5测量工具：箭头、心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量。
序号 | 配置清单要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | DR主机 1套
2 | 数字化胸片架 1套
3 | 固定平板电动床 1套
4 | 滤线栅 2套
5 | 17寸平板探测器 2套
6 | 长骨拼接系统 1套
7 | 区域剂量测量单元 1套
8 | 专用操作台 1套
9 | 专用操作椅 2套
10 | 防护用品（成人、儿童各2套） 4套
11 | 工作站 6套
12 | 智能化防护设备 1套
13 | 专业显示器（6M） 3套

## 4-2 移动DR参数要求响应情况
【移动DR】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 技术参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 一、总体要求
2 | 1.设备名称：移动DR
3 | 2.设备主要功能和用途；用于将X线机移动至病房、手术室等地对不宜搬动的患者进行摄影使用
4 | 二、技术性能要求
5 | 1.球管系统
6 | 1.1焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≤1.2mm
7 | 1.2最大输出电压：≥150kV
8 | 1.3最高工作管电流：≥630mA（需提供第三方出具的相关证明）
9 | 1.4球管热容量：≥300kHU
10 | 1.5球管管套热容量：≥1000kHU
11 | 1.6最大散热功率：≥1200HU/s
12 | 2.X线高频高压发生器
13 | 2.1类型：电容储能型高压发生器
14 | 2.2功率：≥50kW（需提供第三方出具的相关证明）
15 | 2.3输出频率：≥400kHZ（需提供第三方出具的相关证明）
16 | 2.4最短曝光时间：≤1ms
17 | 2.5最大曝光时间：≥10000ms
18 | 2.6曝光最大kV：≥150kV
19 | 2.7最大输出电流：≥630mA
20 | 2.8最小输出电流：≤10mA
21 | 2.9 最大电流时间积：≥630mAs
22 | 2.10 最小电流时间积：≤0.1mAs
23 | 3.平板探测器
24 | 3.1材料：碘化铯+非晶硅
25 | 3.2平板尺寸≥17″×17″
26 | 3.3像素间距：≤139μm
27 | 3.4像素矩阵：≥3072×3072
28 | 3.5空间分辨率：≥4.0LP/mm（需提供第三方出具的相关证明）
29 | 3.6 A/D转换：≥16bit
30 | 3.7动态范围≥17（需提供第三方出具的相关证明）
31 | 3.8图像预览时间：＜3s（需提供第三方出具的相关证明）
32 | 3.9成像时间＜3s（需提供第三方出具的相关证明）
33 | 3.10探测器重量（含电池）：≤4.6kg
34 | 3.11整板承重：≥450kg
35 | 3.12 平板探测器具有握持把手，方便取送
36 | 4.车体单元
37 | 4.1驱动方式：电助力推行
38 | 4.2结构：采用可伸缩立柱（非折叠臂）结构
39 | 4.3设备行驶过程中整机高度：≤130cm（需提供第三方出具的相关证明）
40 | 4.4整机重量：≤390kg
41 | 4.5机身宽度：＜480mm
42 | 4.6 球管组件绕横臂旋转角度范围：≥＋180°~-180°
43 | 4.7 X射线管组件绕水平轴旋转角度范围：≥+90°~-50°
44 | 4.8球管立柱旋转角度范围：≥-330°~+330°
45 | 4.9球管焦点距离地面最低：≤490mm
46 | 4.10球管焦点距离地面最高：≥2000mm
47 | 4.11球管沿伸缩臂长度方向伸缩行程：≥520mm
48 | 4.12充满电时间≤3小时
49 | 4.13电池满电状态下可连续曝光≥1000次
50 | 4.14电池满电状态下可驱动≥100km
51 | 4.15最大爬坡角度≥13°
52 | 4.16防碰撞安全措施：具备非接触式雷达预警防碰撞（需提供第三方出具的相关证明）
53 | 4.17推行握把处具备喇叭按键，按下可发出提示预警声音
54 | 4.18平板探测器充电方式：在线充电
55 | 4.19平板探测器存储盒形式：可活动隐藏式
56 | 4.20片盒开关解锁方式：感应控制解锁
57 | 4.21球管端操作支持：球管端可以控制设备的前进、后退及旋转等动作
58 | 4.22立柱升降、球管伸缩及旋转解锁模式为感应触摸解锁，非物理按键解锁
59 | 5.限束器
60 | 5.1限束器具有射野灯光定时控制，指示灯光源：LED
61 | 5.2限束器光野最大照射野：≥440mm×440 mm（SID= 100cm）
62 | 5.3限束器光野最小照射野：0mm×0mm
63 | 6.无线遥控器
64 | 6.1具备液晶显示屏，显示相关功能
65 | 6.2可控制车体前进及后退
66 | 6.3可进行远程曝光控制并具备曝光成功、失败反馈指示功能
67 | 6.4具备延时曝光倒计时显示及暂停功能（需提供第三方出具的相关证明）
68 | 7采集工作站
69 | 7.1采集软件与设备整机为同一生产厂家（需提供软件著作权登记证书）
70 | 7.2 硬件要求： CPU高于酷睿8代i5；内存：≥8G；硬盘：＞1T；显示器尺寸：≥19；分辨率：≥1280*1024；表面硬度：物理钢化,莫氏 7 级防爆玻璃
71 | 7.3具备通过调整动态范围实现多频率、多层次的图像均衡处理算法技术（需提供第三方出具的相关证明）
72 | 7.4检查：在检查界面，用户可以进行曝光操作、曝光参数调整等操作；具备曝光参数的记录和显示；具备患者姓名的显示和输入；具备患者和检查的新建、修改和删除
73 | 7.5图像处理：窗宽窗位、缩放、旋转、反转、增强、标注、拼接、Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量、任意角度旋转、左右标记
74 | 7.6 支持DICOM3.0：接收符合DICOM3.0 定义的影像数据传输协议（DICOMStorage SCU/SCP、DICOM Storage Commitment SCU），符合DICOM3.0 定义的图像读取与生成，使用符合DICOM3.0 定义的胶片打印服务（DICOM Print SCU）
75 | 7.7图像拼接功能：通过灰度值拟合实现图像拼接（需提供第三方出具的相关证明）
76 | 7.8 可存储APR数量≥1000个
77 | 8.高级功能
78 | 8.1 具备虚拟滤线栅功能，软件（非物理滤线栅）实现（需提供第三方出具的相关证明）
79 | 8.2 具备专业级尘肺检查协议