## 1-报价单
报价单
包号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（纤维支气管镜）配置清单
【纤维支气管镜】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（纤维支气管镜）后续采购情况
【纤维支气管镜】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（纤维支气管镜）参数要求响应情况
【纤维支气管镜】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电子支气管内窥镜 | 注册证名称对应电子支气管内窥镜，并非喉镜或者插管镜 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 插入管内外径 | 软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 插入管左右旋转 | 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 吸引阀座防脱设计 | 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 操作手柄具有功能按键 | 具有3个具备独立电子功能的按键，可控制大小屏切换功能；可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 视场角 | 视场角≥120°
7 | 景深 | 景深：3-100mm。
8 | 角度弯曲 | 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。
9 | 图像处理器 | 配备≥4.0英寸手持式LCD显示屏，显示屏高宽比为1：1，最大视野可达170°。
10 | 图像处理器 | 图像显示器的显示分辨率≥720×720。
11 | 图像处理器 | 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（每台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电子支气管内窥镜操作部 1条
2 | 图像处理器 1台
3 | 吸引按钮 2个
4 | 活检阀帽 5个
5 | AC适配器电源线 1条
6 | 12V AC适配器 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | SD卡 | 使用次数/期限：2年 | 单价： 质保期：
2 | 充电锂电池 | 使用次数/期限：1年 | 单价： 质保期：

## 2-2（电子鼻内窥镜系统（硬镜））配置清单
【电子鼻内窥镜系统（硬镜）】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2（电子鼻内窥镜系统（硬镜））后续采购情况
【电子鼻内窥镜系统（硬镜）】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2（电子鼻内窥镜系统（硬镜））参数要求响应情况
【电子鼻内窥镜系统（硬镜）】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 摄像头 | 摄像头分辨率≥1920*1080 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 摄像主机 | 有效像素≥1920（H）×1080P（V） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 摄像头 | 光学适配器符合4k光学要求，中心及边缘分辨率≥250LP/MM |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 摄像主机 | 颜色精细化可调，颜色调节≥四种。且每种颜色及其饱和度均可调。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 摄像主机 | 电气安全分类：Ⅰ类CF型 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 保密性：单向数据传输，传输通道完全封闭，无信号泄露，无法被其它设备截取或侦听 |  |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 监视器 | 屏幕尺寸：≥27英寸，最佳分辨率≥3840*2160 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | LED光源 | LED光源，色温≥5600K，输出总光通量≥1500 lm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | LED光源 | 使用时长计时功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 摄像头 | 摄像头按键控制：双按键控制
11 | 摄像头 | 手动、自动双白平衡功能，自动记忆白平衡；
12 | 摄像头 | 可实现暂停图像并冻结屏幕图像
13 | 摄像头 | 摄像头重量≤200g
14 | 摄像头 | 防水摄像头：防水等级≥IPX7级
15 | 摄像头 | 摄像头线缆长≥3米，操作空间更大、更舒适
16 | 摄像主机 | 幅型比16:9
17 | 摄像主机 | 最低照度：≤14Lux
18 | 摄像主机 | 信噪比≥45dB
19 | 摄像主机 | 输出方式：可同时输出DVI×1，HDMI×1高清信号
20 | 摄像主机 | 可进行内镜模式选择，耳镜模式≥2、鼻镜模式≥2
21 | 摄像主机 | 色彩浓度调节≥20档
22 | 摄像主机 | 具有阴影均化功能。
23 | 摄像主机 | 具有图像放大、翻转及镜像功能。
24 | 摄像主机 | 具有背光功能，减少白光及反光现象。
25 | 摄像主机 | 图像中心位置偏差＜10mm
26 | LED光源 | 灯泡寿命≥20000小时
27 | LED光源 | 光照均匀性≥0.3
28 | LED光源 | 光亮度可调：旋钮式调节图像亮度
29 | LED光源 | 电器安全分类：I类BF型
30 | LED光源 | 纤维导光束（1根）：纤维导光束：直径≤4mm，长度≥2.5m
31 | 图文工作站 | 电脑：CPU≥i5，硬盘≥2T，内存≥4G，带鼠标键盘；显示器≥21.5寸
32 | 图文工作站 | 采集卡：专用医疗高清晰采集卡，高图像还原度。
33 | 图文工作站 | 采图：BMP、JPG格式，1920*1080像素。录像：1920*1080（1080P）
34 | 图文工作站 | 专用软件：专用高清图文处理系统软件，可动态DVD录像同时实现脚控采图功能。专用医疗手术模块软件包
35 | 图文工作站 | 彩色喷墨打印机，高分辨率彩色打印
36 | 图文工作站 | 工作站台车：金属一体式台车，带显示器固定装置
37 | 鼻窦镜 | 鼻窦镜，直径4mm、长度175mm，0度30度70度任选
38 | 鼻窦镜 | 视场角≥60°
39 | 鼻窦镜 | 视场中心角分辨力：4.20 C/(°)
40 | 鼻窦镜 | 有效景深范围：1～50mm
41 | 鼻窦镜 | 有效光度率DM≤1400cd/m²lm
42 | 鼻窦镜 | 柱状透镜技术，图像清晰、明亮
43 | 耳内窥镜 | 耳内窥镜 直径2.7mm，长度110mm；0度30度70度任选
44 | 耳内窥镜 | 视场角≥60°
45 | 耳内窥镜 | 视场中心角分辨力：3.22 C/(°)
46 | 耳内窥镜 | 有效景深范围：1～50mm
47 | 耳内窥镜 | 有效光度率DM≤1220cd/m²lm
48 | 耳内窥镜 | 柱状透镜技术，图像清晰、明亮
序号 | 配置清单（每套） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 摄像主机 1台
2 | 摄像头 1个
3 | LED光源 1台
4 | 导光束 1条
5 | 监视器 1台
6 | 台车 1辆
7 | 图文工作站 1套
8 | 0度鼻窦镜 3条
9 | 30度鼻窦镜 1条
10 | 70度鼻窦镜 1条
11 | 耳内窥镜 2条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：15天

## 2-3（电子支气管镜）配置清单
【电子支气管镜】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（电子支气管镜）后续采购情况
【电子支气管镜】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3（电子支气管镜）参数要求响应情况
【电子支气管镜】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电子支气管镜手柄部件（一、二）
1.1 | 视场角 | 视场角≥120°，允差±15%；
1.2 | 长度 | 工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；
1.3 | 分辨率 | 分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为7mm；
1.4 | 景深 | 景深3mm-100mm； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.5 | 管径 | 插入管外径≤5.2mm，工作通道内径≥2.8mm； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.6 | 弯曲角度 | 镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.7 | 操作手柄 | 操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.8 | 光源 | 前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；
1.9 | 吸引量 | 吸引量≥700ml/min |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.1 | 兼容治疗方式 | 兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；
1.11 | 操控部手柄遥控按钮 | 操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；
1.12 | 成像原理 | 成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；
1.13 | 吸引按键 | 吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防脱落； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.14 | 色彩还原 | 色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；
1.15 | 轻质化镜体 | 轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.16 | 注册证 | 注册证：产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗；符合电子支气管镜收费规定；
1.17 | 使用年限 | 产品使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 电子支气管镜手柄部件（三）
2.1 | 视场角 | 视场角≥120°，允差±15%；
2.2 | 长度 | 工作软管有效长度≥600mm，允差±10%；
2.3 | 分辨率 | 分辨率：≥9.92lp/mm，工作距为7mm；
2.4 | 景深 | 景深3mm-100mm； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.5 | 管径 | 插入管外径≤4.9mm，工作通道内径≥2.6mm； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.6 | 弯曲角度 | 镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，允差±10°； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.7 | 操作手柄 | 操作手柄插入管具备旋转功能，从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差±10%； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.8 | 光源 | 前端内置LED光源，LED光源光照度≥1000Lux；
2.9 | 吸引量 | 吸引量≥600ml/min |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.1 | 兼容治疗方式 | 兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗等治疗方式；
2.11 | 操控部手柄遥控按钮 | 操控部手柄遥控按钮≥2个功能按键，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能；
2.12 | 成像原理 | 成像原理：全电子CMOS成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维；
2.13 | 吸引按键 | 吸引按键具备内固定装置，规避按键脱落，掀动自如，预防脱落； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.14 | 色彩还原 | 色彩还原：在显示器上观察标准色板，能分辨标准色板≥24种颜色；
2.15 | 轻质化镜体 | 轻质化镜体：镜体总重量<350g，镜体轻质材料设计，减少临床医生长时间使用的疲劳度； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.16 | 注册证 | 注册证：产品通过显示器提供影像，用于气管、支气管的管观察、诊断和治疗；符合电子支气管镜收费规定；
2.17 | 使用年限 | 产品使用年限≥6年，抗老化材料，降低反复洗消和长期使用对内镜的损耗，全面提高内镜使用寿命。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 电子支气管镜显示部件
3.1 | 显示器屏幕 | 屏幕≥3寸显示器；
3.2 | 显示器分辨率 | 分辨率：≥640×480pixel
3.3 | 电池容量 | 便携显示屏内置可充电式锂电电池，不可插拔, 电池容量≥2300mAH，待机时间＞120分钟
3.4 | 内存 | 便携显示屏内置 ≥32G 内存（不可插拔），可拍照≥ 40 万张，或录像 ≥18 个小时；
3.5 | 操作显示器旋转 | 显示器左右旋转180°允差±10%，上下翻动180°允差±10%，以方便特殊体位的操作；
3.6 | 开机时间 | 开机时间：≤3秒 即能实现即插即用的内镜图像使用，提高使用效率。
序号 | 配置清单（3条） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电子支气管镜-手柄部件 3条
2 | 电子支气管镜-显示部件 3个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天

## 2-4（喉镜）配置清单
【喉镜】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-4（喉镜）后续采购情况
【喉镜】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-4（喉镜）参数要求响应情况
【喉镜】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 实用性 | 高清晰液晶显示器≥3.0英寸，显示器一机多用，可匹配同品牌重复使用可视喉镜镜片、一次性使用可视喉镜镜架、可视硬性喉镜镜管 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 耐用性 | 可拍照、录像，数据储存≥8G，可存储照片＞10万张，录像时间≥4.5h |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 可靠性 | 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 可靠性 | 显示器线素不低于720*480
5 | 可靠性 | 分辨率≥3.72 LP/mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 可靠性 | 景深：5-100mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 可靠性 | 视场角60º±15%
8 | 可靠性 | 一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm
9 | 实用性 | 一次性喉镜片可插入镜片长度：≥108mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 实用性 | 渐缩型镜片前端厚度：≤12.5mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 实用性 | 镜片角度：≥42° |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 耐用性 | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 可靠性 | 镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 可靠性 | 纺锤型短手柄设计，握持舒适 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
15 | 可靠性 | 具有特殊防雾功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 实用性 | 充电器输入：100-240VAC,50-60HZ
17 | 实用性 | 充电器输出：5V，1200mA
18 | 实用性 | 充电时间：＜3小时 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 稳定性 | 持续放电时间：＞2小时 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 稳定性 | 充电次数：＞300次 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
21 | 实用性 | 内置可充电式锂电子聚合物电池
22 | 可靠性 | 由厂家负责售后服务 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 显示器 1个
2 | 喉镜片 1个
3 | 电源适配器 1个
4 | 环保专用箱 1个
5 | 保修卡 1个
6 | 说明书 1个
7 | 合格证 1个
8 | 装箱单 1个
9 | 消毒帽 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：7天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 可视喉镜镜架 | 使用次数/期限：一次性 | 单价： 质保期：
2 | 可视硬性喉镜镜管 | 使用次数/期限：一次性 | 单价： 质保期：
3 | 可视喉镜镜片 | 使用次数/期限：可以重复使用 | 单价： 质保期：