## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（床边移动CT）配置清单
【床边移动CT】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（床边移动CT）后续采购情况
【床边移动CT】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（床边移动CT）参数要求响应情况
【床边移动CT】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 产品用途： | 移动式全身 CT：用于重症及术后病人的头、体部检查 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 工作电压： | 单相供电≤220V/10A
3 | 整机功率： | ≥2.2kVA
4 | 环境温度： | 10℃～40℃
5 | 环境湿度： | 30％～75％RH（不冷凝）
6 | 整机重量 | ≤1400kg |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 外形尺寸（长×深×高）： | ≤1.7m×0.9m×1.7m
8 | 环境剂量： | ≤5mSv，在机架前 1m 处,当无其它防护，满足 ≥8000次/年，≥32 次/天的扫描
9 | 机架系统 扫描孔径： | ≥600mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 扫描视野： | ≥420mm
11 | 移动范围： | ≥460mm
12 | 机架前后移动方式： | 直线导轨精准传动，移动精度≤±0.25mm
13 | 机架 360°旋转时间： | ≤0.75s, 1.0s，1.5s，2.0s
14 | 激光定位系统： | 具备
15 | 手控盒： | 具备
16 | 防护铅帘： | 具备（铅当量 ≥0.5mmPb，前后各 2 套）
17 | 脚轮： | ≥4 个
18 | 可移动性： | 手推+电力辅助，1人可院内移动，移动速度 ≥1.4m/s |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 自屏蔽外观： | 具备 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 冷却方式： | 风冷
21 | 噪声： | ≤70dB
22 | 曝光指示： | 具备
23 | 倾斜方式： | 数字倾斜
24 | 内置铅屏蔽厚度： | ≥3.2mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
25 | 球管热容量： | ≥2MHU
26 | 球管冷却方式： | 油冷
27 | 球管类型： | 旋转阳极
28 | 管电压： | ≥70kV、80kV、100kV、120kV、140kV
29 | 管电流： | 10～350mA
30 | 球管焦点： | 大焦点 ≥1.2mm×1.4mm；小焦点 ≥0.7mm×0.8mm
31 | 高压发生器最大输出功率： | ≥42kW
32 | 阳极最大散热率： | ≥4KW
33 | 探测器材料： | 稀土陶瓷 GOS
34 | 探测器物理排数 | ≥32 排 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
35 | 探测器 Z 轴宽度： | ≥20mm
36 | 每排探测器物理个数： | ≥768
37 | 探测器最薄层厚： | ≤0.625mm
38 | 探测器最厚层厚： | ≥10mm
39 | 探测器 Slice： | ≥0.625mm×32，等宽探测器
40 | 滑环类型 | 接触式低压滑环
41 | 最大承重： | ≥135kg
42 | 最大垂直升降距离： | ≥450mm
43 | 最大水平移动距离： | ≥1600mm
44 | 移动式图像工作站显示器尺寸 | ≥27 英寸
45 | 显示器分辨率： | ≥3840×2160
46 | 显示器类型： | 彩色液晶
47 | 触控： | 支持
48 | 操作系统： | win10
49 | 内存： | ≥32GB
50 | CPU： | 12 核 24 线程，3.5GHz 及以上
51 | 图像硬盘： | ≥4TB
52 | 系统及应用软件硬盘： | ≥500GB
53 | 工作站电池供电： | 具备
54 | 单次最长连续扫描时间： | ≤100s
55 | 单次最大扫描层数： | ≥32 层/360°
56 | 重建速度： | ≥32 幅/s
57 | 重建算法： | FBP、迭代算法
58 | 工作站登录用户分级管理，权限不同： | 具备
59 | 最大重建矩阵： | ≥1024×1024
60 | 临床应用软件 患者登记： | 具备
61 | 扫描协议： | 系统默认协议，允许自定义协议
62 | 扫描模式： | 支持定位片扫描、螺旋扫描、轴扫、电影模式扫描
63 | 增强扫描： | 支持
64 | 8.5 多平面重建 MPR： | 具备
65 | 离线重建： | 具备
66 | 最大密度投影 MIP： | 具备
67 | 最小密度投影 MinP： | 具备
68 | 三维容积重建 VR： | 具备
69 | 任意曲面重建 CPR： | 具备
70 | 虚拟内窥镜 VE： | 具备
71 | 图像对比等多样化显示： | 具备
72 | 常用图像工具： | 具备
73 | 骨伪影抑制技术： | 具备
74 | 数据传输： | 以太网
75 | DICOM 标准： | 符合 DICOM 3.0 协议
76 | 其他兼容性 | 兼容 HIS, RIS, PACS |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
77 | 报告系统 | 具备 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
78 | 空间分辨率 | ≥13.0 lp/cm (10% MTF)
79 | 密度分辨率 | ≥3mm@0.3%
80 | CT 值均匀性 | ≤±4HU（介质为水）
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 移动CT 1套
2 | 移动患者支架 1个
3 | 水模保持架 1个
4 | 水模保持架安装板 1个
5 | QA模体 1个
6 | 头托支架 1个
7 | 屏蔽帘前后挂架 1套
8 | 头托 1个
9 | 缚身带（头部、体部） 各1个
10 | 头垫 1个
11 | 床垫 1个
12 | 脚垫 1个
13 | 面罩缚带 1个
14 | 面罩 1个
15 | 屏蔽帘 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥2年
2 | 交货期：30天