## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 保修期 | 保修期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（神经中央监护分析系统）配置清单
【神经中央监护分析系统】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（神经中央监护分析系统）后续采购情况
【神经中央监护分析系统】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（神经中央监护分析系统）参数要求响应情况
【神经中央监护分析系统】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 脑电中央监护分析工作站技术要求
1.1 | 系统架构 | 本系统为视频脑电网络化中心架构，配置包括：17台32导多功能高清视频脑电图仪，4个近红外脑氧模块，1套诊断中心回放工作站，1套神经中央监护分析平台。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.2 | 人工智能分析系统 | 神经重症脑电报告AI自动评估，报告术语要求符合重症脑电2021版标准，可自动识别并标记棘波数量、发作短时占比、发作长时占比、周期性放电、节律性慢波活动、节律性θ波活动、节律性α波活动、暴发抑制、电压衰减率、脑活动背景等 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
1.3 | 异常事件报警功能 | 具备异常事件报警功能，报警方式包括声音和闪烁窗口等
2 | 床旁脑电采集测量系统
2.1 | 床旁一体式计算机 | 中央处理器：≥i7 四核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T固态；蓝牙鼠标、键盘：USB接口；网卡：≥1000MB；显示器：≥21英寸液晶，分辨率≥1920*1080。
2.2 | 放大器布局 | 放大器布局：电极插孔排列满足国际10-20脑电头模示意分布图，额、顶、枕、颞不同脑区的电极分布在头模上直观分布。放大器通道同时具备旧版国际10-20标准导联系统和新版10-10标准导联系统两种命名要求的标签符号（提供放大器实物照片）。
2.3 | 放大器与主机传输方式 | 网线和无线同时具备
2.4 | 输入阻抗 | ≥1000MΩ（要求提供检验报告） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.5 | 共模抑制比 | ＞130dB （要求提供检验报告） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.6 | 噪音 | ≤0.5微伏（峰-峰值）（要求提供检验报告） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.7 | 采样率 | 所有通道同时工作时，每通道256,512,1024,2048,4096、8192、16384Hz可选 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2.8 | 灵敏度 | 1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、70、100、150、200、300、500μV/mm可选
2.9 | 高频滤波 | 10、15、20、25、30、35、40、45、50、60、70、100、120、150、200、300、350、450、500、600、700、1000、1500、2000、3000、5000Hz可选
2.1 | 低频滤波 | 0.01、0.016、0.053、0.08、0.1、0.16、0.27、0.3、0.5、0.53、0.8、1.0、1.6、2.0、2.7、3.0、3.2、4.0、5.0、5.3、8、10、15、16、32、53、80、160、320、530Hz可选
2.11 | 陷波滤波器 | 开/关，50/60Hz
2.12 | 扫描速度 | 0.5、0.75、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、12、15cm/s或6、8、10、15、30、60、120、240mm/s或0.5、1、1.5、2、3、6、10、15、20、30、60、80、100秒/屏可选
3 | 软件功能
3.1 | 软件系统 | Windows 10操作系统，中文Office办公软件
3.2 | 脑电采集回放软件 | 多种操作语言可自由切换
3.3 | 阻抗实时监测功能 | 可对病人阻抗进行实时监测，便于即时发现病人记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统需自动标记并报警
3.4 | 数据自动上传功能 | 放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传到软件里。
3.5 | 事件列表功能 | 对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计，阅图时可直接跳转到该事件的数据位置
3.6 | 屏幕拷贝功能 | 具备屏幕拷贝功能、趋势图拷贝功能、区域拷贝功能，可将拷贝的内容换到其他文档内
3.7 | 测量工具 | 具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能
3.8 | 一体化脑电图与脑功能监护软件 | 脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析，具备超大触摸按钮，使用方便快捷。
3.9 | 数值提示窗口 | 可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。
3.1 | 定量脑功能分析软件 | 具备30种以上的定量脑电分析功能，包括aEEG，爆发抑制分析，爆发间隔，暴发次数/分钟，包络图，DSA光谱图，频谱熵，中值频率，峰值频率，总功率，绝对δ功率，绝对θ功率，绝对α功率，绝对β功率，绝对γ功率，相对δ功率，相对θ功率，相对α功率，相对β功率，相对γ功率， α/β， α/δ，（α+β）/δ，相对功率，绝对功率，α变异率，棘波分析，CSI镇静指数 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3.11 | aEEG脑功能区多色彩区分功能 | 对多个通道的aEEG可以加不同颜色分别显示，直观区分不同脑区的功能变化；（aEEG多色彩显示：每个通道的aEEG都可以自定义不同颜色，以区分不同的脑区活动（提供软件截图证明） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3.12 | 振幅整合aEEG自动测量软件 | 可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间，自动分析癫痫发作。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3.13 | FFT功率谱分析 | 可查看各个通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。
3.14 | 相对波段功率 | 显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比，直观对比大脑双侧对称性
3.15 | α变异率自动评分功能 | 根据α波变异算法，自动进行数值评分，评分为1,2,3,4分
3.16 | 麻醉镇静评估指数 | 具备频谱熵和CSI指数双参数，通过0-100数值评估镇静麻醉深度
3.17 | 脑电地形图 | 具备三维和二维地形图，绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，十种颜色图谱可选 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3.18 | 屏幕锁定功能 | 具备一键锁屏功能，避免监测中误操作，保证监测数据安全
3.19 | 一键生成报告功能 | 可一键生成报告，aEEG自动分析结果可导入报告中，报告模板可编辑
3.2 | 界面布局一键切换功能 | 具备四种预设界面布局，可一键切换，退出系统时自动保存最新的界面配置
3.21 | 神经调控同步功能 | 刺激器与脑功能监护软件实现信号同步，每次刺激都可以在脑电信号同步打标记 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 意识障碍患者智能分型软件
4.1 | 意识障碍智能分型算法 | 具备意识障碍智能ABCD分型算法，实时在线快速分析，一键计算分型结果，有效评估意识水平 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4.2 | 对比分析功能 | 可同时显示实施促醒手段前后的分型结果，直观对比治疗效果
4.3 | 频谱图 | 显示α、β、σ、θ、γ不同脑电频段的功率谱，以不同颜色直观表示各脑电频段，并能显示各频段的峰值频率及幅值。
4.4 | 独立分型功能 | 可同时显示全脑分型结果和各通道的独立分型结果
4.5 | 一键自动报告功能 | 可一键生成意识状态评估报告。
5 | 视频系统
5.1 | 摄像头 | 网络高清摄像头，分辨率最高可达1920*1080
5.2 | 双视频技术 | 单摄像头即可实现全景和局部放大的双视频监测，双视频均为独立窗口显示 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5.3 | 旋转范围 | 360°无死角拍摄
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 神经中央监护分析工作站 1套
2 | 脑电床旁采集测量系统 17台
3 | 近红外脑组织氧监护模块 4套
4 | 脑氧探头 8个
5 | 脑电电极线束（每套32根） 17套
6 | 高清床旁摄像头 17套
7 | 脑电AI中央分析软件 1套
8 | 磨砂膏 17个
9 | 导电膏 17个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：60天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 脑电电极线束 | 使用次数/期限：1年 | 单价： 质保期：
2 | 脑氧探头 | 使用次数/期限：1年 | 单价： 质保期：