## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 保修期 | 保修期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1配置清单【高流量呼吸机】
【高流量呼吸机】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1后续采购情况【高流量呼吸机】
【高流量呼吸机】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1参数要求响应情况【高流量呼吸机】
【高流量呼吸机】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 模式 | 可用于3公斤以上的患者,具有成人和儿童两种模式
2 | 成人鼻塞 | 能提供小号、中号、大号三种规格的成人鼻塞
3 | 人工气道 | 能提供人工气道连接管，连接人工气道
4 | 面罩 | 能提供面罩连接管，连接面罩使用
5 | 儿童模式专用的鼻塞和管路 | 能提供儿童模式下专用的鼻塞和儿童专用管路 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 病人界面连接管 | 要求病人界面连接管具有专利技术的透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水，防止发生呛咳 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 配套使用耗材 | 要求能提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 气体过滤功能 | 要求主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 显示屏： | 显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏
10 | 主机内置消毒功能 | 主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低≥87℃，并持续至少30分钟 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 实时消毒状态监测和显示 | 有实时消毒状态监测和显示、有消毒次数指示
12 | 流量设置范围： | 13.2 — 60升/分
13 | 流量调节方式： | 2-25升/分，每次调节1升/分 25-60升/分，每次调节5升/分
14 | 氧浓度监测/设置范围 | 21%，25--95%
15 | 氧浓度测量精度 | ±2.5%（体积百分比）
16 | 涡轮技术 | 无需空压机，无气源也可独立工作
17 | 气体温湿度设置： | 在31℃目标温度时>10mg/L、在34℃目标温度时>10mg/L、在37℃目标温度时>33mg/L
18 | 锁定功能 | 具有设置，防止误操作更改参数
19 | 湿化水罐 | 提供自动注水湿化水罐，具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 管路预置 | 具有加热和监测功能
21 | 实时监测参数： | 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。
22 | 报警功能 | 具有报警功能：包括呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应
23 | 模拟操作软件 | 提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频
24 | 可移动支架 | 带有可移动支架，方便转运。
25 | 蓄电功能 | 具备蓄电池功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 1台
2 | 支架 1套
3 | 杆装托盘 1个
4 | 塑料篓 1个
5 | 墙式氧气吸入器 1套
6 | 空气过滤片 5包
7 | 加热呼吸管路套装 2套
8 | 鼻塞导管 2个
9 | 气管切管接头 2个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥5年
2 | 交货期：30天