## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-2配置清单【移动蓝光灯】
【移动蓝光灯】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2后续采购情况【移动蓝光灯】
【移动蓝光灯】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2参数要求响应情况【移动蓝光灯】
【移动蓝光灯】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 光谱范围 | 400-550nm
2 | 有效表面内胆红素总辐照度平均值 | 4.0mW/cm² |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 工作噪声 | ≤40dB |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 便携性 | 主机重量≤2kg，具备USB接口 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 智能监测与报警 | 光照强度不足、温度过高、断电等，自动报警 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | LED光源寿命 | ≥50000小时 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 辐照度强度调节 | 可提供低、中、高档调节，避免过度光疗。
8 | 辐照面积 | 有效辐照面积≥50cm×25cm，最大有效辐照面积≥60cm×30cm，治疗效果更佳。
9 | 显示 | 配置大显示屏，可显示蓝光灯参数、光疗设置、超温提示等信息
10 | 移动支架 | 配推车支架，光疗灯的高度和角度可灵活调节。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 蓝光灯主机，移动支架1台
2 | 电源线1条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥3年
2 | 交货期：30天

## 2-3配置清单【新生儿危重症转运系统】
【新生儿危重症转运系统】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3后续采购情况【新生儿危重症转运系统】
【新生儿危重症转运系统】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3参数要求响应情况【新生儿危重症转运系统】
【新生儿危重症转运系统】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 整体硬件配置要求 | 至少配备：转运温箱（支持上救护车）、转运呼吸机、多参数转运监护仪、输液泵、注射泵、空气混合装置、便携式负压吸引器 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 呼吸机通气模式 | 标配 P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、NCPAP，双水平通气模式； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 呼吸机参数要求 | 潮气量：2.0 mL～300 mL；吸气时间设置：0.10 s～12.0 s； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 呼吸系统和峰值流速要求 | 电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 呼吸机监测功能 | 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 呼吸机便携性 | ≤8.4英寸触摸操作屏，重量≤6.5kg方便携带转运。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 呼吸机工具和安全性 | 具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 转运暖箱基本要求 | 满足早产儿，新生儿的院内、院外转运使用。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 转运暖箱监测参数及精度 | 肤温测量范围：5℃～70℃，精度：±0.2℃。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 转运暖箱升温时间 | ≤25min |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 转运暖箱操作便携性 | ≥7英寸彩色触摸显示屏，支持自动/手动锁屏。
12 | 转运暖箱环境适应性 | 内置锂电池续航≥7小时，支持外接电源及充电宝供电。适应救护车颠簸及温湿度波动。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 转运暖箱数据回顾 | 趋势图/趋势表记录≥160小时，临床可跟踪、回顾。
14 | 转运监护 | 适用于小儿、新生儿监测的转运监护仪，满足EN1789救护车相关转运标准 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
15 | 转运监护监测参数 | 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、2IBP参数。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 转运监护操作便携性 | ≤5.5英寸彩色触摸电容显示屏，小巧便携，主机可选便携插件箱，扩展参数插槽。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
17 | 注射泵模块 | 注射精度应≤±1.8%（≥1ml/h）。机械精度应≤±1%。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
18 | 注射泵模块 | ≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、首剂量模式、序列模式、微量模式、梯度模式、和剂量时间模式。支持药物库。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 输液泵模块 | 输液精度应≤±4.5%。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 输液泵模块 | 内置电池工作时间≥9小时（25ml/h） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 核心硬件：转运呼吸机、转运暖箱、多参数转运监护仪、空气混合装置、便携式负压吸引器 各1件
2 | 软件：智能互联（支持蓝牙连接、实时同步数据至医院信息系统），事件记录，智能报警（如低氧、高压、断电等） 各1件
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥4年
2 | 交货期：30天

## 2-6配置清单【蓝光箱】
【蓝光箱】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-6后续采购情况【蓝光箱】
【蓝光箱】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-6参数要求响应情况【蓝光箱】
【蓝光箱】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 光源与光效参数 | LED蓝光，光谱范围：400-550nm，有效表面内胆红素总辐照度平均值≥4.0mW/cm² |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 安全性与舒适性 | 箱温25-35度可调，湿度55-65%可调 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 结构与材质 | 抗震设计适应转运需求，箱体采用透明高强度PC材质，耐腐蚀且易清洁 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 智能监测与报警 | 光照强度不足、温度过高、断电等，自动报警 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 数据回顾 | ≥150小时趋势图/趋势表回顾，方便临床跟踪/回顾 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 床垫推拉功能 | 床垫可前后推拉，方便操作 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 箱内噪音控制 | 噪音≤45dB |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 自动风帘功能 | 具有自动风帘功能：确保箱内暖空气在箱门开放状态下不易散出，维持暖箱内微环境的热量平衡 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 计时功能 | 可设置正计时、倒计时，具有记录LED总工作时间功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 数据接口 | 具有USB接口，便于数据导出和系统升级用。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 硬件：蓝光灯模块、婴儿床、控制面板、温控系统、电源模块 各1件
2 | 配件：备用灯管 2-5条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥4年
2 | 交货期：30天

## 2-7配置清单【辐射抢救台】
【辐射抢救台】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-7后续采购情况【辐射抢救台】
【辐射抢救台】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-7参数要求响应情况【辐射抢救台】
【辐射抢救台】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 温度控制 | 支持预热、手控、肤温三模式，肤温控制范围28-38度，精度≤0.5度，床面温度均匀，差异≤2度，具备超温保护 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 安全与报警系统 | 断电、超温、传感器脱落、温度偏差等声光报警。肤温探头脱落自动切换至恒温模式 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 操作便携性 | 内置气泡水平仪，便于确定床体是否水平； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 操作便携性 | 婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 结构与操作设计 | 床体材质：ABS或透明亚克力挡板，可拆卸/翻转。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 手动模式 | 手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 显示方式 | 设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 配置 | 配置储物盆，便于医护人员放置必备物品 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 配置 | 配置输液杆、托盘 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 计时器功能 | 具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 硬件：主机、婴儿床、传感器、辐射加热模块、输液架/托盘、电源系统 各1件
2 | 选配：适配心电监护仪、血氧仪等外接设备 各1件
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：≥4年
2 | 交货期：30天