## Sheet1
耗材名称 | 规格型号 | 产品参数需求 | 主要作用 | 3年预估数量
医用棉签 | 12cm*6支/包 | 1 材质及尺寸要求：棉签材质竹签，棉签长度应符合标称值规定，长12cm±10%，6支/独立小包，棉头重量：8.0克±1克/百支。 2 消毒灭菌要求：棉签应无菌。要求每批次的产品有符合无菌的检验报告。 3 产品质量要求：产品需为第二类医疗器械。 4 外观：棉签应洁净，无异物、无杂质，棒体应粗细均匀，棉头无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。 5 结果牢固度：棉头与棒应结合牢固，施加2.5N轴向静拉力，持续10s作用下，棉头与棒不得分离。 6 环氧乙烷残留量：棉签若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 7 每独立小包装需有清晰的有效期标识、开启时有易撕口。 8 送货货物包装要求：每个独立中包装100个独立小包，每箱装小于等于30个独立中包，所有包装必须密封完好。 9 投标时提供样品不少于50独立小包（6支/包）以及对应批次的检验报告，且样品使用独立包装密封，且应当密封完好，外包装醒目标注为样品。 | 医用 | 8,700,000包
医用棉签 | 15cm*6支/包 | 1 材质及尺寸要求：棉签材质竹签，棉签长度应符合标称值规定，长15cm±10%，6支/独立小包，棉头重量：17克±1克/百支。 2 消毒灭菌要求：棉签应无菌。要求每批次的产品有符合无菌的检验报告。 3 产品质量要求：产品需为第二类医疗器械。 4 外观：棉签应洁净，无异物、无杂质，棒体应粗细均匀，棉头无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。 5 结果牢固度：棉头与棒应结合牢固，施加2.5N轴向静拉力，持续10s作用下，棉头与棒不得分离。 6 环氧乙烷残留量：棉签若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 7 每独立小包装需有清晰的有效期标识、开启时有易撕口。 8 送货货物包装要求：每个独立中包装50个独立小包，每箱装小于等于20个独立中包，所有包装必须密封完好。 9 投标时提供样品不少于50独立小包（6支/包）以及对应批次的检验报告，且样品使用独立包装密封，且应当密封完好，外包装醒目标注为样品。 | 医用 | 2,040,000包
医用棉签 | 25cm*5支/包 | 1 材质及尺寸要求：棉签材质竹签，棉签长度应符合标称值规定，长25cm±10%，5支/独立小包，棉头重量：58克±2克/百支。 2 消毒灭菌要求：棉签应无菌。要求每批次的产品有符合无菌的检验报告。 3 产品质量要求：产品需为第二类医疗器械。 4 外观：棉签应洁净，无异物、无杂质，棒体应粗细均匀，棉头无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。 5 结果牢固度：棉头与棒应结合牢固，施加2.5N轴向静拉力,持续10s作用下，棉头与棒不得分离。 6 环氧乙烷残留量：棉签若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 7 每独立小包装需有清晰的有效期标识、开启时有易撕口。 8 送货货物包装要求：每个独立中包装20个独立小包，每箱装小于等于25个独立中包，所有包装必须密封完好。 9 投标时提供样品不少于50独立小包（5支/包）以及对应批次的检验报告，且样品使用独立包装密封，且应当密封完好，外包装醒目标注为样品。 | 医用 | 810,000包
医用棉签 | 耳鼻喉科专用医用棉签12cm*1支 | 1 棉签棒 长度12-15cm, 直径1.0-1.5mm 棉头 全长约18-25mm, 最宽部分直径不超过5mm，顶部虚头，且虚头部分直径逐渐缩小，棉头非紧实型。 2 主要用于外耳道冲洗后擦拭、消毒及上药 3 消毒灭菌要求：棉签应无菌。要求每批次的产品有符合无菌的检验报告。 4 产品质量要求：产品需为第二类医疗器械。 5 外观：棉签应洁净，无异物、无杂质，棒体应粗细均匀，棉头无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。 6 结果牢固度：棉头与棒应结合牢固，施加2.5N轴向静拉力,持续10s作用下，棉头与棒不得分离。 7 环氧乙烷残留量：棉签若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 8 每独立小包装需有清晰的有效期标识、开启时有易撕口。 | 主要用于外耳道冲洗后擦拭、消毒及上药 | 80,000支
医用棉签 | 妇科专用医用棉签25cm*5支/包 | 1 材质及尺寸要求：棉签材质竹签，棉签长度应符合标称值规定，长25cm±10%，5支/独立小包，棉头重量：58克±2克/百支。 2 妇科检查取样专用 3 消毒灭菌要求：棉签应无菌。要求每批次的产品有符合无菌的检验报告。 4 产品质量要求：产品需为第二类医疗器械。 5 外观：棉签应洁净，无异物、无杂质，棒体应粗细均匀，棉头无叶片、果皮、种皮残留或其他杂质。 6 结果牢固度：棉头与棒应结合牢固，施加2.5N轴向静拉力,持续10s作用下，棉头与棒不得分离。 7 环氧乙烷残留量：棉签若经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。 8 每独立小包装需有清晰的有效期标识、开启时有易撕口。 | 妇科检查取样专用 | 30,000包