## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1 （监护仪1）配置清单
（监护仪1）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（监护仪1）后续采购情况
（监护仪1）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（监护仪1）参数要求响应情况
（监护仪1）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 | 主机显示器为一体化设计，低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置。
2 | 显示器 | 显示器尺寸≥12英寸，观察波形通道≥10道。
3 | 屏幕 | 显示屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，高清显示，分辨率≥1280×800。屏幕具有10-15度倾斜角，方便临床进行观测。屏幕支持用棉签操作，有效减少交叉感染。（提供相关证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 测量参数 | 测量参数：标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池、双有创压力(2×IBP)、上墙支架。可选配升级主流，旁流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、心输出量CO，Masimo Rainbow 血氧，四通道记录仪等。（提供相关证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 显示界面 | 标配≥6种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。5波形或8波形模式下可显示至少4道心电波形。屏幕支持自定义界面。标配提供≥3种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。
6 | 心电监测算法 | 心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG， Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。（提供相关证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 心电 | 3/5导联ECG可选，具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式，具有专门的陷波滤波器功能，用于去除50Hz或60Hz工作频率的网电源干扰。
8 | ST段 | 具有心律失常分析和ST段分析功能.
9 | 无创血压 | 至少具有手动、自动、连续测量三种模式；多组NIBP测量结果，在监护主界面可以切换2种显示方式：“表格”和“图形”；具有静脉穿刺辅助功能，一键实现操作。
10 | 血氧 | 标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，同屏显示灌注指数Perf和信号质量指示器，用于评估患者末梢灌注情况，判断数值可靠性。具有防运动和抗低灌注干扰功能，提高测量准确性。血氧饱和度监测提供智能报警延迟功能，有效减少误报警干扰。（提供相关证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 呼吸 | 常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测，阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。
12 | 可升级有创压力 | 在测定IBP的同时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理，具备测量所需创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），颅内压（ICP）压力标名等。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 数据存储 | 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时，心电全息波形存储≥4通道；可存储、查看≥220小时的数据趋势；可存储、查看≥180条报警事件。（提供监护界面截图文件） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 电池 | 标配锂电池，电池电量≥7000mA
15 | 数据回顾 | 数据回顾，可手动输入时间进行数据检索，（提供截图佐证文件） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 联网功能 | 能通过中央监护站实现集中管理
序号 | 配置清单（46台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 | 46台
2 | 五导联心电电缆与导联线 | 46套
3 | 血氧饱和度探头 | 46套
4 | 无创血压袖带 | 46套
5 | 血压延长管 | 46根
6 | 双有创血压监测 | 3套
7 | 锂电池 | 46块
8 | 使用说明书 | 46本
9 | 快速操作手册 | 46份
10 | 交流电源线 | 46根
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 血压袖带 | 使用次数/期限：重复； 保修期：5年 | 单价： 质保期：
2 | 血压延长管 | 使用次数/期限：重复； 保修期：5年 | 单价： 质保期：
3 | 血氧探头 | 使用次数/期限：重复； 保修期：5年 | 单价： 质保期：
4 | 血氧探头连接线 | 使用次数/期限：重复； 保修期：5年 | 单价： 质保期：
5 | 一体式心电导联线 | 使用次数/期限：重复； 保修期：5年 | 单价： 质保期：

## 2-2 （监护仪2）配置清单
（监护仪2）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2（监护仪2）后续采购情况
（监护仪2）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2（监护仪2）参数要求响应情况
（监护仪2）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机要求 | 主机显示器为一体化全插件式设计，主机低功耗，背板散热。
2 | 主机设计 | 采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可支持13种以上功能同时监测，测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双有创血压、体温、呼吸末CO2、BIS，可升级PICCO、麻醉气体、肌松、脑电EEG、连续无创SpHb总血红蛋白测量等，所有功能模块需是同品牌，且可以在同品牌型号监护主机交互使用（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 主机联网 | 具备联网功能，标配 USB 接口；可选配床旁数据连接模块，可连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，可连接不同类型的设备及型号数量≥100种（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 主机监测范围 | 成人、小儿、新生儿；
5 | 主机显示屏幕 | 屏幕显示尺寸≥12 英寸，屏幕分辨率≥1280×768；屏幕采用主动矩阵驱动设计触屏操作，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 监测模块 | 多测量模块 (MMS) 可以同时监护 3、 5、 6 或 10 导联心电图 （包括心律失常和 ST 监护）、呼吸、 SpO2、 NBP 以及有创压力或温度中的一项
7 | 操作界面 | 中文操作界面，波形和数值位置、大小可调节；自定显示界面≧ 10种，支持波形冻结功能，支持他床位的隔床跨视窗口。
8 | 心电监护 | 心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG或 Marquette 12SL ECG或Mortara ECG，支持≤6个电极获得12导联心电监测数据（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 心电监护 | 标配≥25 种心律失常分析，含房颤分析。
11 | 心电监护 | 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 心电监护 | 监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量, 并可显示ΔQT和ΔQTc数值。
14 | 血氧监护 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
15 | 血氧监护 | 防运动和抗低灌注干扰，支持灌注指示和智能延迟报警功能同时开启。
16 | 无创血压 | 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。
17 | 无创血压 | 具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。
18 | 有创血压 | 测压范围：-40至360mmHg。
19 | 有创血压 | 在测定IBP的同时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理。
20 | 有创血压 | 具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
21 | 体温监测 | 支持一次性和可重复使用体温探头，可根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)。
22 | BIS | 脑电双频指数（BIS）：采用BISx技术，提供脑电波形显示，提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数，支持BIS Bilateral双边监测和其传感器
23 | 呼末二氧化碳 | 呼气末二氧化碳：主路与旁路一体化设计，一个二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式，主路监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材可升级微流二氧化碳监测，并可以数值形式显示患者综合肺指数IPI（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
24 | PICCO | 连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量 可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用（需提供说明书或相关截图证明材料）。连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO，连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW) ，连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)，连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)，连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数，右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
25 | 数据存储 | 具有48小时表格与图形趋势。
26 | 报警 | 采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。
序号 | 配置清单（40台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 插件式多参数监护仪主机 | 40台
2 | 监测模块：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压监测 | 40套
3 | 双有创血压监测功能 | 40套
4 | 呼末二氧化碳功能 | 20套
5 | BIS | 10套
6 | PICCO | 10套
7 | 心电导联线 | 40套
8 | 无创血压套件 | 40套
9 | 血氧饱和度指套 | 40套
10 | 电池 | 40块
11 | 电源线 | 40条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：30天

## 2-3 （麻醉监护仪）配置清单
（麻醉监护仪）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（麻醉监护仪）后续采购情况
（麻醉监护仪）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3（麻醉监护仪）参数要求响应情况
（麻醉监护仪）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机要求 | 主机显示器为一体化全插件式设计，主机低功耗，背板散热。
2 | 主机设计 | 采用组合参数模块设计，支持开机状态下插拔参数模块，可支持13种以上功能同时监测，测量参数：5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双有创血压、体温、呼吸末CO2、BIS，可升级PICCO、麻醉气体、肌松、脑电EEG、连续无创SpHb总血红蛋白测量等，所有功能模块需是同品牌，且可以在同品牌型号监护主机交互使用（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 联网 | 具备联网功能，标配 USB 接口；可选配床旁数据连接模块，可连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，可连接不同类型的设备及型号数量≥100种（需提供说明书或相关截图证明材料）。
4 | 监测范围 | 成人、小儿、新生儿；
5 | 主机显示屏幕 | 屏幕显示尺寸≥15英寸，屏幕分辨率≥1280×768；屏幕采用主动矩阵驱动设计触屏操作，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 转运模块 | 可视化转运模块屏幕 ≥5.5寸，触摸屏操作，能显示同屏12导联心电。可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用；转运模块与监护仪主机连接时能实现双屏双控；运行时可以同时无遮挡实现双向可视化操作。（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 操作界面 | 中文操作界面，波形和数值位置、大小可调节；自定显示界面≧ 10种，支持波形冻结功能，支持他床位的隔床跨视窗口。
8 | 心电监护 | 心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG或 Marquette 12SL ECG或Mortara ECG，支持≤6个电极获得12导联心电监测数据（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 心电监护 | 标配≥25 种心律失常分析，含房颤分析。
10 | 心电监护 | 十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 心电监护 | 监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量, 并可显示ΔQT和ΔQTc数值。
12 | 血氧监护 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 血氧监护 | 防运动和抗低灌注干扰，支持灌注指示和智能延迟报警功能同时开启。
14 | 无创血压 | 双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。
15 | 无创血压 | 具有4种监测模式：除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间）。
16 | 有创血压 | 测压范围：-40至360mmHg。
17 | 有创血压 | 在测定IBP的同时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理。
18 | 有创血压 | 具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 体温监测 | 支持一次性和可重复使用体温探头，可根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)。
20 | 麻醉气体监测 | 可自动识别二种混合麻醉气体类型；可监测异氟醚、七氟醚、地氟醚、安氟醚、氟烷，可监测二氧化碳CO2和一氧化二氮N2O；提供MAC及MACawke值
21 | 数据存储 | 具有48小时表格与图形趋势。
22 | 报警 | 采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 插件式多参数监护仪主机 | 1台
2 | 转运模块：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压监测 | 1套
3 | 双有创血压监测功能 | 1套
4 | 麻醉气体监测模块 | 1套
5 | 心电导联线 | 1套
6 | 无创血压套件 | 1套
7 | 血氧饱和度指套 | 1套
8 | 电池 | 1块
9 | 电源线 | 1条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：30天

## 2-4 （中央监护系统）配置清单
（中央监护系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-4（中央监护系统）后续采购情况
（中央监护系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-4（中央监护系统）参数要求响应情况
（中央监护系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 中央监护系统 | 中央监护系统配备10台插件式监护仪，并实现数据的传输，存储，远程操作，分析等功能
2 | 显示屏 | 中央监护系统显示屏≥45寸，同屏显示≥32床病人数 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 报警 | 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能，
4 | 操作系统 | Windows操作系统，中文操作界面
5 | 数据储存和回顾 | 可存储≥90天报警和事件日志，并支持U盘导出日志；波形储存回顾：可选择≥10道波形，存储≥144小时的全息波形；趋势回顾：≥144小时图形趋势回顾和≥144小时表格趋势回顾，同时能与事件同屏显示。
6 | 心律失常分析功能 | 心律失常分析的种类≥25种，具备12导联ST段分析和趋势，可储存≥160小时ST段和变化趋势
7 | 监测参数控制 | 在信息中心可调节所有参数的报警上下限，在信息中心可调节监护仪日/夜间监护仪报警音量；支持远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置以及解除当前病人监测状态；报警暂停、报警复位，设置报警上下限等，远程控制床旁监护仪启动NIBP测量
8 | 转运模块 | 可视化转运模块屏幕 ≥5.5寸，触摸屏操作，能显示同屏12导联心电。可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用；转运模块与监护仪主机连接时能实现双屏双控；运行时可以同时无遮挡实现双向可视化操作。（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 心电监护 | 通过≤6个电极获得12导联心电，测量准确；配置多导联心律失常分析软件，≥25种心律失常分析，包含房颤及室上性心动过速等室上性心律失常分析功能；十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 无创血压 | ≥4种监测模式：手动、自动间隔、快速测量，序列测量等（根据患者的病情设定测量次数与时间）。
11 | 血氧监护 | 血氧饱和度监测采用FAST或者Masimo金标准血氧技术（需提供说明书或相关截图证明材料）；具有防运动和抗低灌注干扰能力，可同时开启灌注指示和智能延迟报警功能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 有创压力监测 | 可通过不同压力传感器相接监测多种有创压力功能，除常规动脉内压力监测外，如PAWP，ICP，IAP等
13 | 主路呼末二氧化碳监测 | 呼气末二氧化碳：主路与旁路一体化设计，一个二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式，主路监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材；可升级微流二氧化碳监测，并可以数值形式显示患者综合肺指数IPI（需提供说明书或相关截图证明材料）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | PICCO | 连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量 可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用（需提供说明书或相关截图证明材料）。连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO，连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW) ，连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)，连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)，连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数，右心法心输出量可测量：心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
15 | BIS | 脑电双频指数（BIS）：采用BISx技术，提供脑电波形显示，提供BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数，支持BIS Bilateral双边监测和其传感器 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 连续无创SpHb总血红蛋白 | 连续无创监测技术监测病人SpHb （总血红蛋白）、SpOC （总血氧含量），对创伤性休克、隐匿性/活动性出血、慢性失血的患者，评估并跟踪病情进展，检测患者贫血状况。或持续监测术中出血，实时了解患者在术中持续出血和输血的趋势。测量范围为0-25 g/dl（0-15.5 mmol/l），精度为0.1 g/dl（0.1 mmol/l）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
17 | 脑部与组织氧监测功能 | 配备脑部与组织氧监测功能
18 | 系统链接 | 与现有的中央监护系统实现数据互通 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 中央站主机 | 1套
2 | 中央站显示器（小） | 4台
3 | 显示器（大） | 4台
4 | 中央站不间断电源 | 1台
5 | 中央站打印机 | 1台
6 | 病人多参数监护仪主机 | 10台
7 | 可视化转运模块监测模块：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压监测 | 10套
8 | 双有创血压监测功能 | 10套
9 | 呼末CO2监测功能 | 3套
10 | PICCO监测功能 | 3套
11 | BIS监测功能 | 3套
12 | 连续无创SpHb总血红蛋白 | 1套
13 | 脑部与组织氧监测功能 | 2套
14 | 心电导联线 | 10套
15 | 无创血压套件 | 10套
16 | 血氧饱和度指套 | 10套
17 | 电源线 | 10条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：30天

## 2-5（床旁运动监护系统）配置清单
（床旁运动监护系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-5（床旁运动监护系统）后续采购情况
（床旁运动监护系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-5（床旁运动监护系统）参数要求响应情况
（床旁运动监护系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 具有心电监护功能 | 具备心电图、心率/心律异常事件自动采集的记录和监护功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 可实时监护运动中的心率和心电波形 | 移动工作站可以对在线患者进行实时监护，实时显示患者运动中的心电图、心率 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 可设置运动处方 | 具有设置运动处方功能：医生设置运动处方，处方云同步至移动工作站，患者根据提示自主完成运动处方，包含运动类型、时间、靶心率范围、频率等 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 可同步运动处方及运动控制 | 具有运动控制功能：支持自动连接心电设备，自动同步运动处方，智能提醒患者控制运动强度和时间； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 移动工作站可连接心电设备，可控制运动强度等 | 移动工作站支持自动连接心电设备，智能提醒患者控制运动强度和运动时间； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 具有报警提醒功能 | 移动工作站具有语音提醒预报警功能，超过靶心率移动工作站有语音和颜色提醒 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 可出具相关运动报告 | 具有生成运动报告功能：患者完成运动康复后自动生成报告，报告自动推送至心脏康复平台；具备心电图、心率等参数记录和监护功能
8 | 一对一心电连接监护 | 系统支持1拖多连接蓝牙式心电设备：单导联动态心电记录仪 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 心电记录仪增益准确度 | 心电记录仪增益准确度：最大振幅误差范围为±5%；
10 | 蓝牙传输 | 传输方式：蓝牙4.0标准，内置天线，无遮拦通讯距离≥5米
11 | 可穿戴心电要求轻便 | 设备重量（含电池）：约16G
12 | 共模抑制 | 共模抑制：≥70dB；
13 | 训练模式 | 主动模式；被动模式；主被动模式 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 速度调节 | 范围10rpm~60rpm，共6档可调，档位间距10rpm
15 | 阻力调节 | 主动运动 10N.m~60n.m，12档可调，档位间距5n.m
16 | 具备防痉挛功能 | 支持正转、反转两种运动方向 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 生理参数传输管理软件 | 1台
2 | 移动工作站手机（内置APP软件） | 4台
3 | 单导联动态心电记录仪 | 4台
4 | 智能电动训练车 | 4台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：1年
2 | 交货期：15个工作日
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 心电导联线 | 保修期半年 | 单价： 质保期：

## 2-6 （24小时动态血压监护仪）配置清单
（24小时动态血压监护仪）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-6（24小时动态血压监护仪）后续采购情况
（24小时动态血压监护仪）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-6（24小时动态血压监护仪）参数要求响应情况
（24小时动态血压监护仪）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 具备CE认证体系 | 动态血压监测仪，获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。
2 | 可记录时长24小时 | 支持长达24小时以上的长时间记录
3 | 多种记录时间间隔可供选择 | 多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。
4 | 测量方法 | 测量方法：逐步释压震荡测量法
5 | 加压释压方式 | 加压释压方式：自动加压、自动排气
6 | 过压保护，能够自动释压 | 支持过压保护，当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。
7 | 支持释压保护 | 支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。
8 | 支持掉电数据保护 | 支持掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。
9 | 袖带气密性 | 袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。
10 | 高精度血压测量 | 高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)
11 | 精确的心率测量功能 | 精确的心率测量功能：40次/分~200次/分，误差不大于±5%。
12 | 支持自动重测功能 | 支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测。
13 | 彩色液晶屏显示 | 彩色液晶屏显示，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。
14 | 电源 | 电源2节5号电池
15 | 储存介质 | 储存介质，非易失性闪光存储器。
16 | 具备实时时钟功能 | 具备实时时钟功能，能够显示当前时间
17 | 能够根据患者体位状态以及运动强度测定动态血压 | 能够根据患者体位状态以及运动强度测定动态血压,可选配体位/运动状态信息显示. |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
18 | 可监测房颤病人血压数据 | 可监测房颤病人血压数据（提供证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 可监测高度房室传导阻滞病人血压数据 | 可监测高度房室传导阻滞病人血压数据（提供证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 模糊时间测量法 | 采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠；
21 | 实现动态血压、动态心电数据二合一报告 | 血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。
22 | 动态血压软件分析系统功能参数
23 | 动态血压数据编辑及统计功能 | 24小时动态血压数据编辑及统计功能，数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析显示；
24 | 同一病人可多次测量 | 可以提供同一病人多次测量，出具不同时期的血压对比分析报告；
25 | 记录分析病人的运动状态 | 能记录分析病人的运动状态（提供证明材料）
26 | 记录分析病人的体位状态 | 能记录分析病人的体位状态（提供证明材料）
27 | 提供多种统计图表 | 提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等；
28 | 具备拟合线数据报告 | 提供拟合线数据报告；
29 | 可形成动态血压及动态心电二合一数据报告 | 动态血压数据可读入动态心电报告中，形成动态血压及动态心电二合一数据报告； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
30 | 自动重测功能 | 自动重测功能； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
31 | 自动零位置调整功能 | 动态血压监护仪自动零位置调整功能；
32 | 打印输出功能，支持彩色打印 | 血压，心率数据图表显示及打印输出功能，支持彩色打印。
33 | 可以兼容科室现有动态心电、动态血压分析系统 | 可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析；可以兼容科室现有动态心电、动态血压分析系统
34 | 病例数据保护 | 病例数据双层保护，即使误删软件，病例数据亦不会丢失。
35 | 支持个操作系统 | Windows2000/XP,vista,Win7，Win10操作平台，功能强大，操作简洁方便；
36 | 自动进行血压测量 | 无需手工干预，自动进行24小时的血压测量；
37 | 便于患者携带 | 体积小巧，外形美观，便于患者携带；
38 | 可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态 | 开关按钮同时具备更节电更人性化的休眠功能，可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态；
39 | 可单独测量 | 可以通过血压记录盒上的按钮进行单独的测量；
40 | 支持晨峰血压功能 | 支持晨峰血压功能
41 | 可接入医院现有动态心电血压分析系统 | 可接入医院现有动态心电血压分析系统 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 动态血压监测仪 | 1个
2 | 动态血压监测仪袖带 | 1个
3 | 专用皮套 | 1个
4 | 合格证 | 1个
5 | 说明书 | 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 血压袖带 | 使用次数/期限：300次/每年； 保修期：6个月 | 单价： 质保期：

## 2-7 （动态心电监护系统）配置清单
（动态心电监护系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-7（动态心电监护系统）后续采购情况
（动态心电监护系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-7（动态心电监护系统）参数要求响应情况
（动态心电监护系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 心电采样率≥4096 | 心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数
2 | 3导12导联根据导联线自动识别 | 3导12导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线
3 | 记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据 | 记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本
4 | 数据高速回放 | USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠
5 | 独立起搏通道，采样率≥10240点每秒 | 独立起搏通道，可达10240点每秒采样率，做为重要采集参数，注册证需对采样率予以体现
6 | 可记录时间 | 支持长达3天记录
7 | 电源 | 电源1节7号电池
8 | 特殊事件按钮、心电采集指示灯 | 特殊事件按钮、心电采集指示灯 迷你型记录器，尺寸88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池）
9 | 晚电位数据采集 | 支持晚电位数据采集
10 | 向量心电数据采集 | 支持向量心电数据采集
11 | 同步显示12通道心电波形 | 10芯12通道同步记录，同步显示12通道心电波形,支持PC实时查看12导波形质量
12 | 动态心电分析系统主要功能与技术参数
13 | 具有人工智能分析功能 | 软件具有人工智能分析引擎功能
14 | 具有AI可变焦反混淆分析技术 | 具有AI3.0可变焦反混淆分析技术
15 | 具有三维立体散点图分析功能 | 具有三维立体散点图分析功能，三维散点图可任意角度旋转、编辑、分析与定位，快速准确提取复杂心律失常事件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 具有科研级AI捜查功能 | 具有科研级AI捜查功能，能以患者、心律失常、起搏器、心率变异性、总计ST时间、结论、诊断、备注等信息条件进行查询，并以三维散点图进行呈现及检索。
17 | 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能 | 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能；
18 | 客户端软件能按权限实现分析端的所有功能 | 在网络中断时，客户端软件能按权限实现分析端的所有功能；
19 | 多参数模板排序工具 | 多参数模板排序工具，使模板能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例，不同医生的分析要求，大大提高分析速度；
20 | 具有时间散点图提早率分层编辑功能 | 具有时间散点图提早率分层编辑功能模块；
21 | 具备新生儿心电波形的人工智能识别 | 具备新生儿心电波形的人工智能识别算法；
22 | 具有时间散点图面积比率分层编辑功能 | 具有时间散点图面积比率分层编辑功能模块；
23 | 起搏器页扫描功能 | 起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况
24 | 自动房颤、房扑分析及定位技术 | 全新的自动房颤、房扑分析及定位技术，可精确到逐波
25 | P波色谱图功能 | P波色谱图功能
26 | 支持卫星Holter系统 | 支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。
27 | 心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析 | 高级心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析
28 | 晚电位及向量心电图分析 | 晚电位及向量心电图分析
29 | 心律失常模板反混淆技术 | 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
30 | 具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能 | 具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能， |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
31 | T波变异度分析 | T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。
32 | 室性逸搏分析功能 | 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。
33 | 室上早提前率直方图分析 | 室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确。
34 | 心率震荡分析功能 | 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。
35 | ST段分析功能 | ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。
36 | 高性能的起搏器分析功能 | 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。
37 | 可与动态血压同步监测 | 与动态血压同步监测，生成动态心电报告、动态血压报告及相互关联报告。
38 | 远程会诊 | 电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。
39 | 数据库管理功能 | 数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。
40 | 支持多种语言功能 | 支持包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文、意大利文、葡萄牙文、匈牙利文、波兰文等十种语言。
41 | 系统可兼容性 | 兼容最新Window 7/Window10
42 | QT离散度分析 | 具备QT离散度分析
43 | 心率减速力分析 | 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标
44 | 连续心率减速力分析 | 连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
45 | DRP模板分析技术 | 新型DRP快速模板分析技术：大幅提高编辑速度
46 | 反混淆技术，可进行分类叠加及分析 | 最新的第二代反混淆技术，可进行分类叠加及分析
47 | 编辑模板内可逐波观察散点图 | 编辑模板内可逐波观察散点图，支持散点图编辑功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
48 | 自定义波形形态归类技术 | 自定义波形形态归类技术 (CEPCT)
49 | 集约式模板批量匹配分类技术 | 集约式模板批量匹配分类技术（TBMCT) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
50 | 动物实验模式分析技术 | 动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析
51 | 多形性室早分类及报告 | 多形性室早分类及报告：可将多形性室早的分布图、百分比统计
52 | 房早双搏模版显示 | 房早双搏模版显示：进一步提高房早的编辑准确度
53 | 软件支持多天记录及分析 | 软件支持多天记录及分析：12导3天、3导7天
54 | 心电图智慧滤波技术 | 心电图智慧滤波技术 iFilter，滤波效果更好，心电图无损失
55 | 房速快速编辑 | 智能房速快速编辑
56 | 智能R波识别技术 | MC智能R波识别技术，大幅提高R波识别技术，对低矮及干扰中的R波均能准确识别 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
57 | 能同步分析呼吸波信号 | 能同步分析呼吸波信号
58 | 能同步分析多种体位信号 | 能同步分析多种体位信号
59 | 自主神经功能辅助功能 | 评估患者心脏自主神经功能辅助功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
60 | 可显示三维心电散点图 | 显示三维心电散点图、及三维心电散点图心率变异分析数据
61 | 可显示、编辑、打印心电图 | 可显示、编辑、打印心电图，包含3导联、12导联和18导联的心电图
62 | 兼容医院现有分析系统 | 可接入医院现有动态心电血压分析系统 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 12导联动态心电记录器 | 1个
2 | 使用说明书 | 1个
3 | 专用心电导联线 | 1个
4 | 专用皮套 | 1个
5 | 合格证 | 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 心电导联线 | 使用次数/期限：300次/每年； 保修期：6个月 | 单价： 质保期：
2 | 血压袖带 | 使用次数/期限：300次/每年； 保修期：6个月 | 单价： 质保期：

## 2-8 （遥测心电监护系统）配置清单
（遥测心电监护系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-8（遥测心电监护系统）后续采购情况
（遥测心电监护系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-8（遥测心电监护系统）参数要求响应情况
（遥测心电监护系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 中央监护管理系统 | 中央监护系统配15台遥测多参数监护仪盒，具备集中数据管理、分屏显示及数据实时传输，中央监护软件可提供心律失常波形回放分析、动态血压分析报告等； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 显示屏 | 中央监护系统显示器≧21.5英寸，同屏可同时监护48床患者，界面模式可切换，可拓展成双屏；
3 | 报警 | 声光双重三级报警；
4 | 数据存储与回顾 | 自动存储患者所有监护信息到后台硬盘，每天在15个遥测盒100%使用情况下能保存1年所有监护患者信息，并能回放与打印心律异常事件、动态血压分析等事件； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 心律失常分析 | 可支持心律失常波形回顾，以满足临床需要，也可支持ST、QT测量； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 血压分析 | 有不限于24小时血压分析功能模块及其报告； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 心肺康复6分钟步行测试 | 有可用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 呼吸睡眠筛查功能 | 有配睡眠筛查测试功能模块及其报告 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 遥测多参数监护仪（盒） | 主机体积小巧，方便随身携带，≥3.5英寸彩色液晶显示，有报警提醒功能，一体式监护，监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 无线通讯 | 遥测监护仪盒蓝牙及医用无线射频通讯都有 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 心电 | 心电5线7导监护，心电、血氧等可多道波形能同屏显示，心电导联3线\5线可自由切换，心率监测范围：30bpm～300bpm, 误差应不大于±10%或±5bpm，取较大者；；
12 | 呼吸 | 呼吸率监测范围：10rpm～60rpm, 误差应不大于±10%或±5rpm，取较大者； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 无创血压 | 监测范围：收缩压60 mmHg～260mmHg，舒张压0 mmHg～200mmHg,误差应不大于±5mmHg。
14 | 血氧 | 监测范围：35%～100%。其中，70%～100%，误差应不大于±2%,70%以下未定义；
15 | 脉率 | 监测范围：20bpm～250bpm，误差应不大于±3bpm； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 体温 | 监测范围：25℃～50℃，在30℃～45℃内误差应不大于±0.2℃，其他范围未定义；
17 | 电池 | 可充大容量锂电池供电,持续工作时间≥48小时,并拆卸方便；
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 中央监护网络管理软件 | 1套
2 | 主机 | 1台
3 | 图文显示器 | 1台
4 | 无线中继器及天线 | 1套
5 | 图文输出工作站 | 1台
6 | 遥测多参数监护仪 | 15台
7 | 多参数遥测监护仪盒 | 15台
8 | 心电导联线 | 15条
9 | 无创血压（成人）袖带 | 15条
10 | 血氧饱和度探头 | 15条
11 | 体温探头 | 15条
12 | 锂电池 | 60节
13 | 遥测盒背包 | 15个
5 | 充电器 | 15台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：10天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 心电线 | 使用次数/期限：2年； 保修期：1年 | 单价： 质保期：
2 | 血氧线 | 使用次数/期限：2年； 保修期：1年 | 单价： 质保期：
3 | 血压袖带 | 使用次数/期限：1年； 保修期：1年 | 单价： 质保期：