## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-5（床旁运动监护系统）配置清单
（床旁运动监护系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-5（床旁运动监护系统）后续采购情况
（床旁运动监护系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-5（床旁运动监护系统）参数要求响应情况
（床旁运动监护系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 具有心电监护功能 | 具备心电图、心率/心律异常事件自动采集的记录和监护功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 可实时监护运动中的心率和心电波形 | 移动工作站可以对在线患者进行实时监护，实时显示患者运动中的心电图、心率 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 可设置运动处方 | 具有设置运动处方功能：医生设置运动处方，处方云同步至移动工作站，患者根据提示自主完成运动处方，包含运动类型、时间、靶心率范围、频率等 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 可同步运动处方及运动控制 | 具有运动控制功能：支持自动连接心电设备，自动同步运动处方，智能提醒患者控制运动强度和时间； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 移动工作站可连接心电设备，可控制运动强度等 | 移动工作站支持自动连接心电设备，智能提醒患者控制运动强度和运动时间； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 具有报警提醒功能 | 移动工作站具有语音提醒预报警功能，超过靶心率移动工作站有语音和颜色提醒 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 可出具相关运动报告 | 具有生成运动报告功能：患者完成运动康复后自动生成报告，报告自动推送至心脏康复平台；具备心电图、心率等参数记录和监护功能
8 | 一对一心电连接监护 | 系统支持1拖多连接蓝牙式心电设备：单导联动态心电记录仪 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 心电记录仪增益准确度 | 心电记录仪增益准确度：最大振幅误差范围为±5%；
10 | 蓝牙传输 | 传输方式：蓝牙4.0标准，内置天线，无遮拦通讯距离≥5米
11 | 可穿戴心电要求轻便 | 设备重量（含电池）：约16G
12 | 共模抑制 | 共模抑制：≥70dB；
13 | 训练模式 | 主动模式；被动模式；主被动模式 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 速度调节 | 范围10rpm~60rpm，共6档可调，档位间距10rpm
15 | 阻力调节 | 主动运动 10N.m~60n.m，12档可调，档位间距5n.m
16 | 具备防痉挛功能 | 支持正转、反转两种运动方向 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 生理参数传输管理软件 | 1台
2 | 移动工作站手机（内置APP软件） | 4台
3 | 单导联动态心电记录仪 | 4台
4 | 智能电动训练车 | 4台
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：1年
2 | 交货期：15个工作日
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 心电导联线 | 保修期半年 | 单价： 质保期：

## 2-6 （24小时动态血压监护仪）配置清单
（24小时动态血压监护仪）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-6（24小时动态血压监护仪）后续采购情况
（24小时动态血压监护仪）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-6（24小时动态血压监护仪）参数要求响应情况
（24小时动态血压监护仪）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 具备CE认证体系 | 动态血压监测仪，获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。
2 | 可记录时长24小时 | 支持长达24小时以上的长时间记录
3 | 多种记录时间间隔可供选择 | 多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等九种间隔可调）。
4 | 测量方法 | 测量方法：逐步释压震荡测量法
5 | 加压释压方式 | 加压释压方式：自动加压、自动排气
6 | 过压保护，能够自动释压 | 支持过压保护，当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。
7 | 支持释压保护 | 支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。
8 | 支持掉电数据保护 | 支持掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。
9 | 袖带气密性 | 袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。
10 | 高精度血压测量 | 高精度血压测量：5.3kPa~38.7kPa(40mmHg~290mmHg)，误差不大于±0.4kPa(±3mmHg)
11 | 精确的心率测量功能 | 精确的心率测量功能：40次/分~200次/分，误差不大于±5%。
12 | 支持自动重测功能 | 支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测。
13 | 彩色液晶屏显示 | 彩色液晶屏显示，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。
14 | 电源 | 电源2节5号电池
15 | 储存介质 | 储存介质，非易失性闪光存储器。
16 | 具备实时时钟功能 | 具备实时时钟功能，能够显示当前时间
17 | 能够根据患者体位状态以及运动强度测定动态血压 | 能够根据患者体位状态以及运动强度测定动态血压,可选配体位/运动状态信息显示. |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
18 | 可监测房颤病人血压数据 | 可监测房颤病人血压数据（提供证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 可监测高度房室传导阻滞病人血压数据 | 可监测高度房室传导阻滞病人血压数据（提供证明材料） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 模糊时间测量法 | 采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠；
21 | 实现动态血压、动态心电数据二合一报告 | 血压数据可读至HOLTER软件内，实现动态血压、动态心电数据二合一报告。
22 | 动态血压软件分析系统功能参数
23 | 动态血压数据编辑及统计功能 | 24小时动态血压数据编辑及统计功能，数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步分析显示；
24 | 同一病人可多次测量 | 可以提供同一病人多次测量，出具不同时期的血压对比分析报告；
25 | 记录分析病人的运动状态 | 能记录分析病人的运动状态（提供证明材料）
26 | 记录分析病人的体位状态 | 能记录分析病人的体位状态（提供证明材料）
27 | 提供多种统计图表 | 提供多种统计图表：趋势图、柱状图、饼图、比较图等；
28 | 具备拟合线数据报告 | 提供拟合线数据报告；
29 | 可形成动态血压及动态心电二合一数据报告 | 动态血压数据可读入动态心电报告中，形成动态血压及动态心电二合一数据报告； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
30 | 自动重测功能 | 自动重测功能； |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
31 | 自动零位置调整功能 | 动态血压监护仪自动零位置调整功能；
32 | 打印输出功能，支持彩色打印 | 血压，心率数据图表显示及打印输出功能，支持彩色打印。
33 | 可以兼容科室现有动态心电、动态血压分析系统 | 可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析；可以兼容科室现有动态心电、动态血压分析系统
34 | 病例数据保护 | 病例数据双层保护，即使误删软件，病例数据亦不会丢失。
35 | 支持个操作系统 | Windows2000/XP,vista,Win7，Win10操作平台，功能强大，操作简洁方便；
36 | 自动进行血压测量 | 无需手工干预，自动进行24小时的血压测量；
37 | 便于患者携带 | 体积小巧，外形美观，便于患者携带；
38 | 可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态 | 开关按钮同时具备更节电更人性化的休眠功能，可以随时根据医生测量需要启动或进入休眠状态；
39 | 可单独测量 | 可以通过血压记录盒上的按钮进行单独的测量；
40 | 支持晨峰血压功能 | 支持晨峰血压功能
41 | 可接入医院现有动态心电血压分析系统 | 可接入医院现有动态心电血压分析系统 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 动态血压监测仪 | 1个
2 | 动态血压监测仪袖带 | 1个
3 | 专用皮套 | 1个
4 | 合格证 | 1个
5 | 说明书 | 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 血压袖带 | 使用次数/期限：300次/每年； 保修期：6个月 | 单价： 质保期：

## 2-7 （动态心电监护系统）配置清单
（动态心电监护系统）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-7（动态心电监护系统）后续采购情况
（动态心电监护系统）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-7（动态心电监护系统）参数要求响应情况
（动态心电监护系统）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 心电采样率≥4096 | 心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数
2 | 3导12导联根据导联线自动识别 | 3导12导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线
3 | 记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据 | 记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本
4 | 数据高速回放 | USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠
5 | 独立起搏通道，采样率≥10240点每秒 | 独立起搏通道，可达10240点每秒采样率，做为重要采集参数，注册证需对采样率予以体现
6 | 可记录时间 | 支持长达3天记录
7 | 电源 | 电源1节7号电池
8 | 特殊事件按钮、心电采集指示灯 | 特殊事件按钮、心电采集指示灯 迷你型记录器，尺寸88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池）
9 | 晚电位数据采集 | 支持晚电位数据采集
10 | 向量心电数据采集 | 支持向量心电数据采集
11 | 同步显示12通道心电波形 | 10芯12通道同步记录，同步显示12通道心电波形,支持PC实时查看12导波形质量
12 | 动态心电分析系统主要功能与技术参数
13 | 具有人工智能分析功能 | 软件具有人工智能分析引擎功能
14 | 具有AI可变焦反混淆分析技术 | 具有AI3.0可变焦反混淆分析技术
15 | 具有三维立体散点图分析功能 | 具有三维立体散点图分析功能，三维散点图可任意角度旋转、编辑、分析与定位，快速准确提取复杂心律失常事件 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
16 | 具有科研级AI捜查功能 | 具有科研级AI捜查功能，能以患者、心律失常、起搏器、心率变异性、总计ST时间、结论、诊断、备注等信息条件进行查询，并以三维散点图进行呈现及检索。
17 | 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能 | 散点图、时间散点图、反混淆叠加图集中应用功能，能够在同一界面进行编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，叠加图可进行多倍放大，左右移动功能；
18 | 客户端软件能按权限实现分析端的所有功能 | 在网络中断时，客户端软件能按权限实现分析端的所有功能；
19 | 多参数模板排序工具 | 多参数模板排序工具，使模板能够按照提前率、面积、时间、间期排序，来满足不同病例，不同医生的分析要求，大大提高分析速度；
20 | 具有时间散点图提早率分层编辑功能 | 具有时间散点图提早率分层编辑功能模块；
21 | 具备新生儿心电波形的人工智能识别 | 具备新生儿心电波形的人工智能识别算法；
22 | 具有时间散点图面积比率分层编辑功能 | 具有时间散点图面积比率分层编辑功能模块；
23 | 起搏器页扫描功能 | 起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况
24 | 自动房颤、房扑分析及定位技术 | 全新的自动房颤、房扑分析及定位技术，可精确到逐波
25 | P波色谱图功能 | P波色谱图功能
26 | 支持卫星Holter系统 | 支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。
27 | 心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析 | 高级心率变异分析、散点图分析及药物评价模块、三维ST段分析
28 | 晚电位及向量心电图分析 | 晚电位及向量心电图分析
29 | 心律失常模板反混淆技术 | 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
30 | 具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能 | 具有心率趋势、呼吸波技术筛查“睡眠呼吸暂停综合征”的分析功能， |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
31 | T波变异度分析 | T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。
32 | 室性逸搏分析功能 | 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。
33 | 室上早提前率直方图分析 | 室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确。
34 | 心率震荡分析功能 | 心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。
35 | ST段分析功能 | ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。
36 | 高性能的起搏器分析功能 | 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。
37 | 可与动态血压同步监测 | 与动态血压同步监测，生成动态心电报告、动态血压报告及相互关联报告。
38 | 远程会诊 | 电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。
39 | 数据库管理功能 | 数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。
40 | 支持多种语言功能 | 支持包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文、意大利文、葡萄牙文、匈牙利文、波兰文等十种语言。
41 | 系统可兼容性 | 兼容最新Window 7/Window10
42 | QT离散度分析 | 具备QT离散度分析
43 | 心率减速力分析 | 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标
44 | 连续心率减速力分析 | 连续心率减速力(DRs)分析:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
45 | DRP模板分析技术 | 新型DRP快速模板分析技术：大幅提高编辑速度
46 | 反混淆技术，可进行分类叠加及分析 | 最新的第二代反混淆技术，可进行分类叠加及分析
47 | 编辑模板内可逐波观察散点图 | 编辑模板内可逐波观察散点图，支持散点图编辑功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
48 | 自定义波形形态归类技术 | 自定义波形形态归类技术 (CEPCT)
49 | 集约式模板批量匹配分类技术 | 集约式模板批量匹配分类技术（TBMCT) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
50 | 动物实验模式分析技术 | 动物实验模式分析技术：可对动物心脏实验进行分析
51 | 多形性室早分类及报告 | 多形性室早分类及报告：可将多形性室早的分布图、百分比统计
52 | 房早双搏模版显示 | 房早双搏模版显示：进一步提高房早的编辑准确度
53 | 软件支持多天记录及分析 | 软件支持多天记录及分析：12导3天、3导7天
54 | 心电图智慧滤波技术 | 心电图智慧滤波技术 iFilter，滤波效果更好，心电图无损失
55 | 房速快速编辑 | 智能房速快速编辑
56 | 智能R波识别技术 | MC智能R波识别技术，大幅提高R波识别技术，对低矮及干扰中的R波均能准确识别 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
57 | 能同步分析呼吸波信号 | 能同步分析呼吸波信号
58 | 能同步分析多种体位信号 | 能同步分析多种体位信号
59 | 自主神经功能辅助功能 | 评估患者心脏自主神经功能辅助功能 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
60 | 可显示三维心电散点图 | 显示三维心电散点图、及三维心电散点图心率变异分析数据
61 | 可显示、编辑、打印心电图 | 可显示、编辑、打印心电图，包含3导联、12导联和18导联的心电图
62 | 兼容医院现有分析系统 | 可接入医院现有动态心电血压分析系统 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 12导联动态心电记录器 | 1个
2 | 使用说明书 | 1个
3 | 专用心电导联线 | 1个
4 | 专用皮套 | 1个
5 | 合格证 | 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 心电导联线 | 使用次数/期限：300次/每年； 保修期：6个月 | 单价： 质保期：
2 | 血压袖带 | 使用次数/期限：300次/每年； 保修期：6个月 | 单价： 质保期：