## 1-报价单
报价单
包号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（麻醉视频喉镜）配置清单
【麻醉视频喉镜】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（麻醉视频喉镜）后续采购情况
【麻醉视频喉镜】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（麻醉视频喉镜）参数要求响应情况
【麻醉视频喉镜】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 适用范围 | 适用于临床麻醉气管插管引导，将可视管芯置入气管导管内，通过前端摄像头实时观察气道结构，指引导管精准进入声门。
2 | 硬件架构 | 采用全数字化电子成像技术（非纤维导像），由图像处理主机（显示器）、可控弯曲手柄及半硬性引导管芯组成。
3 | 结构设计 | 采用分体式结构设计，显示器与操作手柄可实现快速分离，方便清洁、消毒。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 精密控角功能 | 手柄具备机械式弯角手轮或拨杆，可体外实时操控管芯前端。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 前端弯曲角度 | 管芯前端向上弯曲≥120度，向下弯曲≥90度。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 管芯物理指标 | 管芯插入部外径≤5.5mm（兼容内径6.0mm及以上的标准气管导管），工作有效长度≥340mm，具备独立给氧接口，支持在引导插管的同时进行高流量或持续性给氧。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 导管固定机制 | 具备专用导管固定器（座），可根据导管长度自由调节并锁定管芯外露长度，防止损伤气道。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 成像性能 | 摄像头位于管芯最前端，具备电子自动加热防雾或物理长效防雾涂层。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 显示主机 | 屏幕规格≥3.0英寸医用级彩色液晶显示屏，分辨率≥640×480或以上，色彩还原真实，无明显色偏及畸变。屏幕调节支持上下翻转≥100度，左右旋转或平移角度≥120度。
10 | 光源技术 | 内置高亮度LED冷光源，具备多级亮度手动可调功能。
11 | 数码功能 | 具备拍照、录像、图片冻结或数码放大。
12 | 存储能力 | 配备≥64G高速存储卡，支持循环录像功能。具备标准视频输出接口（如HDMI或专用高速转接口）。
13 | 防水防护等级 | 管芯防水等级达≥IPX7，配备专用防水密封盖，支持全浸泡主流消毒液中进行灭菌处理。
14 | 电源管理 | 配置高性能可充电锂电池，单次充电满电可持续工作时间≥4小时。
15 | 合规性 | 符合GB 9706.1中国国家强制性标准，并通过国家医疗器械电磁兼容(EMC)检测。
序号 | 配置清单（单条） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 图像处理主机（含显示屏） 1台
2 | 高性能可控弯曲手柄及管芯 1套
3 | 可充电锂电池 1套
4 | 导管锁定器及通用底座 1套
5 | 数据传输线、充电套装、防水密封盖 1套
6 | 专用高级仪器保护箱 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5 年
2 | 交货期：30 天内
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 电池 | 保修期3年 | 单价： 质保期：

## 2-3（超细可视软镜）配置清单
【超细可视软镜】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（超细可视软镜）后续采购情况
【超细可视软镜】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3（超细可视软镜）参数要求响应情况
【超细可视软镜】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 适用范围 | 适用于临床麻醉气道管理（困难气道管理、儿童、极窄气道或声带病变）气道检查。
2 | 物理规格 | 插入部外径≤2.1mm，无钳道设计，有效工作长度≥ 600mm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 弯曲性能 | 远端头部具备双向弯曲功能，向上/向下均 ≥120度，具备手动控制弯曲锁止功能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 光学系统 | 视场角≥60度；景深范围涵盖3-50mm；头端集成高功率LED 冷光源，照度≥700Lux。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 成像系统 | 显示屏 ≥ 3.0 英寸，显示分辨率≥800×480(RGB)，支持水平与垂直多角度旋转；具备一键拍照、录像及实时回放功能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 接口与输出 | 显示主机与镜体采用分体式连接，具备标准视频输出接口
7 | 洗消防护 | 整机防水等级≥ IPX7，支持全浸泡及低温灭菌。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
8 | 电池性能 | 内置可充电锂电池，连续待机时间≥4小时
9 | 內置存儲 | 内置存储空间≥16GB，支持 FAT32 或 NTFS 格式数据导出
序号 | 配置清单 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 超细软性喉镜镜体 1条
2 | 高清集成显示屏主机 1台
3 | 内置存储单元 1个
4 | 电源系统 1套
5 | 数据传输与输出线缆 1套
6 | 专用防水测漏套件 1套
7 | 医用级防护运输箱 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3 年
2 | 交货期：30天内
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 电池 | 保修期3年 | 单价： 质保期：