## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（多功能手术碳素全透视床）配置清单
（多功能手术碳素全透视床）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（多功能手术碳素全透视床）后续采购情况
（多功能手术碳素全透视床）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（多功能手术碳素全透视床）参数要求响应情况
（多功能手术碳素全透视床）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 台面长度 | 具备2种台面长度可选，台面长度（不含头板）≥2150mm，台面长度（含头板）≥2400mm。
2 | 台面宽度 | 台面宽度≥520mm |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 台面高度 | 台面高度（不含床垫）≥740mm。
4 | 手术入路 | 满足骨科仰卧位、侧卧位、俯卧位等多种手术体位要求。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 台面设计 | 模块化组合式手术台面设计，可根据临床手术需要，选择不同的专科功能配件，实现不同手术体位固定与术中调节的要求。
6 | 驱动要求 | 主机采用电机和液压联合驱动，满足调节速度的同时保障升降平稳。
7 | 影像透视 | 台面除头板外应全部采用碳纤维复合材料制造，完全可透X射线，可以实现骨科术中不同角度的影像采集需求。
8 | 控制系统 | 具备手持控制器和机身控制器，控制按键应包括基础功能及要求的基础调节选项。
9 | 紧急制动 | 具备紧急制动开关，方便应急状态下的手术台紧急制动。
10 | 适用范围 | 骨科创伤专用影像定位与牵引功能配套，满足大部分骨科下肢创伤手术的手术体位定位与术中操作要求。
11 | 设备兼容 | 可与手术室现有的其他品牌骨科手术台连接使用，便于多手术间应用，提高设备使用率。
12 | 会阴柱、髋部三角床面主材 | 会阴柱、髋部三角床面主材为可透射线的碳纤维复合材料，满足术中3D-C臂、O-Arm、G型臂等多维空间操作要求。
13 | 牵引梁 | 牵引梁等模块采用碳纤维复合材料，X线透视无伪影。
14 | 上升角度调节 | 上升角度调节：≥23°。
15 | 下降角度调节 | 下降角度调节：≥35°。
16 | 内收角度调节 | 内收角度调节：≥20°。
17 | 外展角度调节 | 外展角度调节：≥40°。
18 | 牵引与复位控制系统 | 须具备稳定的下肢微创精准牵引与复位控制系统。
19 | 创伤牵引与复位套件 | 须配备下肢创伤牵引与复位套件，包括专业滑雪级的牵引靴。
20 | 牵引梁活动装置 | 牵引梁须采用万向活动装置，可实现骨科手术的多轴快速定位，完全满足下肢创伤手术所需的精准定位与牵引功能。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
21 | 牵引梁复位操作 | 牵引梁须具备远程一站式复位操作，满足术中下肢牵引角度的快速调节。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
22 | 下肢内外旋调节 | 须具备下肢内外旋精准刻度调节与显示功能，方便医生术中精准操作。
23 | 牵引模式 | 牵引梁须同时具备粗牵引与精牵引两种牵引模式，满足术中快速牵引与精准牵引的双重要求。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 电动手术台主机 | 1台
2 | 碳纤维手术台面模块 | 1套
3 | 组合式减压手术床垫 | 1套
4 | 多功能手持控制器 | 1个
5 | 骨科碳纤维微创手术系统 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：60天