## 1-报价单
报价单
包号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 保修年限 | 保修期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（包1全自动智能艾灸仪）配置清单
包1【全自动智能艾灸仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（包1全自动智能艾灸仪）后续采购情况
包1【全自动智能艾灸仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（包1全自动智能艾灸仪）参数要求响应情况
包1【全自动智能艾灸仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 使用年限 | 设备使用年限≥8年，软件终身升级，相关费用包含在本项目报价中。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 产品组成 | 产品需由主机、控制显示装置、自动点火装置、嵌入式艾灸控制软件、灸材固定装置、机器手臂、无线遥控器及采集软件组成。
3 | 工作模式 | 机器手臂需具有悬停灸、雀啄灸、回旋灸、往复灸（单向）、往复灸（双向）5种以上模式。
4 | 工作模式 | 灸头的加热面积尺寸≧50 mm²，灸材尺寸≧φ40mm，误差≦±1mm。
5 | 工作模式 | 机器手臂转动应轻便，艾灸头应能稳定停留在所选择的位置上，在不受外力作用时，不应改变原来位置。
6 | 功能 | 具备灵龟八法，子午流注开穴查询。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 工作模式 | 艾灸工作高度运动范围，艾灸头应能在施灸部位表面距离地面高度750～900mm范围内正常工作。
8 | 工作模式 | 艾灸工作区域应覆盖以机器手臂基座圆心为中心点，工作区域半径≧400mm。
9 | 工作模式 | 雀啄灸过程中艾灸头抬起动作完成后为起点，下降到最底端，再次抬起动作完成为一个运动周期。雀啄灸的运动周期一分钟≧15次，允许误差为±2次。雀啄灸行程≧50mm，允许误差为±4mm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
10 | 工作模式 | 回旋灸过程中艾灸头回旋一圈为一个运动周期。回旋灸速度≧15圈/每分钟，允许误差为±1圈。
11 | 工作模式 | 回旋灸半径是指回旋灸过程中艾灸头回旋工作的半径，回旋灸半径≧17mm，允许误差≦±2mm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 工作模式 | 往复灸（单向）直线移动≧500mm距离，往复灸（双向）直线移动≧300mm距离。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
13 | 工作模式 | 除灰间隔是指从第二次打灰完成抬起悬停开始计时，到下一次到达打灰位置悬停为结束来算，≧10档可调，每档间隔≧60秒，允许误差≦±4s。
14 | 操纵便捷性 | 操纵摇杆可控制艾灸头进行前后左右定位运行。
15 | 工作模式 | 自由艾灸模式下艾灸时间可在5分钟～60分钟之间设置，步进≧5分钟；已有方案模式下艾灸时间≧30分钟固定设置；艾灸时间允许误差≦±1分钟。
16 | 排烟系统 | 艾灸仪内置烟雾过滤器，烟雾过滤后的气体从设备底座向下垂直排出，可及时将艾灸头内艾条燃烧产生的烟雾吸入并过滤，通过除烟强度调节，可实现无肉眼可见逸散烟雾。
17 | 排烟系统 | 内置高温净烟机构，烟雾过滤净化处理后的气体从设备底座向下排出。高温净烟机构升温至设定温度后可启动风机，将末端艾条燃烧产生的烟雾吸入，并通过高温热解气体进行净化处理，使得排出的气体无毒无害。
18 | 治疗面积 | 灸材固定装置：直径≧70mm，误差≦±5%。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
19 | 安全性 | 断电保护功能：内置备用电源，当设备在运行期间发生意外断电时，可继续支持设备在掉电后的2分钟内能完成安全停机操作，包含机器手臂复位和系统关机。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 操纵便捷性 | 设备需带有无线遥控器，可在≧1m范围内对设备进行遥控，设有控制音乐播放音量增减、控制艾灸头温度加和温度减的控制按键。
21 | 安全性 | 设备正常运行，艾灸时施灸部位温度应控制在≤60℃。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
22 | 安全性 | 通过激光传感器实时监测，自动保持灸材与施灸部位的设定距离以对施灸温度进行控制。
23 | 工作模式 | 装载直径50mm灸材的艾灸头端面（不含防护挡墙）与施灸部位，通过遥控器可使该距离在45～100mm范围内调节，允许误差≤±3mm。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
24 | 安全性 | 具有超温保护功能，两个红外温度传感器中其中一个检测到施灸部位达到≧60℃时，机器手臂抬起，停止工作；两个红外温度传感器中其中一个检测到施灸部位达到≧70℃时，机器手臂归位，断电，并自动关机，从机器手臂归位到断电，关机整个过程≤2分钟。
25 | 安全性 | 当艾灸头与被灸面意外接触（5.0kg≧接触力≧2.5kg），设备触发碰撞保护，艾灸头自动弹起，同时触发机器手臂急停。以确保被灸者不至于烫伤或受到碰撞损伤。
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机（含机器手臂） 1台
2 | 遥控器（含伸缩绳1根） 1个
3 | 遥控器支架 1个
4 | 电源线 1条
5 | 波纹烟管 1个
6 | 波纹烟管大卡扣 1个
7 | 波纹烟管小卡扣 1个
8 | 50mm艾灸头 1个
9 | 镙丝包（艾灸头固定镙丝） 1个
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天

## 2-2（包2无烟艾灸治疗仪）配置清单
包2【无烟艾灸治疗仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2（包2无烟艾灸治疗仪）后续采购情况
包2【无烟艾灸治疗仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2（包2无烟艾灸治疗仪）参数要求响应情况
包2【无烟艾灸治疗仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 艾灸和红光治疗功能 | 产品具备艾灸治疗和红光治疗相结合，产品注册证标注有艾灸和红光治疗功能，可以独立运行艾灸或者红光治疗，并且注册证应有相应的艾灸装置及红光辐射器。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 治疗耗材 | 产品必须匹配相应的艾灸治疗耗材，艾灸治疗耗材必须有单独二类注册证，不可套用仪器注册证和一类备案证。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 双通道 | 双通道触摸显示屏，可以各单独控制灸器程序运行。显示屏可以调节时间、温度和红光照射强度。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 适用范围 | 医疗器械注册证适用范围至少包含：艾灸、雷火灸、督灸等中医灸疗。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 调节角度 | 调节角度 （1）折管沿支架对折的角度范围：20°-210°。 （2）灸器壳固定管沿对折的角度范围：0°-210° （3）灸器壳以固定管中心轴线为基准左、右旋转的最大角度：≥80°。
6 | 产品组成 | 产品由灸器、控制器、支架、底座、网罩、机壳、红光辐射器组成。灸器包括灸壳、风扇、灸垫（灸体）和灸体加热装置。
7 | 控制器 | 控制器由显示屏、操作盘、电路板、开关、熔断器、机壳、电源线和线路连接线组成。
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 支架、灸器、网罩、红光辐射器 2套
2 | 产品合格证 1张
3 | 产品保修卡 1张
4 | 使用说明书 1本
5 | 电源线 1根
6 | 灸垫 3袋
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：7天

## 2-3（包3全自动中医艾灸仪）配置清单
包3【全自动中医艾灸仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（包3全自动中医艾灸仪）后续采购情况
包3【全自动中医艾灸仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3（包3全自动中医艾灸仪）参数要求响应情况
包3【全自动中医艾灸仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 设备使用年限 | 设备使用年限≥8年，软件终身升级，相关费用包含在本项目报价中。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 适用范围 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。
3 | 主要构成 | 由主机、灸材固定装置、机器臂及无线遥控器组成。
4 | 结构形式 | 柜机推车式。
5 | 操作方式 | 无线遥控操作，配备高清触摸液晶显示屏，显示清晰、操作流畅。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 系统内存 | 系统内存≥2G，存储容量≥16G。
7 | 安全登录 | 支持用户密码登录主机，密码位数≥6 位，保障操作权限管理。
8 | 机械臂轴数 | 机械臂轴数：≥6轴。
9 | 艾灸方式 | 艾灸方式：明火。
10 | 艾灸手法 | 悬停灸、往复灸、回旋灸、雀啄灸、循经灸手法单独或组合使用，且艾灸手法活动范围多档可调。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
11 | 艾条拆卸 | 机械臂应自动返回艾条拆卸处。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
12 | 自动除烟功能 | 有自动除烟功能，强度0～100%可调。具自动除灰功能，频率范围1～10min可调，步进0.5min，时间误差小于10%。
13 | 温度调节 | 通过软件操作或无线遥控器，调整距离传感器到人体表面的距离，实现体感艾灸温度改变，艾灸距离调整范围是30mm~90mm（调整范围≥60mm）。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
14 | 温度保护功能 | 艾灸时检测体表温度，高于50℃超出3s停止服务，治疗臂抬起并回到安全位置。
15 | 触碰保护 | 设备运行过程中，艾灸头或机械臂受到碰撞时，立即触发碰撞保护，设备停止施灸，艾灸头自动抬起，机械臂返回安全位置。
16 | 距离检测 | 距离检测：红外距离检测。
17 | 光点定穴功能 | 光点定穴功能：移动光标快速定穴。
18 | 定时功能 | 定时功能：5～60min，分12档可调，步进5min。
19 | 开机自检功能 | 具有开机自检功能，如出现故障，设备报错提醒。 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
20 | 音乐功能 | 具有理疗音乐功能，音量可调，给予患者沉浸式治疗。
21 | 遥控器功能 | 遥控器具有远程呼叫、调节温度、音量等功能。
22 | 距离跟踪功能 | 距离跟踪功能：可自动识别人体曲面，并跟随人体曲面进行艾灸服务。
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 1台
2 | 电源线 1根
3 | 遥控器 1个
4 | 前置滤芯 20个
5 | 吸油棉 1片
6 | 初效过滤棉 1个
7 | 中效过滤棉 1个
8 | 高效过滤棉 1个
9 | 验收资料 1套
10 | 艾灸点火套装 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天
序号 | 付费损耗件清单 |  | 供应商响应报价及质保期 （请填写付费损耗件的单价及质保期） | 响应程度 | 备注
1 | 前置滤芯 | 使用次数/期限：0.5小时 保修期：6个月 | 单价： 质保期：
2 | 吸油棉 | 使用次数/期限：8小时 保修期：6个月 | 单价： 质保期：
3 | 初效过滤棉 | 使用次数/期限：16小时 保修期：6个月 | 单价： 质保期：
4 | 中效过滤器 | 使用次数/期限：40小时 保修期：6个月 | 单价： 质保期：
5 | 高效过滤器 | 使用次数/期限：80小时 保修期：6个月 | 单价： 质保期：

## 2-4（包4无烟艾灸治疗仪 ）配置清单
包4【无烟艾灸治疗仪】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-4（包4无烟艾灸治疗仪）后续采购情况
包4【无烟艾灸治疗仪】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-4（包4无烟艾灸治疗仪）参数要求响应情况
包4【无烟艾灸治疗仪】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 灸疗时间 | 灸材点燃后燃烧时间应不大于70min，定时允差±5% |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 灸疗温度 | 不大于60℃，允许误差为±3℃ |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 工作噪声 | 不大于60dB(A) |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 排风量 | 不大于5m3/h |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 自封袋 1个
2 | 电源线 1根
3 | 遥控器 1个
4 | 电池 2节
5 | 遥控器托架 1个
6 | 固定螺丝 2个
7 | 密封条 2米
8 | 锡纸烟管 2根
9 | 两用螺丝刀 1个
10 | 内六角扳手 1个
11 | 说明书 1本
12 | 合格证 1张
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：2年
2 | 交货期：15天