## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2
3 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1（深低温冰箱）配置清单
（深低温冰箱）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1（深低温冰箱）后续采购情况
（深低温冰箱）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1（深低温冰箱）参数要求响应情况
（深低温冰箱）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 使用温度范围 | 适用于生物样本低温保存，控温范围：-40℃～-86℃，可稳定运行 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 资质文件 | 具备有效的医疗器械注册证（符合国家相关法规） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 有效容积 | 总容积≥850L，可满足大批量生物样本存储需求 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 制冷系统 | 双独立制冷回路（含压缩机、散热、管路独立）；单系统故障可维持箱内≤-70℃正常保存温度 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 安全锁具 | 具备机械锁 + 电子锁双重安全管理功能，保障样本安全 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 显示与控制 | ≥10 寸触控显示屏，可实时显示温度、运行状态、报警信息、温度曲线 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 制冷稳定性 | 配置压力平衡装置，保障制冷系统稳定运行，延长设备寿命
8 | 箱体结构 | 内胆采用耐腐蚀金属材质，多内门设计，减少冷量流失
9 | 样本管理功能 | 具备基础样本入库、查询、出库、库存统计功能 | 2
10 | 权限管理 | 支持多级人员权限设置，保障数据与设备安全
11 | 降温性能 | 环境温度 25℃时，空载降温至 - 80℃≤360 分钟
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 说明书 | 1本
2 | 主机 | 1台
3 | 冻存架 | 1套
4 | 钥匙 | 1套
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：5年
2 | 交货期：60天

## 2-2 （医用低温冰箱）配置清单
（医用低温冰箱）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-2（医用低温冰箱）后续采购情况
（医用低温冰箱）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-2（医用低温冰箱）参数要求响应情况
（医用低温冰箱）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 使用温度范围 | 用于试剂、样本保存，稳定控温 2℃～8℃ |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 资质要求 | 具备有效的医疗器械注册证（符合国家相关法规） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 有效容积 | 立式双门结构，总容积≥1000L |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 显示与控制 | ≥7 寸触控显示屏，实时显示温度、运行状态、温度曲线、报警记录 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 制冷系统 | 双制冷回路设计，具备故障冗余能力，保障温度稳定
6 | 箱体材质 | 内外壁采用防腐、耐温、易清洁材质（喷涂钢板及以上等级）
7 | 内部存储 | ≥10 层可调搁架，可灵活调整存放空间，适配不同规格样本 / 试剂
8 | 安全锁具 | 配备机械锁 + 电子锁，防止非授权开启 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
9 | 远程监控 | 支持网络连接，可远程查看设备运行状态、接收报警信息
10 | 报警功能 | 具备高低温、断电、门开、传感器故障等报警功能，声光双重提示
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 | 1台
2 | 说明书 | 1份
3 | 合格证 | 1份
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天

## 2-3 （医用冷藏冷冻冰箱）配置清单
（医用冷藏冷冻冰箱）产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-3（医用冷藏冷冻冰箱）后续采购情况
（医用冷藏冷冻冰箱）后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-3（医用冷藏冷冻冰箱）参数要求响应情况
（医用冷藏冷冻冰箱）参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 制冷温度要求 | 冷藏室：2℃～8℃；冷冻室：≤-20℃，可稳定控温 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 资质要求 | 具备有效的医疗器械注册证（符合国家相关法规） |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 容量要求 | 立式结构，总容积≥450L；冷藏室≥180L；冷冻室≥180L |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 制冷系统 | 双压缩机、双制冷回路独立控制；一室故障不影响另一室正常运行 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 温度显示 | 冷藏室、冷冻室独立温度显示，读数清晰、准确
6 | 箱体材质 | 内外壁采用防腐、耐温、易清洁材质（喷涂钢板及以上等级）
7 | 门锁安全 | 配备可靠门锁，保障存放物品安全
8 | 门把手设计 | 冷冻室门体开关顺畅，适配高频使用场景
9 | 内部搁架 | 冷藏室≥3 层可调搁架；冷冻室≥2 层搁架，便于分类存放
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机 | 1台
2 | 说明书 | 1份
3 | 合格证 | 1份
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：3年
2 | 交货期：30天