## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-1配置清单【胰岛素泵】
【胰岛素泵】产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-1后续采购情况【胰岛素泵】
【胰岛素泵】后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-1参数要求响应情况【胰岛素泵】
【胰岛素泵】参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 操作界面 | 操作界面：全中文，触摸屏 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
2 | 大剂量注射方式 | 大剂量注射方式：≥3种 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
3 | 大剂量最小调整剂量 | 大剂量最小调整剂量：≤0.025U |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
4 | 基础率输注精度 | 基础率输注精度：≤0.025U/小时 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
5 | 基础率可分段数 | 基础率可分段数：≥48段/天 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
6 | 临时基础率 | 临时基础率：0.5-12H;0.025-35U/h;±0.1可调 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
7 | 基础量调节范围 | 基础量调节范围：0.025-35U /小时
8 | 胰岛素基础率自动分配功能 | 胰岛素基础率自动分配功能：6段法，24段法
9 | 基础率输注误差 | 基础率输注误差：≤±0.4%
10 | 自检功能 | 自检功能：双处理器相互检查，每2秒一次自检，每天数万次自动检查
11 | 报警方式 | 报警方式：声音，震动，灯光
12 | 安全系统 | 安全系统：最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警
13 | 储药器 | 储药器：≥2mlL
14 | 远程功能 | 远程功能：可实时监控全院胰岛素泵的运行状态，显示剩余电量、剩余药量，并在低电量、低药量或输注异常时提供报警
15 | 电池 | 电池：可充电电池
16 | 充盈记录 | 充盈记录：全自动检测药液滴出
17 | 佩戴方式 | 佩戴方式：贴敷式佩戴 |  |  | 需提交技术佐证材料并标记响应参数对应位置
18 | 泵体重量 | 泵体重量：≤30g
序号 | 配置清单（单台） |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 便携式控制器 1台
2 | 胰岛素泵体 1台
3 | 助针器 1个
4 | 泵电池 2个
5 | 泵电池充电器 1个
6 | 便携式控制器电池 1个
7 | 便携式控制器充电器 1个
8 | 便携式控制器充电线 1条
序号 | 商务要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 保修期：4年
2 | 交货期：14天