## Sheet1
腹腔镜手术器械采购需求
序号 | 产品名称 | 数量 | 采购需求
1 | 幽门切开刀 | 1把 | 1.刀头可伸缩设计。 2.规格Φ3mm，工作长度≥280mm。 3.可拆换头部。
2 | 切开刀 | 1把 | 1.刀头可伸缩设计。 2.规格Φ5mm，工作长度≥330mm。 3.可拆换头部。
3 | 切开刀 | 1把 | 1.刀头可伸缩设计。 2.规格Φ10mm，工作长度≥280mm 3.可拆换头部。
4 | 结扎夹施夹器（加大号，可弯） | 1把 | 1.夹持力≥20N，规格Ф10mm，工作长度≥330mm。 2.可360°旋转，头部可弯曲。
5 | 结扎夹施夹器（大号，可弯） | 1把 | 1.夹持力≥20N，规格Ф10mm，工作长度≥330mm。 2.可360°旋转，头部可弯曲。
6 | 结扎夹施夹器（中号，可弯） | 1把 | 1.夹持力≥20N，规格Ф5mm，工作长度≥330mm。 2.可360°旋转，头部可弯曲。
7 | 持针钳 | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作部分长度≥330mm，钳头为直头。 2.高耐磨损钨钢材料,带清洁连接口。
8 | 持针钳 | 1把 | 1.规格Φ5mm，工作部分长度≥330mm，钳头为弯头。 2.高耐磨损钨钢材料,带清洁连接口。
9 | 弹簧吸引器 | 1把 | 1.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006标准5.4b级要求。 2.规格Φ5mm，工作长度≥330mm。 3.弹簧式。
10 | 推杆吸引器 | 1把 | 1.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006标准5.4b级要求。 2.规格Φ5mm，工作长度≥330mm。 3.枪式。
11 | 单极剪刀（可转弯弯剪刀） | 1把 | 1.规格Ф5mm，工作长度≥400mm，弯形头。 2.可360°旋转，可在手术过程中操作弯曲；弯曲度数45°，三拆设计。 3.刀口锋利，钳头张开角度≥30°，双动。 4.可拆卸，绝缘处理，带电凝连接头，带清洁连接口，带冲水口。 5.头部采用高硬度不锈钢，使用时手感轻便。
12 | 单极抓钳（可转弯翘头抓钳） | 1把 | 1.规格Ф5mm，工作长度≥400mm，翘头设计，夹持力≥20N 2.可360°旋转，可在手术过程中操作弯曲；弯曲度数45°，三拆设计 3.双动钳头，钳头张开角度≥30° 4.可拆卸，绝缘处理，带电凝连接头，带清洁连接口，带冲水口 5.头部采用高硬度不锈钢，使用时手感轻便
13 | 单极抓钳（可转弯无创抓钳） | 1把 | 1.规格Ф5mm，工作长度≥400mm，夹持力≥20N。 2.可360°旋转，可在手术过程中操作弯曲；弯曲度数45°，三拆设计。 3.双动钳头，钳头张开角度≥30°。 4.可拆卸，绝缘处理，带电凝连接头，带清洁连接口，带冲水口。 5.头部采用高硬度不锈钢，使用时手感轻便。
14 | 单极分离钳（可转弯弯分离钳） | 1把 | 1.规格Ф5mm，工作长度≥400mm，弯形头，夹持力≥20N。 2.可360°旋转，可在手术过程中操作弯曲；弯曲度数45°，三拆设计。 3.双动钳头，钳头张开角度≥30°。 4.可拆卸，绝缘处理，带电凝连接头，带清洁连接口，带冲水口。 5.头部采用高硬度不锈钢，使用时手感轻便。
15 | 单极抓钳（取物钳） | 1把 | 1.夹持力≥20N。规格Ф10mm，工作长度≥330mm。 2.单动钳头钳头，钳头张开角度≥50°。 3.可360°旋转，两拆，带冲水口。
16 | 单极剪刀（弯剪刀） | 1把 | 1.规格Ф3mm，工作长度≥360mm。 2.可360°旋转。 3.剪刀头张开角度≥30°，弯头双动型。 4.头部采用高硬度不锈钢材料，不易变形。
17 | 异物钳 | 10把 | 1.器械表面应圆整、光滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 2.器械的铆接应牢固可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。 3.钳类器械钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。 4.规格Ф1.6mm，工作长度≥580mm，可拆卸，带转轮，可360°旋转。 5.夹持力≥5N。
18 | 组织剪（尖头） | 2把 | 1.器械表面应圆整、光滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 2.器械的铆接应牢固可靠，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。 3.规格：Ф1.6mm，工作长度≥400mm，可拆卸，带转轮，可360°旋转。 4.组织剪应锋利，具有良好的剪切性能。