## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2
3 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-配置清单
产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-后续采购情况
后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-参数要求响应情况
参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足/优于） | 备注
1 | 三、用途：主要用于腹部、甲状腺、妇科及血管、小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求。
2 | 四、主要技术规格及系统概述：
3 | 4.1 主机成像系统：
4 | 4.1.1 高分辨率图文显示设备显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠
5 | 4.1.2 控制面板可以升降、旋转及进行前后左右位置调节，并具备液晶触摸屏≥12英寸
6 | 4.1.3 脉冲优化处理技术
7 | 4.1.4 自适应增益补偿技术
8 | 4.1.5 数字化二维灰阶成像及M型显像单元
9 | 4.1.6 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量,支持所有探头
10 | 4.1.7 脉冲反向谐波成像单元
11 | 4.1.8 彩色多普勒成像技术
12 | 4.1.9 彩色多普勒能量图技术
13 | 4.1.10 方向性能量图技术
14 | 4.1.11 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)
15 | 4.1.12 动态范围≥310dB
16 | 4.1.13 智能全程聚焦技术
17 | 4.1.14 智能聚焦技术
18 | 4.1.15 智能化一键图像优化技术
19 | 4.1.16 智能实时图像优化技术
20 | 4.1.16.1 可实现自动优化远场图像，提高穿透显示；多级可调，范围±20dB
21 | 4.1.19 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收
22 | 4.1.20 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。
23 | 4.1.21 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；
24 | 4.2 先进成像技术：
25 | 4.2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23.9”，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p
26 | 4.2.2 超宽视野成像扫描技术
27 | 4.2.3 超声声速自动校正技术
28 | 4.2.4 扩展成像技术
29 | 4.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。
30 | 4.2.6 造影成像技术
31 | 4.2.6.1 高帧频造影模式，线阵造影帧频≥90帧/秒
32 | 4.2.6.2 造影模式下设备至少同时具备低、中MI实时灌注成像两种选择模式
33 | 4.2.6.3 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量
34 | 4.2.6.4 实时微血管造影成像技术
35 | 4.2.6.5 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处4模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果
36 | 4.2.6.6 超分辨造影微血流成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。支持凸阵、微凸阵、线阵等探头。
37 | 4.2.6.7 超分辨造影微血流时间到达成像：在超分辨造影微血流成像技术的基础上，安照灌注时间顺序，用不同的颜色标识，提高造影图像的时间分辨率及微血管显示能力，增加造影鉴别诊断能力。并可进行自定义起始到达强度5挡可调，较少造影伪像干扰。
38 | 4.2.7 弹性成像技术
39 | 4.2.8 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。
40 | 4.2.8.1 支持腹部及浅表探头。
41 | 4.2.8.2 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。
42 | 4.2.8.3 取样框ROI可调节大小，腹部≥5x5.5cm；浅表≥5x2.6cm
43 | 4.2.9 自动剪切波成像技术，可自动选择最优帧图像
44 | 4.2.10 具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号
45 | 4.2.11 立体光影血流成像技术
46 | 4.2.12 血管中内膜自动测量与分析
47 | 4.2.13 具备智能多普勒血管检查技术
48 | 4.2.13.1 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等
49 | 4.2.13.2 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性
50 | 4.2.14 辅助成像技术
51 | 4.2.14.1 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺
52 | 4.2.14.2 可同屏对比CT、MR、超声、乳腺X线等图像以及进行对比诊断，实现复杂或微小病灶的准确定位
53 | 4.2.14.3 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。
54 | 4.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)
55 | 4.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；
56 | 4.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
57 | 4.3.3 外周血管测量和计算功能；
58 | 4.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；
59 | 4.3.5 心脏功能测量；
60 | 4.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元
61 | 4.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；
62 | 4.4.2 主机硬盘容量≥2T
63 | 4.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；
64 | 4.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；
65 | 4.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
66 | 4.5 输入/输出信号：
67 | 4.5.1 输入：DICOM DATA
68 | 4.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出
69 | 4.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件
70 | 五、系统技术参数及要求：
71 | 5.1 系统通用功能：
72 | 5.1.1 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头
73 | 5.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节
74 | 5.2 探头规格
75 | 5.2.1 二维、彩色多普勒均可独立变频；
76 | 5.2.2 类型：电子相控阵、线阵、凸阵，可支持电子凸阵探头有效振元数≥120，电子线阵探头有效振元数≥1700
77 | 5.2.3 主机可支持单晶体探头≥12把，具有腹部、浅表、心脏、腔内单晶体探头支持
78 | 5.2.4 腹部凸阵探头，频率范围≥1.0-5.0MHz 血管/小器官线阵探头，频率范围≥2.0-21.0MHz 腔内探头，频率范围≥3.0-10.0MHz 血管/小器官超高频线阵探头，频率范围≥8.0-26.0MHz 血管线阵探头，频率范围≥3.0-12.0MHz
79 | 5.2.6 扫描深度≥60cm
80 | 5.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子微凸阵：B/PWD 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD
81 | 5.3 二维显像主要参数：
82 | 5.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；TGC 调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC，优化图像。
83 | 5.3.2 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;
84 | 5.4 频谱多普勒：
85 | 5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；
86 | 5.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；
87 | 5.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度28.0m/s
88 | 5.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；
89 | 5.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；
90 | 5.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；
91 | 5.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；
92 | 5.4.9 零位移动： 9 级；
93 | 5.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；
94 | 5.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
95 | 5.5 彩色多普勒：
96 | 5.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
97 | 5.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
98 | 5.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)
99 | 5.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤6mm/s（非噪声信号）
100 | 5.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
101 | 5.6 超声功率输出调节：
102 | 5.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER
103 | 5.6.2 输出功率选择分级可调
104 | 5.7 附件
105 | 5.7.1 蓝影超声工作站（含高清图像采集卡） 一台
106 | 5.7.2 彩色激光打印机 一台
107 | 5.7.3 超声诊床、座椅 各一张
108 | 5.7.4 电脑桌、椅 各一张
109 | 5.8 技术手册：中文操作手册
序号 | 配置清单（单台/套） | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 主机系统 1套
2 | 全身临床应用软件包 1套
3 | 弹性成像软件包 1套
4 | 造影成像软件包 1套
5 | 时间到达成像软件包 1套
6 | 单晶体腹部探头 1把
7 | 单晶体线阵探头 1把
8 | 单晶体腔内探头 1把
9 | 超高频线阵探头 1把
10 | 血管探头 1把
序号 | 增值服务 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 请供应商填写除以上响应内容外的其余增值服务（可一个或多个）