## 1-报价单
报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 注册证号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 制造商名称 | 制造商规模 | 制造商联系方式 | 设备使用年限 | 质保年限 | 质保期内是否整机全保
1 | [7 empty] | 0
2
3 | [7 empty] | 0
注： 1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。 2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。
报名供应商名称（加盖公章）： | [7 empty] | 是否中小企业： |  |  |  | 联系方式：

## 2-配置清单
产品配置清单
产品名称： | 0
序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元）
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
报名供应商名称（加盖公章）：

## 3-后续采购情况
后续采购情况
产品名称： | 0 | 报价产品品牌： | 0 |  | 报价产品型号： | 0
表1 可选配置、易损件
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元）
备注
注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。
表2 零配件、消耗品报价明清单
序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元）
表3 保修期后的保修费用
保修期满后每年费用 |  | 金额或比例 | 备注
第1年
第2年
第3年
备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
报名供应商名称（加盖公章）：

## 4-参数要求响应情况
参数要求响应情况
报名供应商名称（加盖公章）：
产品名称： | 0
品牌： | 0
型号： | 0
序号 | 需求参数要求 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足/优于） | 备注
1 | 2.设备用途及说明：
2 | 2.1 用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括浅表组织及小器官、血管、心脏、腹部、妇科、产科、泌尿科、儿科等
3 | 2.2 支持用户现场和远程更新升级，可满足将来临床应用扩展需求
4 | 3.物理规格及人机交互要求
5 | 3.1 显示器要求：≥23英寸彩色显示器，分辨率≥1920*1080
6 | 3.2 触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920*1080，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥30度）
7 | 3.3 触摸屏画图示教功能，线条颜色、粗细和透明度支持自定义编辑，方便现场学生带教或演示等场景进行互动交流
8 | 3.4 机器内置6个探头接口（非拓展外接，不包含笔式探头接口）
9 | 3.5 直行锁功能
10 | 3.6 具备抽拉式实体键盘
11 | 3.7 探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩
12 | 3.8 触摸屏支持将最近使用过的检查探头和其模式，放置在一边，点击检查模式，即可一步直达切换到探头和其模式
13 | 3.9 主机重量≤110kg
14 | 3.10 内置教学软件，支持动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法介绍，包含腹部、浅表、血管、心脏、子宫、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容（提供臂丛神经和腕关节教学页面作为证明）
15 | 4.系统成像技术
16 | 4.1 二维灰阶模式
17 | 4.2 彩色多普勒模式
18 | 4.3 频谱多普勒模式，连续多普勒成像
19 | 4.4 M型模式
20 | 4.5 解剖M型成像技术（≥4条取样线，360度自由旋转）
4.6 组织多普勒成像，组织速度成像，组织M型模式，组织多普勒能量图
4.7 空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示9条线
4.8 高清晰斑点噪音抑制技术
4.9 动态范围≥280dB
4.10 扩展成像：要求凸阵、线阵、相控阵探头可用
4.11 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示
4.12 高灵敏血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力，具备独立按键控制
4.13 二维立体血流成像技术，给予临床更加直观立体图像，具备独立按键控制
4.14 智能多普勒跟踪技术，可自动跟踪血管的位置并自动调节ROI框位置、偏转角度、PW取样门、取样容积等参数
4.15 穿刺针增强技术
4.16 穿刺引导功能：支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位等四种引导方式
4.17 宽景成像，具备实时扫描速度值提示，以不同颜色提示扫描速度过快，适中或过慢，冻结后自动显示扫描总长度值，并支持旋转、局部放大调节
4.18 操作流程自定义功能，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作
5.高级成像功能
5.1 ▲支持基于造影剂微泡定位追踪原理的高分辨率成像
5.1.1在机直接完成相关数据采集和数据处理，可呈现精确至20微米数量级的血管网络，其中血流动态图为动态显示，非累积模式
5.1.2包含密度图，方向图，速度图，角度图，动态视频等多种成像模式（提供360°角度图证明）
5.1.3支持多项测量，包含血管复杂度、血管弯曲度、血管间距、血管直径、血流速度、血流灌注指数、血容量、熵等
5.1.4支持肾小球成像，以特定颜色自动标记肾小球，并自动测量图像中肾小球数量
5.2 造影成像和造影定量分析功能
5.2.1 具备高帧率造影成像技术，要求支持浅表探头、腹部探头，线阵探头4cm深度，帧率可达100帧/秒及以上，凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达50帧/秒及以上
5.2.2 支持双计时器，支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制
5.2.3 具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式
5.2.4 支持时间-强度曲线分析，支持≥10个造影定量分析参数
5.2.5 支持微血管造影增强，可记录造影剂微泡在血管内的流动，并通过对当前切面中的微泡灌注情况进行不断累积，动态地显示成像区域中微小血管分布
5.2.6 具备造影参量累积成像功能，可对造影剂到达时间进行颜色赋值
5.2.7 实时造影时，支持对组织灰阶图像进行标记，标记可同步映射至造影图像
5.2.8 可在造影成像模式下使用超微细血流成像
5.3 超微细血流成像技术，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，有效滤除软组织和噪声信号，
5.3.1 支持≥3种显示模式，包括速度模式，能量模式，增强模式
5.3.2 支持≥8种图谱可选
5.3.3 支持血管密度、血管复杂度、血管直径、分支点数、分支角度、分支流量比等≥10种定量参数
5.3.4 操作面板具备独立物理按键
5.4 多门多普勒，在同一心动周期内，可实时获取4个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息
5.5 在三维容积图像下通过虚拟内镜成像技术可与真实内镜图像相比拟，显示超声剖面信息，为占位和向内生长的组织提供了专业评估工具
5.6 曲线解剖M型成像，取样线走行可任意方向、任意形状取样
5.7 组织追踪心肌运动同步性定量分析，快速显示应变、应变率、位移等多种参数，并支持牛眼图显示
5.8 速度向量成像技术，可呈现并分析心肌组织运动，并以箭头指示运动方向
5.9 压力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具
5.10 具备剪切波弹性成像功能，剪切波弹性可测得杨氏模量、剪切波速度及剪切模量三种数值，具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调
5.11 声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响
5.12 机器内置乳腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类
5.13 机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能（非外接其他设备实现），实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示TI-RADS分类
5.14 机器内置甲状腺扫查规范化工具，在图像实时扫查过程中，可自动识别并保存标准切面，支持的标准切面数量≥5个
5.15 ▲机器内置肝脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，对于肝脏弥漫性病变和局灶性病变均可予以提示
5.16 支持自动肝肾比测量，可一键自动识别肝肾器官并自动计算肾皮质及肝脏的灰阶比值
5.17 机器内置肾脏病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示单个或多个病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，可检测肾脏常见病变，包括肾结石、肾囊肿等
5.18 机器内置胆囊病灶自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，可检测胆囊常见病变，包括胆囊结石、胆囊息肉样病变、胆泥淤积等
5.19 机器内置颈动脉斑块自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示斑块位置，冻结后自动测量斑块大小， 并可提示斑块位置，斑块回声类型，斑块形态，斑块稳定性等特征信息
5.20 机器内置妇科自动检测分析功能，实时扫查时自动检测并提示病灶位置，冻结后自动测量可疑病灶大小，可检测子宫肌瘤，宫腔积液，子宫内膜异常等
6.测量/分析和报告
6.1 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
6.2 支持血管内中膜自动实时测量，无需冻结图像，可实时自动获取及更新≥6项颈动脉内中膜厚度相关测量值
6.3 胎儿生长指标和软指标的自动测量：胎儿头围、腹围、股骨长、肱骨长、双顶径、枕额径以及颈后透明层NT和颅内透明层IT
6.4 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分
6.5 全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，可对冻结的心脏图像自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值
6.6 自动盆底超声解决方案，支持盆底检查中-前中后盆腔的自动测量，支持全自动识别评估肛提肌裂孔面积及自动测量等
6.7 卵泡自动识别和测量功能，一键自动识别卵泡无回声信息，用不同颜色、序号来区分和标识卵泡的数量、大小，并自动生成测量数据表格，支持卵泡实时自动计数
6.8 支持卵巢自动测量，可自动测量卵巢长径、厚径、周长、面积、卵巢间质比等参数。
6.9 支持子宫自动测量，可自动测量子宫长径、厚径等参数。
6.10 支持子宫内膜厚度自动测量，可自动识别子宫内膜并对内膜厚度进行自动测量
6.11 支持羊水指数自动测量
6.12 具有新生儿髋关节自动测量，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型
7.检查存储和管理
7.1 内置≥2T固态硬盘
7.2 内置超声工作站
7.3 支持导出图像为PNG、JPEG、BMP、TIFF、AVI、MP4等格式，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像
7.4 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
8.连通性要求
8.1 支持网络连接
8.2 支持ECG信号
8.3 同品牌远程软件可远程控制超声机器并调节图像参数，如切换探头、切换模式、调整机器预设条件可远程保存
8.4 具有远程图像通讯功能，超声机器内置≥2种登录功能，可将图像或视频发送至远程云端，手机和电脑等终端可以查看
8.5 内置远程会诊系统，支持申请、预约远程会诊等流程管理，可直接与远程专家沟通，不需要借助额外的手机或电脑
9.系统技术参数及要求
9.1 二维灰阶模式
9.1.1 最大显示深度:≥36cm
9.1.2 操作面板物理TGC时间增益补偿≥10段，方便操作
9.1.3 侧向增益补偿≥8段
9.2 彩色多普勒成像
9.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
9.2.2 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
9.2.3 支持B/C 同宽
9.3 频谱多普勒模式
9.3.1 包括脉冲多普勒、连续多普勒
9.3.2 最大速度: ≥9m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s）
9.3.3 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
9.3.4 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头
9.3.5 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)
9.3.6 支持频谱自动测量
10.探头规格
10.1 主机支持最高探头频率可达33MHz，以满足科室未来发展需求
10.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频
10.3 探头配置数量和要求： 线阵探头1把：频率范围6-12MHz，阵元≥256，扫查宽度≥50mm 血管线阵探头1把：频率范围6-10MHz 单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围1.5-6.5MHz，阵元≥192 超高频线阵探头1把：频率范围10-23MHz
11.附件
11.1.1 蓝影超声工作站（含高清图像采集卡） 一台
11.1.2 彩色激光打印机 一台
11.1.3 超声诊床、座椅 各一张
11.1.4 电脑桌、椅 各一张
序号 | 配置清单（单台/套） | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 暂无要求，供应商自行补充填写
2
3
4
5
6
7
8
9
10
序号 | 增值服务 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 | 备注
1 | 请供应商填写除以上响应内容外的其余增值服务（可一个或多个）